## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula bezpieczna żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg. Wyposażona w metalowy automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący personel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający się port boczny, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 16 G przepływ 196ml/min; 17G przepływ 128ml/min; 18G przepływ 103 ml/min; 20G przepływ 65ml/min; 22 G przepływ 36ml/min x 1 szt. | 28000
2 | Kaniula żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg., posiadająca samozamykający się port boczny, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 14G przepływ 343ml/min; 16 G przepływ 196ml/min; 17G przepływ 128ml/min; 18G przepływ 103 ml/min; 20G przepływ 65ml/min; 22 G przepływ 36ml/min x 1 szt. | 600
3 | Kaniula dożylna, bezpieczna, bez portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: a) łagodnie zwężający się koniec kaniuli, b) przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, c) oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, d) minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi po wyjęciu igły. Rozmiary 18G, 20G, 22G, 24G; kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej x 1 szt. | 4000
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną, na komorze kroplowej powinno się znajdować oznaczenie producenta. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta x 1 szt.
a | biały x 1 szt. | 98000
b | bursztynowy x 1 szt. | 800
5 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulacją przepływu -posiadający kolec z odpowietrzeniem, zintegrowaną zatyczką odpowietrzenia, filtr 15 µm, dren o długości 180cm z zaciskaczem, łącze luer-lock, zakres przepływów 0- 250 ml/godzinę, regulator w kształcie koła z uchwytem do obsługi jedną ręką. Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 380
6 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych - jałowy, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, niepirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów, posiadający dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym zamykanym czerwoną klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości min. 8 cm, filtr do krwi 200 um, miękki, elastyczny dren o długości min. 150 cm ustabilizowany opaską foliową, bezpieczny zacisk rolkowy, zakończenie drenu luer-lock, oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi kapturkami x 1 szt. | 3000
7 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych - sterylny, posiadający odpowietrznik z filtrem powietrza, korkiem, filtr krwi, zaciskacz rolkowy, ręczną pompkę elastyczną o dużej skuteczności, końcówka typu Luer-Lock, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 80
8 | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3-1000 ml, zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt. | 400
9 | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - zestaw drenów wraz z zestawem do przetoczeń i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 140
10 | Skala do pomiaru ocż wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na złamania plastiku z miejscem do umieszczenia drenu, skala od +35 do -15 cm H2O czytelna dzięki efektowi powiększenia, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka x 1 szt. | 16
RAZEM

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Strzykawka dwuczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, końcówka Luer, przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu z niezmywalną czytelną skalą, gładka i stabilna praca tłoka, Mleczny tłok z polietylenu, z pierścieniem zabezpieczającym. pakowane pojedynczo, skala nominalna. Na opakowaniu jednostkowym czytelna data ważności. Opakowanie zbiorcze oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru.
a | Strzykawka 2 ml, skala nadruku 0,1 ml, położenie końcówki centryczne x 100 szt. | 1220
b | Strzykawka 5 ml, skala nadruku 0,2 ml, położenie końcówki boczne x 100 szt. | 1380
c | Strzykawka 10 ml, skala nadruku 0,5 ml, położenie końcówki boczne x 100 szt. | 1208
d | Strzykawka 20 ml, skala nadruku 1 ml, położenie końcówki boczne x 80 szt. | 960
2 | Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem w postaci pierścienia zabezpieczającego, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, niezmywalna, czytelna, czarna skala
a | Strzykawka 100 ml, skala nadruku 1 ml, położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika prosta i dwa łączniki Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt. | 3200
b | Strzykawka 100 ml, skala nadruku 2 ml, położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika ścięta pod kątem 45 stopni, łącznik Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt. | 800
c | Strzykawka 20 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt. | 400
d | Strzykawka o pojemności 50 ( 60 ) ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt. | 9200
3 | Strzykawka z igłą 1 ml do tuberkuliny, skala 0,01 ml, położenie końcówki Luer centralne x 100 szt. | 20
4 | Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) - sterylna, jednorazowego użytku, o pojemności 50 ( 60 ) ml,skala nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem x 1 szt. | 1200
5 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml ., tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tlok niekontrastujący, przeźroczysty, całkowita długość skali na cylindrze do 10 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,2 ml , logo producenta i nazwa własna typu strzykawki na cylindrze, opakowanie 100 szt. | 30
6 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty ,całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartosci lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta, czarna niezmywalna skala co 1ml , logo producenta i nazwa własna strzykawki na cylindrze, opakowanie 120 szt. | 30
7 | Strzykawka o poj. 3 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, termin ważności 3 lata x 1 szt. | 600
8 | Strzykawka o poj. 5 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, termin ważności 3 lata x 1 szt. | 600
9 | Strzykawka o poj. 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, termin ważności 3 lata x 1 szt. | 200
10 | Bezpieczna kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego (poliuretan), z dołączonym badaniem klinicznym potwierdzającym ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul (dołączone do oferty). Kaniule winny posiadać minimum 6 pasków widoczny w promieniach RTG, zastawkę uniemożliwiającą zwrotny wypływ krwi oraz winny być wyposażone w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed przypadkowym zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar. Sterylizacja radiacyjna. Bezpieczne, sztywne opakowania bez dodatku celulozy. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Dostarczony produkt musi posiadać roczny okres ważności. Rozmiar kaniul,-śred.zew.mm-długość -przepływ: 14G – 2,0mm-45mm-270ml/min, 16 G -1,8mm-45mm-236ml/min,17G -1,5mm-45mm-133ml/min,18G-1,3mm-45mm-103ml/min, 18G -1.3mm-32mm-103ml/min,20 G -1.1mm-32mm-67ml/min, 22G- 0,9mm- 25mm -42ml/min x 1 szt. | 14000
11 | Bezpieczna kaniula dożylna w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , z min. 5 paskami Rtg, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji , z elastycznymi skrzydełkami mocującymi , posiadająca fabrycznie zintegrowany dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone bezigłowym, zamkniętym zaworem dostępu naczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym plastikowym konektorze, sterylna , nie zawierająca latexu i PCV, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Do każdej kaniuli dołączony transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania do łatwego umocowania kaniuli i obserwacji miejsca wkłucia. Rozmiary wg potrzeb zamawiającego: 24G dł. 14 mm, 19 mm; 22G dł. 25 mm; 20G dł. 25mm, 32 mm; 18G dł. 32mm, 35 mm x 1 szt. | 200
12 | Igła typu motylek, sterylna, długość drenu 30cm, pakowana pojedynczo 18G - 25G x 1 szt. | 100
13 | Igła do wstrzykiwacza/penów, sterylna, pakowana pojedynczo, kompatybilna z penami wszystkich producentów insuliny w dwóch rozmiarach: 5mm i 8mm x 1 szt. | 4000
14 | Igła iniekcyjna typu Luer, cienkościenna, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo, na opakowaniu czytelna data ważności.
a | 0,4 - 0,9 mm x 100 szt., igła w rozmiarach 0,4 – 0,5 o ściance standardowej | 2000
b | 1,1 - 1,2 mm x 100 szt. | 2400
15 | Igła bezpieczna z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami Luer i luer lock. Opakowanie x 100 szt. Dostępne w rozmiarach: 30G ½" (0.3 x 13 mm) 27G ½" (0.4 x 13 mm) 27G ¾" (0.4 x 19 mm) 27G 1 1/2" (0.4 x 40 mm) 25G 5/8" (0.5 x 16 mm) 25G 1" (0.5 x 25 mm) 23G 1" (0.6 x 25 mm) 23G 1 1/4" (0.6 x 30 mm) 22G 1 1/4" (0.7 x 30 mm) 21G 1" (0.8 x 25 mm) 21G 1½" (0.8 x 40 mm) 20G 1" (0.9 x 25 mm) 20G 1 1/2" (0.9 x 40 mm) 18G 1 1/2" (1.2 x 40 mm) | 10
16 | Igła bezpieczna z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami Luer i luer lock. Opakowanie x 100 szt.Dostępne w rozmiarach: 30G ½" (0.3 x 13 mm) 27G ½" (0.4 x 13 mm) 27G ¾" (0.4 x 19 mm) 27G 1 1/2" (0.4 x 40 mm) 25G 5/8" (0.5 x 16 mm) 25G 1" (0.5 x 25 mm) 23G 1" (0.6 x 25 mm) 23G 1 1/4" (0.6 x 30 mm) 22G 1 1/4" (0.7 x 30 mm) 21G 1" (0.8 x 25 mm) 21G 1½" (0.8 x 40 mm) 20G 1" (0.9 x 25 mm) 20G 1 1/2" (0.9 x 40 mm) 18G 1 1/2" (1.2 x 40 mm) | 10
17 | Igła jednorazowego użytku do pobierania leków z fiolek, rozmiar 1,2 x 40 mm, z bocznym otworem, z ostrzem typu pencil-pointe, bezlateksowa, sterylizowana EO x 1 szt. | 80
18 | Tępa igła jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem 5 mikrona, do pobierania leków, ścięta centralnie pod kątem ok.. 45 st., rozmiar 18G ( 1,2 x 40 mm ), sterylizowana EO x 1 szt. | 80
19 | Przedłużacz do systemów infuzyjnych - sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, długość nie mniejsza niż 140 cm, zabezpieczony z obu stron zatyczkami zapobiegającymi przypadkowej kontaminacji przy podłączaniu
a | biały x 1 szt. | 5000
b | bursztynowy x 1 szt. | 600
RAZEM

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Dren do pompy infuzyjnej z ostrym kolcem komory kroplowej, odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką typu Eurocap, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, filtr infuzyjny 15 mikrom, zacisk rolkowy z miejscem na kolec dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, dł. 250 cm x 1 szt. | 720
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx88mm, 25Gx88mm, 27Gx88mm. Rozmiary 25Gx88mm i 27Gx88mm pakowane razem z prowadnicą x 1 szt. | 920
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 25Gx120mm, 25Gx156mm x 1 szt. | 40
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 18 G x 88 mm x 1 szt. | 80
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 20 G x 88 mm x 1 szt. | 60
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx88mm, 25G x 88 mm x 1 szt. | 500
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych j.w. , rozmiar 26G 88 mm x 1 szt. | 600
8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych j.w. , rozmiar 27G 88 mm x 1 szt. | 400
9 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła ze szlifem Touhy 18Gx80mm ze zintegrowanymi skrzydełkami i przezroczystym uchwytem, cewnik z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi i miękkim końcem, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, strzykawki lock 3 mol oraz 20 ml, strzykawka niskooporowa lor luer 10ml, system mocowania filtra do skóry typu Pin Pad x 1 szt. | 800
10 | Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych 20G, 0,45x0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne i miękki atraumatyczny koniec x 1 szt. | 60
11 | Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy, zintegrowanymi przezroczystymi skrzydełkami, plastikowym mandrynem, szczelnie wypełniającym igłę, ze znacznikami długości co 1 cm. Rozmiar 18Gx120mm x 1 szt. | 20
12 | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych 25G, 26G, 27G, 29G x 1 szt. | 600
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych zakładany metodą Seldingera x 1 szt. w rozmiarach:
| a) 2-kanały 7F/20 i kanały G 16/16 | 70
| b) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/18/18 | 190
| c) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/12/12 | 4
14 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem z poliuretanu o dł. 65cm, rozrywalna kaniula o dł. 50mm, zacisk ślizgowy, płytka mocująca dren do skóry (dla rozm. 10), worek na mocz 1500ml, CH10 i CH15, sterylny x 1 szt. | 10
15 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: igła biopsyjna ze specjalnym szlifem, strzykawka aspiracyjna 10ml, skalpel w rozmiarze E 11, igła iniekcyjna 0.9x40mm. Rozmiar od 15-18G, 1,2 -1,8 mm. | 10
16 | Igła do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG , szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenik infuzyjny nie zawierający DEHP, rozmiary 22G x 35 mm, 22G x 50 mm, 22G x 80 mm, 22G x 100 mm, 20G x 150 mm w zależności od potrzeb zamawiającego x 1 szt. | 100
17 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm, na osłonie oznaczone miejsce kierunku włożenia dłoni z naklejką z rysunkiem dłoni, żel sterylny do USG firmy Parker Laboratories, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta 40 x 40 cm x 1 zestaw | 100
18 | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych • Osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem. • Izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. • Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu • Zatrzaskowy łącznik do cewnika • Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry • Drenik infuzyjny 30cm • Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik x 1 zestaw | 20
19 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych dla pediatrii zakładany metodą Seldingera dwuświatłowy w rozmiarach: 22/22 8cm oraz 22/22 13 cm z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG x 1 szt. | 20
20 | Czujnik ciśnienia wstrzykiwania stosowany podczas blokad nerwów obwodowych x 1 szt. | 60
21 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym szlifie, przezroczysty uchwyt lock, dwupłaszczyznowy szlif, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, rozmiar 26G x 88mm z prowadnicą x 1 szt. | 240
22 | Strzykawka do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu x 1 szt. | 600
23 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu x 1 szt. | 200
24 | Sterylny jednorazowy zestaw zabezpieczający przed parowaniem optyki laparoskopowej na bazie alkoholu wraz z gąbką, nie powodujący matowienia optyki, pojemność min. 7 ml x 10 szt. | 10
25 | Trójdrożny kranik odcinający typu Luer-Lock do prowadzenia terapii dożylnej, wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki, sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliamidu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kraniki w kolorach do wyboru zamawiającego: czerwony, niebieski, biały i żółty x 1 szt. | 3000
26 | Korek luer-lock - standardowe, zamykające zakończenia żeńskie luer-lock, białe, sterylne, pakowane pojedynczo, z trzpieniem wewnątrz, nie wystającym poza korek x 1 szt. | 54000
27 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik do żyły głównej trzyświatłowy z powłoką antybakteryjną, cewnik 7F/20 o średnicy kanałów 16/18/18 G, zintegrowana igła typu V ( możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), prowadnica odporna na zaginanie i załamywanie wykonana ze stopu niklu i tytanu, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania za pomocą odprowadzeń EKG x 1 szt. | 6
RAZEM

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 4
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci, sterylna, bezlateksowa, wykonana z PTFE, bez górnego portu, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wkłucie do naczynia, pakowana pojedynczo. Na opakowaniu nadruk: data ważności, seria, rodzaj materiału. Rozmiar 24 G - 0,7x19 mm, 13 ml/min. żółta, 26 G - 0,6x19mm, 13ml/min. fioletowa x 1 szt. | 1800
2 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii x 1 szt. | 1100
3 | Zamknięty system dostępu naczyniowego - przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer-lock, wykonany w technologii podzielnej membrany silikonowej nałożonej zewnętrznie na konektor, bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym w pełni widocznym torem przepływu, możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Bez zawartości lateksu oraz DEHP ( ftalanów ). Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 3500
4 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych o dł. 54cm; do rurek tracheotomijnych o dł. 34 cm; (kompatybilny z dedykowanym adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, z przezroczystą komorą płuczącą z bezobsługową samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP. ), skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z 1 otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, Rozm. 10; 12; 14; 16 x 1 szt. | 60
5 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym , wykonanie procedury bronchoskopii, mini - Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką x 1 szt. | 60
6 | Zestaw łączników do odsysania składający się z łącznika Y ( w jednej płaszczyźnie ) o konstrukcji: jeden koniec żeński ( lejek ) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku x 1 zestaw | 40
7 | Dren do ssaka długości 210 cm, z zakończeniem żeńskim 8 mm i męskim 5,6 mm z kapturkiem uszczelniającym, pakowany pojedynczo, sterylny x 1 szt. | 40
8 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z zestawem do pomiaru godzinowej zbiórki moczu. Wyposażony w linię pomiarową Abdo-Pressure (linia pomiarowa wyskalowana jest bezpośrednio w mm Hg), zacisk pozwalający na wyrównanie ciśnień, na precyzyjny odczyt wartości IAP, zabezpieczony skutecznym filtrem antybakteryjnym, zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foley zapobiega cofaniu się moczu z worka do linii pomiarowej oraz bezigłowy port do pobierania próbek. Zalecany czas użycia do 7 dni x 1 szt. | 6
9 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający 6 saszetek: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania x 1 szt. | 60
10 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna, z możliwością podawania tlenu, z zestawem 3 łączników, jednorazowa. Rozmiar 6, 0 dla rurek 6,0 - 11,0 x 1 szt. | 8
11 | Metalowa prowadnica powlekana do ukształtowania z drutem. Sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiar 6 - 14 x 1 szt. | 60
12 | Nebulizator pracujący skutecznie w zakresie 0 -90 st. do respiratora z podłączaną szeregowo w obwód złączką T, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu ( MMAD ) 2,21 mikrona ( +/- 0,07 mikrona), dren o długości minimum 210 cm. Jednorazowego użytku x 1 szt. | 160
13 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomą ramką i mankietem niskociśnieniowym o dużej objętości, obturatorem ułatwiającym wprowadzenie oraz taśmą mocującą, Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 8,0 - 11 x 1 szt. | 10
14 | Rurka tracheostomijna z nieruchomą ramką i mankietem niskociśnieniowym o dużej objętości, obturatorem ułatwiającym wprowadzenie oraz taśmą mocującą, Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiar 7,0 - 10 x 1 szt. | 40
15 | Dren łączący tlenowy. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. Długość min. 210 cm x 1 szt. | 680
16 | Dren Kehr 100% silikonowy, przezroczysty,pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, rozmiar 12 , 14,16 Ch do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 6
17 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, z białej włókniny – 100% poliester, z okienkiem umożliwiającym kontrolę miejsca i kanału wkłucia, wykonanym z folii poliuretanowej, zmywalny i odporny na środki dezynfekcyjne, odporny na zarazki, z rozcięciem, podkładką, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 9 cm x 6 cm x 50 szt. | 8400
18 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych, sterylny, ramka gąbczasta z medycznym klejem, okienko z paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej, trzy dodatkowe paski z gąbki, rozmiar L x 1 szt. | 2100
19 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy składający się z probówki wykonanej z niełamliwego materiału o pojemności 10 ml. Probówka wyposażona w końcówkę stożkową do próżni z otworem do przerywania ssania, osobny koreczek do probówki oraz etykietę identyfikującą pacjenta x 1 szt. | 1040
20 | Worek do dobowej zbiórki moczu, możliwość stosowania do 5 dni, 2000 ml pojemności, tylna ściana biała, z zastawką antyzwrotną, dren odporny na zaginanie z samozasklepiającym się igłowym portem do pobierania próbek moczu, poprzeczny kranik spustowy, sterylny, pakowany pojedynczo, z otworami do zawieszenia wieszaka na łóżko x 1 szt. | 6000
21 | Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny, pakowany pojedynczo, zestaw o pojemności 2500 ml, posiadający płaski bezigłowy port do pobierania próbek, zastawkę antyzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu, dren przezroczysty, dwuświatłowy ze spiralą antyzałamaniową, długość drenu 110 - 150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml, ze skalą, co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 90 ml, co 50 ml do 500 ml, z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym, opróżniania bez konieczności manewrowania komorą ( dźwignia 90 st.). Worek o pojemności 2000 ml z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny, worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową, kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce x 1 szt. | 260
22 | Wieszak do worków na mocz o pojemności 1,5 - 2 litrów, zapobiegający przechylaniu zbiornika, dostosowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, plastikowy, standardowy rozstaw x 1 szt. | 260
23 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer, z 4 otworami, z ergonomiczną rączką, długość końcówki 155 mm, rozmiar uchwytu CH 20 z uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm, dren CH 24 o długości 210 cm, jałowy, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie, rozmiar CH 16 - 24 x 1 szt. | 600
24 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z trzema różnymi końcówkami do odsysania w tym dwie zagięte, jedna prosta, długość końcówek 150,230,280 mm, wewnętrzna średnica końcówki 5,7 mm, zewnętrzna 8,1 mm, długość drenu 270 cm, rozmiar drenu CH 24, w zestawie dwa filtry, filtr wbudowany w uchwyt z możliwością wymiany w trakcie zabiegu x 1 szt. | 40
25 | Końcówka Yaunkauer do odsysania pola operacyjnego z 4 otworami, długość końcówki 155 mm, rozmiar uchwytu CH 20, jednorazowego użytku, pakowana podwójnie x 1 szt. | 80
26 | Zaciskacz do pępowiny, zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 1200
27 | Ostrze jednorazowe kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia 0,21 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 200
28 | Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia max. 25 mm, wysokość strzyżenia 0,23 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 80
29 | Ostrze jednorazowe neurochirurgiczne do włosów grubych i gęstych, kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia 39,4 mm, wysokość strzyżenia 0,45 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 20
30 | Pęseta jednorazowego użytku z zatrzaskiem do fiksowania, sterylna , pakowana pojedynczo x 1 szt. | 500
31 | Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5 cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25 x 41 cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia - papier x 1 szt. | 100
32 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru absorpcyjnego, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 225 cm ± 5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 cm +/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 cm +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa x 1 szt. | 100
33 | Jednorazowe pistolety do biopsji grubo-igłowej, posiadające 3 widoczne sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012,s, zapewnia to materiał bardzo dobrej jakości, odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiar 14G, 16G, 20G długość 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm; 18G długość 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm, 25cm do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 6
34 | Ostrza chirurgiczne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu wytłoczone logo producenta i rozmiar, opakowanie indywidualnie kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru. Opakowanie 100 sztuk x 1 op. | 160
35 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych nr 3, wykonany ze stali chirurgicznej, wielorazowy, precyzyjnie wykonany, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrzy, wytłoczona nazwa producenta, linijka oraz znak CE x 1 szt. | 30
36 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych nr 4, wykonany ze stali chirurgicznej, wielorazowy, precyzyjnie wykonany, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrzy, wytłoczona nazwa producenta, linijka oraz znak CE x 1 szt. | 30
37 | Łącznik „ martwa przestrzeń „ o ścianie wewnętrznej gładkiej, długości 15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z dwoma uszczelkami, czysty biologicznie, 22F – 15 F x 1 szt. | 400
38 | Łączniki do drenów, budowa schodkowa, mikrobiologicznie czyste. 4x4, 7x7, 10x10 x 1 szt. | 100
39 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem 10 cm bez DEHP, wykonany z poliwęglanu -tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Białe trójramienne pokrętło (ramiona tej samej długości) umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u. objętość wypełnienia 0,8 ml, sterylizowany radiacyjnie x 1 szt. | 1600
40 | Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Produkowany w zgodzie z EN 13485 i EN 14001 x 100 szt. x 1 op. | 20
41 | Okrągły czepek w kształcie beretu z widocznymi nadrukami z gumką w rozmiarze ±60 cm wykonany z cienkiej włókniny SMMS o gramaturze 10 g/m2. Opakowanie 100 szt. x 1 op. | 20
42 | Nakłuwacze jednorazowe używane do pozyskiwania próbek krwi stosowanych w badaniach poziomu glukozy, konstrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, sterylne, łatwe w użyciu, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 10000
RAZEM

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 5
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Żel do Ekg 250 ml x 1 szt. | 60
2 | Żel do USG 500 ml x 1 szt. | 520
3 | Żel do EEG 250 ml x 1 szt. | 10
4 | Papier do KTG nadający się do aparatu Sonicaid. 143 x 150 x 300 mm x 1 szt. | 60
5 | Papier do KTG nadający się do aparatu SRF 618 B 5. 112 x 100 mm x 150 kartek x 1 szt. | 60
6 | Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 kartek, papier do druku termicznego, z nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala FHR 50 – 210 BPM – BAO x 1 szt. | 40
7 | Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 kartek, papier do druku termicznego, z nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala FHR 50 – 240 BPM – AAO x 1 szt. | 210
8 | Papier do KTG nadający się do aparatu Smart – 3 lub kompatybilny, rozmiar 150 mm x 20 m x 1 szt. | 20
9 | Papier do USG Mitsubishi K 65 HM 110 mm x 20 m x 1 szt. | 140
10 | Papier do USG Mitsubishi KP 61, KP 91/95 110 mm x 18-21 m x 1 szt. | 20
11 | Papier do Ekg Ascard 1 50 mm x 15 m x 1 szt. | 20
12 | Papier do Ekg Ascard 3 140 mm x 40 m z nadrukiem x 1 szt. | 20
13 | Papier do Ekg Ascard 4 112 mm x 25 m z nadrukiem x 1 szt. | 1300
14 | Papier do Ekg Excel 103 120 mm x 30 m z nadrukiem x 1 szt. | 40
15 | Papier do Ekg Lifepak 106,5-107 mm x 23-25 m x 1 szt. | 70
16 | Papier do Ekg Lifepak 50 mm x 26 m x 1 szt. | 30
17 | Papier do Ekg RB - 5 z nadrukiem 60 mm x 25 m x 1 szt. | 100
18 | Papier rejestracyjny 50 mm x 30 m x 1 szt. | 10
19 | Pas do EKG szeroki | 20
RAZEM

## Pakiet 6
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 6
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do monitorowania dzieci i dorosłych, na żelu stałym, powierzchnia kontaktu ze skórą 36x40 ( plus - minus 3 mm), czas aplikacji 48 h x 1 szt. | 36000
2 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do monitorowania dorosłych, na żelu stałym, powierzchnia kontaktu ze skórą 50x35 ( plus - minus 3 mm), czas aplikacji 48 h x 1 szt. | 36000
3 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do badań Holterowskich, na żelu mokrym, średnica 50 mm (+ - 3 mm). Czas aplikacji 48 godzin. Tarka do przygotowania naskórka x 1 szt. | 400
4 | Elektroda do Ekg dla dzieci, włókninowa, 23 mm x 23 mm, z przewodem 50 cm, repozycjonowana x 1 szt. | 300
5 | Elektroda do badań wysiłkowych, bezlateksowa, piankowa, na żelu mokrym, tarka do przygotowania naskórka, 38x38 mm (+- 3mm) x 1 szt. | 400
6 | Elektroda do defibrylatora Lifepack 20 typu Quik Combo x 1 szt. | 12
7 | Elektroda kończynowa klipsowa dla dorosłych komplet 4 sztuki x 1 op. | 10
RAZEM

## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 7
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Basen plastikowy z pokrywą x 1 szt. | 10
2 | Basen jednorazowego użytku x 1 szt. | 20
3 | Bezlateksowa staza jednorazowego użytku do uciskania żyły wykonana z rozciągliwego paska z syntetycznej gumy w kolorze niebieskim. Perforacja umożliwiająca dzielenie poszczególnych opasek. Rolka zawierająca 25 szt. Opasek x 1 szt. | 20
4 | Butelka Redona do długotrwałego odsysania ran, sterylna, jednorazowego użytku o pojemności 200 ml x 1 szt. | 2800
5 | Centymetr jednorazowego użytku do mierzenia noworodków x 1 szt. | 1000
6 | Cewnik Couvelaire'a rozmiar CH 18, 20 x 1 szt. | 20
7 | Cewnik do drenażu jamy opłucnej z trokarem o trójpłaszczyznowym grocie (ostry), dren elastyczny z atraumatyczną, zwężającą się ku wylotowi końcówką, naprzemienne ułożenie otworów bocznych, linia widoczna w promieniach RTG, znacznik głębokości rozpoczynający się 2 cm od dalszego końca, zintegrowany łącznik cewnikowy, sterylny, bezpieczne podwójne opakowanie typu papier-folia, rozmiar CH 24, 28, 32, 34, 36 x 1 szt. | 90
8 | Cewnik Foley dwudrożny, 100% silikon, w pełni przezroczysty, z nitką RTG, sterylny w podwójnym opakowaniu, rozmiar CH 12 - 22 x 1 szt. | 30
9 | Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany z prowadnicą, sterylny w podwójnym opakowaniu, rozmiar CH 6 - 10 x 1 szt. | 100
10 | Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany, sterylny w podwójnym opakowaniu, długość 40 cm, rozmiar CH 14 - 24 x 1 szt. | 5200
11 | Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany, sterylny w podwójnym opakowaniu, rozmiar CH 12 x 1 szt. | 10
12 | Cewnik Foley trójdrożny silikonowany rozmiary CH 16, 18, 20 x 1 szt. | 40
13 | Cewnik jednorazowego użytku do badania histerosalpingografii 5Fr, 10 Fr, 12Fr x 1 szt. | 40
14 | Cewnik Nelaton sterylny, wykonany z PCV, pakowany pojedynczo, rozmiar CH 20 - 22 x 1 szt. | 40
15 | Cewnik Nelaton sterylny, wykonany z PCV, pakowany pojedynczo, rozmiar CH 8 - 18 x 1 szt. | 280
16 | Cewnik Tiemann sterylny, wykonany z PCV, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 20
17 | Chusta trójkątna z włókien dzianiny wiskozowej, przepuszczalna dla powietrza, wytrzymała w trakcie użytkowania, pakowana pojedynczo o rozmiarze 85x85x125 cm x 1 szt. | 40
18 | Chusta trójkątna z włókien dzianiny wiskozowej, przepuszczalna dla powietrza, wytrzymała w trakcie użytkowania, pakowana pojedynczo o rozmiarze 90x90x140 cm x 1 szt. | 40
19 | Ciśnieniomierz mechaniczny zegarowy z regulowanym mankietem 25 – 36 cm, w zestawie stetoskop x 1 szt. | 16
20 | Balonik do ciśnieniomierza z poz. 19 | 4
21 | Balonik do ciśnieniomierza z poz. 19 z zaworem przednim | 4
22 | Mankiet do ciśnieniomierza z poz. 19 | 4
23 | Mankiet pediatryczny do ciśnieniomierza z poz. 19 | 4
24 | Dren brzuszny silikonowy z optymalnie sprężystego materiału z linią RTG z trzema lub siedmioma otworami bocznymi do wyboru rozmiar CH 24 F długość 200 cm x 1 szt. | 680
25 | Dren brzuszny silikonowy, sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, otwór centralny, bez otworów bocznych, długość 40 cm, rozmiar CH 12 - 32 x 1 szt. | 400
26 | Dren do odsysania ran typu Redon, jałowy, okrężna perforacja, otwory tej samej wielkości, nitka RTG na całej długości drenu, wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, pakowany pojedynczo, rozmiar CH 10 - 18 x 1 szt. | 1280
27 | Filtr do ssaka New Askir | 20
28 | Folia NRC – izotermiczny koc ratunkowy, rozmiar 160 cm x 210 cm x 1 szt. | 60
29 | Golarka typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, jednorazowego użytku x 1 szt. | 1000
30 | Igła do portu naczyniowego z portem bocznym typu Y do wstrzyknięć współpracującym z akcesoriami bezigłowymi, zakończenie typu Luer Lock minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelnienia lub odłączenia drenu, zintegrowany dren o długości 20,3 cm, dreny nie zawierające DEHP, bezlateksowe, niesilikonowa igła ze szlifem Hubera, różne kolory zacisków identyfikujące rozmiar igły, czas noszenia igły do 7 dni, wszystkie rozmiary, rozmiar do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 40
31 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm . Zamawiający każdorazowo określi długość ramienia. 1 szt. | 6
32 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia. 1 szt. | 6
33 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. Zamawiający każdorazowo określi długość ramienia. 1 szt. | 6
34 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia. 1 szt. | 6
35 | Kaczka plastikowa, pojemność 1 litr x 1 szt. | 40
36 | Kaczka jednorazowego użytku x 1 szt. | 60
37 | Kanka doodbytnicza z atraumatycznie zakończonym końcem, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo, zmrożona powierzchnia eliminująca używanie środków poślizgowych, rozmiar Ch 16 - 30 x 1 szt. | 130
38 | Kieliszki do leków plastikowe ze skalą, jednorazowego użytku x 1 szt. | 64000
39 | Końcówka do ślinociągu x 1 szt. | 1000
40 | Lancety do testów punktowych i nakłuwania opuszków palców celem pobrania krwi x 1 szt. | 3400
41 | Łączniki do ssaka New Askir x 1 szt. | 20
42 | Manometr ręczny do kontroli ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjne. Skala miernika kalibrowana w jednostkach cm/ słupa wody, aparat wyposażony w długie elastyczne przewody x 1 szt. | 2
43 | Miska nerkowata plastikowa, wielorazowego użytku, średnia, duża x 1 szt. | 60
44 | Miska nerkowata 1 x użytku, średnia, duża x 1 szt. | 60
45 | Okulary ochronne typu gogle, dla dorosłych, przezroczyste x 1 szt. | 20
46 | Opaska do identyfikacji dorosłych, zaoblone krawędzie x 1 szt. | 12400
47 | Opaska do identyfikacji dzieci, zaoblone krawędzie x 1 szt. | 4400
48 | Opaska uciskowa ( staza) dla dorosłych, elastyczny pasek z automatycznym zapięciem, z możliwością prania w temp 60 st. x 1 szt. | 100
49 | Opaska uciskowa do bezkrwawego pola operacyjnego wielorazowa do sterylizacji w 134 st.C, długość 5 m szerokość 10 cm x 1 szt. | 10
50 | Opaska uciskowa do bezkrwawego pola operacyjnego wielorazowa do sterylizacji w 134 st.C, długość 5 m szerokość 12 cm x 1 szt. | 10
51 | Opaska uciskowa bezlateksowa do bezkrwawego pola operacyjnego jednorazowego użytku, długość 4 m szerokość 10 cm x 1 szt. | 40
52 | Opaska uciskowa bezlateksowa do bezkrwawego pola operacyjnego jednorazowego użytku, długość 4 m szerokość 12 cm x 1 szt. | 40
53 | Pas unieruchamiający na rękę - nadgarstek, na końcu pasa łącznik z metalową sprzączką za pomocą którego mocuje się go do ramy łóżka, natomiast drugi koniec pasa to skórzana obejma na nadgarstek. Obejma z regulacją szerokości, pokryta warstwą filcu w celu ochrony przed otarciami x 1 szt. | 8
54 | Pas unieruchamiający na kostkę, na końcu pasa łącznik z metalową sprzączką za pomocą którego mocuje się go do ramy łóżka, natomiast drugi koniec pasa to skórzana obejma na nadgarstek. Obejma z regulacją szerokości, pokryta warstwą filcu w celu ochrony przed otarciami x 1 szt. | 8
55 | Pediatryczne woreczki do pobierania próbek moczu, bez gąbki, sterylne, pakowane pojedynczo, hypoalergiczne, uniwersalne lub zróżnicowane dla chłopców i dziewczynek x 1 szt. | 1600
56 | Plastikowy kubek do pojenia z dziubkiem i uchwytami x 1 szt. | 10
57 | Pojemnik do zbiórki moczu tulipan wykonany z tworzywa pozwalającego na mycie środkami czyszczącymi oraz sterylizację w temperaturze 130 stopni do 30 minut, posiadający pokrywę uniemożliwiającą wylanie na zewnątrz x 1 szt. | 60
58 | Pojemniki histopatologiczne wykonane z PP , pokrywa zakręcana Pojemność od 70 ml - 2000 ml x 1 szt. | 120
59 | Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, klasa ochrony FFP2, zgodna z normą EN 149:2001 (oznaczenie na masce), wykonana całkowicie z polipropylenu (materiał maski i filtra), bez zaworu wydechowego, w części górnej maski usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię, na opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania maski x 1 szt. | 160
60 | Probówka typu " falcone " z zakrętką, wykonana z grubego polipropylenu, pojemność 50 ml, wymiary 30 x 115 mm, ze stożkowym dnem i podziałką, sterylna x 1 szt. | 1300
61 | Przyłbica ochronna do ochrony twarzy - lekka konstrukcja, wysoka ergonomiczność, spełniająca wymagania polskich i europejskich norm w zakresie parametrów mechanicznych oraz optycznych dla I klasy wykonania x 1 szt. | 8
62 | Przyrząd do usuwania zszywek skórnych jednorazowego użytku wykonany z materiału ABS z metalowym elementem ściągającym z oczkiem, sterylny x 1 szt. | 60
63 | Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku, zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet – 6,9 mm, nóżka – 3,6 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek x 1 szt. | 60
64 | Rurka anoskopowa jednorazowego użytku bez ryzyka zakażenia krzyżowego, z obturatorem o rozmiarze 85 x fi 20 mm, dystalny koniec obturatora zaokrąglony, skala długości na rurce,moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi, rurka wykonana z materiału przewodzącego światło x 1 szt. | 140
65 | Rurka intubacyjna do intubacji przez usta, z mankietem niskociśnieniowym, z dodatkowym kanałem do odsysania okolicy podgłośniowej. Linia Rtg na całej długości rurki, znaczniki głębokości ponad mankietem, sterylna, rozmiar 8,0; 8,5; 9,0 x 1 szt. | 10
66 | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC, nie zawierająca lateksu, sterylna, z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli, rozmiary 6,7,8,9 x 1 szt. | 10
67 | Rurka sigmoidoskopowa 250x20mm, wykonana z poliwęglanu przewodzącego światło, atraumatyczny obturator wewnątrz rurki zamykający światło, skala głębokości wprowadzenia rurki, sterylna x 1 szt. | 140
68 | Rurka krtaniowa do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, jednorazowa, jednoświatłowa z otworem gastrycznym, dwoma balonami uszczelniającymi i strzykawką do napełniania balonów, pakowana sterylnie, rozmiar 3, 4, 5 do wyboru w trakcie zamawiania x 1 szt. | 40
69 | Stabilizator do rurki intubacyjnej do wszystkich rozmiarów rurek łącznie z pediatrycznymi x 1 szt. | 60
70 | Sterylny, bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, rozmiar 10 cm x 12 cm, ( okno 8,3 x 6,5 cm ), z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol x 1 szt. | 40
71 | Stetoskop lekarski dla dorosłych x 1 szt. | 20
72 | Strzykawka Enteralna przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, z systemem złącza ENFit - niekompatybilnym z innymi systemami, produkt jednorazowego użytku dla jednego pacjenta, pojemność 60 ml x 1 szt. | 200
73 | Złącze przejściowe służące do połączenia ze strzykawką enteralną z poz.19, z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim ENFit w celu połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock, pakowane pojedynczo, produkt sterylizowany x 1 szt. | 200
74 | Strzykawka z igłą 1 ml do insuliny, U - 40, U - 100, skala nadruku 0,025 ml x 100 szt. | 6
75 | Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) - sterylna, jednorazowego użytku, 20 ml,skala nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem x 1 szt. | 200
76 | Szyna Kramera powlekana 80 x 12 cm x 1 szt. | 30
77 | Szyna Kramera powlekana 100 x 11 cm x 1 szt. | 30
78 | Szyna Kramera powlekana 120 x 12 cm x 1 szt. | 30
79 | Szyna Kramera powlekana 150 x 15 cm x 1 szt. | 30
80 | Szczotki / gąbki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne x 1 szt. | 4000
81 | Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, drewniane, sterylne. Pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt. | 22000
82 | Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, plastikowe sterylne. Pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt. | 100
83 | Taśma do mocowania rurki tracheostomijnej x 1 szt. | 120
84 | Termometr bezdotykowy elektroniczny, pomiar temperatury w 5 sekund, podświetlany wyświetlacz LCD, technologia Silent glow podświetlająca ekran na czerwono gdy temperatura przekracza 37,5 st.C, z funkcją pamięci pomiarów, automatyczne wyłączanie x 1 szt. | 20
85 | Test ureazowy Helicobacter Pylori x 1 szt. | 1800
86 | Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 1 l x 1 szt. | 20
87 | Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 2 l x 1 szt. | 20
88 | Worek do ochrony leków światłoczułych - dobra widoczność poziomu płynu, wycięcie umożliwiające zawieszenie worka, wycięcie pozwalające na wyprowadzenie drenu, pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka x 1 szt. | 1000
89 | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, wykonany z PCV klasy medycznej, o pojemności 1500 ml, jednorazowy, niesterylny x 1 szt. | 300
90 | Wziernik ginekologiczny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, z fiksatorem z obrotem o 90 st.., Rozmiar S, M, L x 1 szt. | 4800
91 | Zatyczka do cewników i drenów, uniwersalna o budowie schodkowej, z ergonomicznym uchwytem, sterylna, pakowana pojedynczo x 1 szt. | 1600
92 | Zbiornik wielorazowy o pojemności 1000 ml do ssaka New Askir. Wykonany z nietłukącego poliwęglanu z podziałką. Do sterylizacji w autoklawach w temperaturze 121 ºC x 1 szt. | 2
93 | Zbiornik wielorazowy o pojemności 2000 ml do ssaka New Askir. Wykonany z nietłukącego poliwęglanu z podziałką. Do sterylizacji w autoklawach w temperaturze 121 ºC x 1 szt. | 2
94 | Zestaw do cystostomii zawierający kateter typu Pigtail wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowego, igłę rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml LL skalpel, opaskę x 1 szt. | 4
95 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową zawierający kateter typ Pigtail lub typ Prosty, igłę prostą 18G x 7 cm, igłę dwuczęściową, prowadnik, rozszerzacz, kranik jednodrożny, przedłużacz, opaskę zaciskową, kołnierz. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 2
96 | Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, igłę Touhy 16G/2 cm, strzykawkę 10 ml, elastyczną prowadnicę o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonaną z silikonowanego PCV kaniulę Blue Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt. | 6
97 | Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, prowadnicę, rurkę Blue Line z miękkiego PCV o średnicy wewnętrznej 4,0, tasiemkę mocującą, łącznik 15 mm, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt. | 6
98 | Zestaw do lewatywy z workiem minimum 1750ml i kanką doodbytniczą, dren z zaciskaczem x 1 szt. | 1900
99 | Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa, z workiem do zbiórki treści oraz drenem i kranikiem trójdrożnym do zamknięcia światła drenu przy podłączaniu zestawu, sterylny x 1 szt. | 16
100 | Zestaw do ćwiczeń oddechowych po zabiegach operacyjnych Respiflo x 1 szt. | 140
101 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem do przeprowadzenia prowadnicy, prowadnica Seldingera, bez wielorazowego peana, skalpel do nacięcia skóry, sterylny x 1 szt. | 50
102 | Zgłębnik Sengstakena Ch 18, Ch 21 x 1 szt. | 8
103 | Zgłębnik żołądkowy, zamknięty koniec dystalny z materiału widocznego w promieniach RTG ułatwiający precyzyjne wprowadzenie, cztery otwory boczne, cewnik z linią widoczną w promieniach RTG, ze znacznikiem na 45, 55 i 65 cm od końca, sonda wykonana z miękkiego zmrożonego, odpornego na zagięcia PCV, kodowane kolorami zakończenia, wersja z łącznikiem Luer, rozmiar FG 6 do FG 24 x 1 szt. | 1000
104 | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania beżowy z okienkiem do obserwacji stomii. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z możliwością przycięcia 13 - 70 mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka usztywnione, łatwe w utrzymaniu higieny, worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem x 1 szt. | 160
105 | Pierścień uszczelniający do modelowania x 1 szt. | 20
106 | Płytki stomijne hydrokoloidowe do docięcia 13 - 70 cm x 1 szt. | 20
107 | Worek z możliwością opróżnienia, z okienkiem do obserwacji stomii, z filtrem, kompatybilny z płytką, łączenia worka z płytką za pomocą płytki klejącej x 1 szt. | 40
108 | Worek urostomijny jednoczęściowy x 1 szt. | 40
RAZEM

## Pakiet 8
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 8
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos wiązana na troki. Współczynnik filtracji BFE 98 % (potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683, Typ II x 1 szt.
a | wiązana na troki x 1 szt. | 10000
b | z gumką x 1 szt. | 14000
2 | Czepek chirurgiczny jednorazowego użytku, damski, typu beret, wykończony delikatną elastyczną gumką z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2, pakowany po 100 szt. - opakowanie | 80
3 | Czepek chirurgiczny jednorazowego użytku, męski, typu furażerka z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2, pakowany po 100 szt. - opakowanie
a | wiązany na troki | 80
b | z gumką | 20
4 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, nie przepuszczający płynów wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2, barierowe wzmocnienie o gramaturze min. 38 g/m2, zamocowane na jego przodzie i przy rękawach do łokci. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar M, L, XL x 1 szt. | 3000
5 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar M, L, XL x 1 szt. | 1700
6 | Fartuch zabiegowy jałowy, kolor niebieski, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2 przeznaczony do zabiegów diagnostycznych, wiązany tylko na troki, rękawy zakończone elastycznym mankietem. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar L, XL x 1 szt. | 2600
7 | Komfortowy fartuch chirurgiczny jałowy, wzmocniony w części przedniej i na całej długości rękawów, wykonany z włókniny SMMMS, natomiast wzmocnienia z warstwowego oddychającego laminatu, rękawy typu reglan. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar L, XL, XXL x 1 szt. | 300
8 | Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej min. 27 g/m2, rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie x 1 szt. | 5400
9 | Igła kulkowa jednorazowego użytku typu Luer-Lock wykonana ze stali nierdzewnej w rozmiarze 1,2 x 81 mm x 1 szt. | 100
10 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, wykonany z włókniny z hipoalergicznym klejem, z rozcięciem, podkładką, rozmiar 8 cm x 6 cm x 1 szt. | 48000
11 | Fartuch sterylny nieprzesiąkliwy, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze min. 42 g/m2, rozmiar uniwersalny x 1 szt. | 540
12 | Komplet odzieży operacyjnej jednorazowego użytku, niejałowy, z włókniny polipropylenowej typu SMS min. 45 g/m2, pełnobarierowy, składający się z bluzy z krótkim rękawem i spodni, kolor do wyboru przez zamawiającego, rozmiar S do XXL x 1 szt. | 6000
13 | Komplet odzieży operacyjnej jednorazowego użytku, niejałowy, z włókniny polipropylenowej typu SMS min. 38 g/m2, pełnobarierowy, składający się z bluzy z krótkim rękawem i spodni, kolor do wyboru przez zamawiającego, rozmiar S do XXL x 1 szt. | 6000
RAZEM

## Pakiet 9
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 9
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Fartuch chirurgiczny niejałowy przedni, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze 43 g/ m2, nieprzepuszczalnej dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm x 1 szt. | 1500
2 | Fartuch chirurgiczny niejałowy,złożenie book-folded, przedłużone poły umożliwiające wiązanie najpierw na „brudno”, a następne na „czysto”,cztery troki(umocowane ultradźwiękowo), zewnętrzne w kartoniku,rękaw prosty,rzep przy szyi (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm),wykończenie lamówką przy szyi z materiału jednorodnego co fartuch,mankiet poliestrowy min. 8cm,oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki lub pieczątki,ważność 5 lat,pełnobarierowy, zgodny z normą PN EN 13795,kolor niebieski,roz.M x 1 szt. | 1000
3 | Okrycie na zwłoki z włókniny polipropylenowej 35 g/m2 o wymiarach 220 x 80 cm x 1 szt. | 740
4 | Nieprzemakalne pokrycie na kozetkę wykonane z dwóch warstw bibuły zapewniającej doskonałą chłonność oraz pojedynczej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o szerokości nie mniejszej niż 50 cm, długość minimum 40 mb, perforacja co 80 cm x 1 szt. | 280
5 | Ochraniacze na obuwie profilowane (dopasowany krój prawa - lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35 g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę x 1 para | 1400
6 | Pokrowiec na nosze w kolorze niebieskim, z trokami i zakładkami o wymiarach 220 x 80 cm x 1 szt. | 80
7 | Serweta z włókniny TMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 120 cm x 1 szt. | 2400
8 | Serweta z włókniny TMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 90 cm x 1 szt. | 3000
9 | Serweta z włókniny polipropylenowo - polietylenowej, niejałowa., 56 g/m2, 200 x 130 cm x 1 szt. | 40
10 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 130-160 cm x 1 szt. | 3600
11 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 80 - 90 cm x 1 szt. | 5200
12 | Serweta z włókniny TMS 35g/m2, jałowa, 60 cm x 40 cm x 1 szt. | 700
13 | Jałowy seton z gazy 17N 4 warstwy z rtg,rozmiar 2 m x 5 cm x 1 szt. | 1000
14 | Jałowa osłona przewodów medycznych o wymiarach 15 cm x 250 cm x 1 szt. | 700
15 | Jałowa foliowa osłona na ramię C aparatu RTG o wymiarach 183x105 cm z gumką x 1 szt. | 120
16 | Podkład higieniczny rozmiar 90 x 170 cm z bocznymi skrzydłami włókninowymi, równomiernie rozłożoną na całej powierzchni pulpą celulozową, zewnętrzna warstwa mikroteksturowana zapobiegająca przesuwaniu się podkładu x 1 szt. | 400
17 | Jałowy zestaw o składzie: 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 90 x 60 cm , 4 szt. serwetek włókninowych kompresowych 80 x 60 cm. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr serii, datą ważności, identyfikacja producenta zgodnie z normą EN-PN 980, EN-PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 x 1 zestaw | 1200
18 | Jałowy zestaw dla noworodka o składzie:1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60 x 60 cm, 2 szt. serweta z włókniny kompresowej, biała chłonna 40g / m2, roz. 80 x 60 cm, 1 szt. czapeczka dla noworodka, 1 szt. kocyk flanelowy z kolorową aplikacją roz. 160 x 75 cm. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta , oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 x 1 zestaw | 80
19 | Ubranie operacyjne wielorazowego użytku, męskie - bluza z trzema kieszeniami i karczkiem i spodnie. Spełnia normy PN-EN 13795 1:3. Wykonane z tkaniny poliestrowej, charakteryzującej się wysoką oddychalnością o gr. 160g/m2 z dodatkiem nitki węglowej. Wytrzymałość na wypychanie min. 2000 KPa, wytrzymałość na rozciąganie min. 1100N, niski stopień kurczliwości, max. 0,5%. Ubranie musi gwarantować odprowadzenie potu z ciała. Rozmiar umieszczony w widocznym miejscu, w celu łatwej identyfikacji rozmiaru przy wyrobie złożonym. Rozmiar S/170/176 cm cm, M/170/176 cm, L/170/176 cm, L/182/188 cm, XL/170/176 cm x 1 szt. | 40
20 | Zestaw do znieczulenia P/P o składzie: 5 szt. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm 17 nitek, 12 warstw 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. serweta foliowana 43 g/m2 , 90x60 cm, z otworem 8 cm i przylepcem. 1 szt. serweta foliowana niebieska 39g/m2 75x50 cm do owinięcia zestawu 1 szt. miska nerkowata Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta zgodnie z normą EN - PN 980, EN - PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Materiał gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielony metodą bezchlorkową. | 800
21 | Zestaw do cewnikowania jałowy: serweta z laminatu 42g/m2 roz. 50x60 cm - 1 szt, rękawice nitrylowe M z wywiniętymi mankietami - 2 szt., serweta z laminatu 42g/m2 z otworem 5 cm i rozcięciem roz. 50x60cm 1 szt., kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstw 7,5x7,5 cm - 8 szt., pęseta plastikowa ok. 13 cm 1 szt., pean plastikowy ok. 14 cm 1 szt., pojemnik plastikowy 125 cm 1 szt., zapakowany w opakowanie typu "twardy blister" jednokomorowy stanowiący jednocześnie miskę do pracy. Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu : 1 szt. strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml, 1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO. | 920
22 | Zestaw do porodu jałowy, wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo - foliową. Serwety z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema metkami podwójnie przylepnymi z nr serii, datą ważności, nazwą producenta serweta dwuwarstwowa 56 g/m2 roz. 130x 90 cm - 1 szt serweta dwuwarstwowa 56g/m2 150 x 90 cm- 1 szt serweta kompresowa 80 x60 cm 1 szt. serweta kompresowa 25 x 20 cm - 6 szt. podkład chłonny z puly celulozowej 60 x 90 cm - 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60 x 60 cm - 1 szt. | 600
23 | Zestaw porodowo-noworodkowy jałowy: 1szt. serweta na stół narzędziowy z włókniny polipropylenowo - polietylenowej 56G/M2, roz..150x90 cm 1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny polipropylenowo - polietylenowej 35G/M2,roz.120X80 cm 5szt.tupfery kule z gazy 17N 30X30 cm 5szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.10X20 cm 10szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.7,5X7,5 cm 1 szt nożyczki metalowe JU do pępowiny 2 szt zacisk na pępowinę, 1 szt kocyk flanelowy z nadrukiem dla noworodka roz,160X75cm 1 szt czapeczka, 1szt podkład z pulpy celulozowej roz. 90X60 cm, 1szt serweta z włókniny kompresowej biała 40g/m2,roz.80X60cm 1 szt nożyczki metalowe JU do nacięcia krocza, 1szt korcang JUplastikowy do mycia pola, 1 szt nerka tekturowa 2 szt rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, 1 szt centymetr do mierzenia noworodka Zestaw zapakowany w TYVEK-FOLIA. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności,nazwą producenta służącą do wklejenia do dokumentacji | 10
RAZEM

## Pakiet 10
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 10
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Wkład workowy, jednorazowego użytku, pojemność 1000 ml (spłaszczony kształt), w pokrywie tylko jeden króciec łączący 9obrotowy typu schodkowego),posiadający duży otwór do wsypywania proszku żelującego, filtr hydrofobowy oraz zastawkę przepełnieniową, kompatybilny z pojemnikami typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala x 1 szt. | 800
2 | Wkład workowy, jednorazowego użytku, pojemność 2000 ml, w pokrywie tylko jeden króciec łączący (obrotowy typu schodkowego),posiadający duży otwór do wsypywania proszku żelującego, filtr hydrofobowy oraz zastawkę przepełnieniową, kompatybilny z pojemnikami typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala x 1 szt. | 2200
3 | Wkład workowy, jednorazowego użytku, pojemność 3000 ml, w pokrywie tylko jeden króciec łączący (obrotowy typu schodkowego),posiadający duży otwór do wsypywania proszku żelującego, filtr hydrofobowy oraz zastawkę przepełnieniową, kompatybilny z pojemnikami typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala x 1 szt. | 240
4 | Dren łączący jednorazowego użytku, długość 2m, średnica wewnętrzna 7 mm, z końcówkami lejek - lejek x 1 szt. | 1040
5 | Dren łączący jednorazowego użytku, długość 2m, średnica wewnętrzna 6 mm, z końcówkami lejek - lejek + dodatkowy wyjmowany łącznik prosty x 1 szt. | 520
6 | Dren łączący jednorazowego użytku, długość 3m, średnica wewnętrzna 7 mm, z końcówkami lejek - lejek + dodatkowy wyjmowany łącznik prosty x 1 szt. | 1500
7 | Dren balonowy uniwersalny, niesterylny, średnica wewnętrzna 7 mm, rozszerzenia na całej długości drenu, budowa żłobkowana (odporny na załamania) pakowany w rolki po 30 m x 1 szt. | 20
8 | Ewakuator laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek i struktur podczas zabiegów, wykonany z poliuretanu gwarantującego dużą wytrzymałość na przypadkowe rozerwanie, kompatybilny z portami laparoskopowymi 10 mm, rozmiar 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1200 ml, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 80
9 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, 2 butlowy z kompletem drenów łączących, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na wydzielinę 3000 ml, komora regulacji siły ssania, port na drenie do pacjenta do pobierania próbek x 1 szt. | 60
10 | Łącznik kątowy do pojemników typu SERRES x 1 szt. | 20
11 | Łącznik podwójny do pojemników typu SERRES do jednoczesnego ssania z dwu pól x 1 szt. | 20
12 | Uchwyt plastikowy do drenażu chirurgicznego – 1 szt. | 20
13 | Kanister wielorazowego użytku wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu (1000 ml, 2000 ml, 3000 ml). Odporny na środki dezynfekcyjne, światło UV (lampy bakteriobójcze UV) oraz parę. Kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku, wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych, kanister nie posiada żadnych dodatkowych przyłączy (otworów) typu próżnia ssanie. Wszystkie kanistry są wielokrotnego użytku (z możliwością ich autoklawowania w temp. do 121 st. C - nie zawierają PCV. Każdy kanister posiada informację o metodzie sterylizacji x 1 szt.
a | do wkładu 1000 ml | 6
b | do wkładu 2000 ml | 6
c | do wkładu 3000 ml | 4
14 | Klipsy tytanowe do laparoskopii do klipsownicy STORZ, pakowane sterylnie w zasobnikach po 6 sztuk, opakowanie zawiera 20 zasobników, rozmiar średnio-duży, zasobnik z taśmą samoprzylepną, klipsy muszą być dostosowane do posiadanych przez Zamawiającego klipsownic endoskopowych Storz x 1 op. | 10
15 | Podwieszki (lejce) naczyniowe sterylne, pakowane po 1 sztuce w saszetce, wykonane z silikonu, przekrój owalny, dostępne w czterech kolorach, w rozmiarach fi 1,5x1,0mm x 40 cm, fi 2,4x1,2mm x 40 cm, fi 2,4x1,2mm x 75 cm, fi 5,0x1,5mm x 40 cm x 1 szt. | 30
RAZEM

## Pakiet 11
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 11
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | 200
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 20
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | 10
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 10
RAZEM

## Pakiet 12
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 12
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500 ml / min., przekrój " podwójne D ", końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie - 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufki 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm. W skład zestawu wchodzi : cewnik 15,5 FR, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1 mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu pull-apart 16 Fr z podwójną silikonową zastawką minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne x 1 zestaw | 30
RAZEM

## Pakiet 13
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 13
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/-1%), gramatura 70g/m2 (+/-5m/m2), długość 50 cm (+/-1cm), szerokość 1,3cm (+/-0,05cm) x 1 szt. | 8
2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, grubość 0,25mm(+/-0,02mm), porowatość średnia 60%(+/-1%), gramatura 19g/m2 (+/-0,5g/m2), wysokość 9cm (+/-0,5cm), szerokość 6,5cm (+/-0,05cm) x 1 szt. | 4
RAZEM

## Pakiet 14
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 14
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP przeznaczony dla noworodków, z rurami o średnicy wewn. 10 mm, zawierający : odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5 m; odcinek pomiarowy; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,5-0,65 m; generator z przegubem kulistym; końcówkę donosową (3 szt.); odcinek wydechowy niepodgrzewany o regulowanej długości w zakresie 0,3-0,77m z układem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia x 1 szt. | 20
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji NEOPUFF, zawierający: -ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min.145cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min. Układ 900RD010 przeznaczony jest do podłączenia do resucytatora dla niemowląt F&P Neopuff TM x 1 szt. | 60
3 | Czapeczka rozmiar 000-9 x 1 szt. | 8
4 | Maska nosowa rozmiar S, M, L, XL x 1 szt. | 8
5 | Filtr bakteryjny i wyciszający szum od przepływu gazów x 1 szt. | 8
6 | Czujnik brzuszny oddechów x 1 szt. | 8
7 | Smoczek dopasowany wymiarami do generatora, możliwość wycięcia i dopasowania do kształtu buzi dziecka x 1 szt. | 8
8 | Komora noworodkowa uniwersalna do nawilżacza MR 850 i MR 730 jednorazowa, indywidualnie pakowana x 1 szt. | 20
RAZEM

## Pakiet 15
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 15
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16, długość 56, 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne x 1 szt. | 180
2 | Sterylny adapter kompatybilny z systemem zamkniętym z pozycji nr 1, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: obrotowy łącznik, kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym-12 mm. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona dokumentem od producenta x 1 szt. | 8
3 | Zestaw do higieny jamy ustnej. Sterylny, zestaw jednorazowego użytku w skład którego wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, stabilne, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym x 1 szt. | 200
4 | Układ oddechowy dwuświatłowy, jednorurowy o średnicy 22mm, długości 200 cm z kolankiem i portem kapno. Waga układu ok. 230 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do ok. 40-50 cm. Układ oddechowy jednorazowy - pakowany folia-folia x 1 szt. | 190
5 | Układ oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy, tzw. rura w rurze o długości 200 cm, port kapno, kolanko, z dodatkową rurą o długości min. 150 cm, 2l worek bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty - pakowany folia-folia x 1 szt. | 190
6 | Rurka intubacyjna typu Magill z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Dostępne rozmiary od 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier x 1 szt. | 1800
7 | Rurka intubacyjna typu Magill bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Dostępne rozmiary 2,0 - 8,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier. | 40
8 | Rurka intubacyjna typu Woodbridge zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci jednego grubego czarnego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie Dostępne rozmiary: 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Na prowadnicy widoczna średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Produkt sterylny, pakowany folia-papier x 1 szt. | 30
9 | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary od 000 do 6 x 1 szt. | 900
10 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, rozmiar 1 – 5, produkt sterylny x 1 szt. | 240
11 | Maska tlenowa jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm dla dzieci x 1 szt. | 300
12 | Maska tlenowa jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm dla dorosłych x 1 szt. | 2200
13 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, czysta biologicznie, z workiem, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm x 1 szt. | 180
14 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia x 1 szt. | 800
15 | Rękojeść wielorazowa do laryngoskopu, światło LED, zielona linia - kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 14 x 1 szt. | 4
16 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru na konektorze, dostępne rozmiary: CH 06-20. Cewnik posiadający otwór centralny oraz dwa naprzemianległe otwory, długość min. 50 cm, sterylny, pakowany folia-papier x 1 szt. | 21600
17 | Łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania, z zamykaną zatyczką trwale przymocowaną, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 560
18 | Kaniula tlenowa dla dorosłych, posiadająca miękkie końcówki donosowe, jednorazowego użytku, długość min. 210 cm, biologicznie czysta x 1 szt. | 4400
19 | Kaniula tlenowa dla dzieci, posiadająca miękkie końcówki donosowe, jednorazowego użytku, długość min. 210 cm, biologicznie czysta x 1 szt. | 100
20 | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6ml, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami, dla dorosłych x 1 szt. | 840
21 | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6ml, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami, dla dzieci x 1 szt. | 640
22 | Maska silikonowa wielorazowa, przezroczysta, otwarty mankiet, rozmiary 3,4,5. Możliwość sterylizacji maski w 134 st.C lub tlenku etylenu, potwierdzona dokumentem od producenta. Rozmiar maski oznaczony odpowiednią cyfrą na korpusie maski x 1 szt. | 10
23 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód łączący o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta. | 720
24 | Łącznik ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, gumowa zatyczka z portem do odsysania i bronchoskopii, długość 15 cm. | 80
25 | Łącznik karbowany, tzw. „martwa przestrzeń” 22F-15F, o ścianie wewnętrznej gładkiej, długość 15 cm, mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-papier. | 600
26 | Filtr oddechowy elektrostatyczny o masie 29g, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,999%, martwa przestrzeń 45 ml; z portem kapno i dodatkowym portem do zamocowania zatyczki od kapno na czas pomiaru stężenia CO2, objętość oddechowa min. 300-1500; biologicznie czysty - pakowany pojedynczo, folia-papier. | 1300
27 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz, potwierdzona dokumentem od producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch x 1 szt. | 50
28 | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml wykonanych z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni x 1 szt. | 8
29 | Worki o pojemności min.1500 ml, kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca z pozycji nr 28 x 1 szt. | 40
30 | Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych o pojemności 1700 ml, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 2500ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych w rozmiarze: 4 i 5, dren tlenowy - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie x 1 szt. | 8
31 | Resuscytator wielorazowego użytku dla dzieci o pojemności 550 ml, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 600ml, w zestawie dwie maski dla dzieci w rozmiarze: 2 i 3, dren tlenowy - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie x 1 szt. | 8
32 | Rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml lub 600 ml, kompatybilny z resuscytatorami z pozycji nr 30 i 31 x 1 szt. | 20
33 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1600 ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 4 (biała), 5 (niebieska), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów >30 kg x 1 szt. | 20
34 | Łyżka do laryngoskopu do trudnej intubacji, posiadająca ruchomą końcówkę typu McCoy w rozmiarze 3. Wykonana ze stali nierdzewnej o właściwościach niemagnetycznych, pasująca do każdej rękojeści ze standardu Green Line ISO7376 x 1 szt. | 8
35 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z pompowanym mankietem i końcówką drenu, typu Flex w rozmiarach 0-6 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo x 1 szt. | 600
Suma:

## Pakiet 16
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 16
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski, posiadający zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźniki sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Gramatura papieru min. 60 g/m2, folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju. Brak nadruków na powierzchni przeznaczonej do bezpośredniego kontaktu ze sterylizowanym wyrobem, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki, informacje na rękawie w języku polskim, nr serii, rozmiar, znak CE, długość 200 mb. x 1 szt.
a | 75 mm | 16
b | 100 mm | 14
c | 120 mm | 10
d | 150 mm | 8
e | 200 mm | 4
f | 250 mm | 14
g | 380 mm | 2
2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą opis jak poz. 1, długość 100 mb. x 1 szt.
a | 75 mm x 25 mm | 12
b | 100 mm x 40 mm | 18
c | 150 mm x 50 mm | 24
d | 250 mm x 60 mm | 16
e | 380 mm x 80 mm | 2
3 | Papier krepowany standardowy, pakowany naprzemiennie zielony/biały, gramatura 60g/m2 x 1op.
a | 300 mm x 300 mm x 2000 arkuszy | 6
b | 600 mm x 600 mm x 500 arkuszy | 14
c | 750 mm x 750 mm x 250 arkuszy | 8
d | 900 mm x 900 mm x 250 arkuszy | 14
e | 1000 mm x 1000 mm x 250 arkuszy | 10
f | 1200 mm x 1200 mm x 250 arkuszy | 2
4 | Torebki włókninowo-foliowe, wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu umieszczone między warstwami folii, dodatkowe informacje umieszczone na torebce - seria, rozmiar, kierunek otwierania x 1 szt.
a | 420 x 600 mm | 600
b | 480 x 750 mm | 400
RAZEM

## Pakiet 17
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 17
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Filtr oddechowy mechaniczny o zmniejszonej przestrzeni martwej max. 45 ml, masa poniżej 25 g, wydajność filtracyjna dla bakterii min. 99,9999%, z portem do kapnografii, sterylny, dla dorosłych x 1 szt. | 20
2 | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności nawilżania min. 34 mg H2O/l przy VT = 500 ml,o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów min.99,9999%, z portem do kapnografii, sterylny x 1 szt. | 2700
3 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów swobodnie oddychających z tracheostomią, o masie poniżej 9 g, o skuteczności nawilżania na poziomie min. 28 mg H2O, z centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, portem do podawania tlenu oraz powierzchni wymiany wilgoci minimum 500 cm2, sterylny x 1 szt. | 1600
4 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym i skoprofilowanym kowadełkiem i automatycznym dociskiem tkanki, rozmiary staplera 25 - 34 mm x 1 szt. | 24
5 | Narzędzie do stapiania tkanek, jałowe, jednorazowego użytku, Ligasure, aktywowane wyłącznikiem ręczny, do uszczelniania i rozdzielania, średnica 10 mm, długość 20 cm, zakres obrotu trzonu 359 stopni, szczęki proste, tępe x 1 szt. | 8
RAZEM

## Pakiet 18
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 18
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 55 - 60 mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem x 1 szt. | 10
2 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 75 - 80 mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem x 1 szt. | 10
3 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 55 - 60 mm, wysokość zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm lub 4,8 mm x 1 szt. | 10
4 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 75 - 80 mm, wysokość zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm lub 4,8 mm x 1 szt. | 10
RAZEM

## Pakiet 19
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Szczoteczka cytologiczna bronchoskopowa, jednorazowego użytku, włosie o średnicy 3,0 mm, chowana do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 80
2 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm x 1 szt. | 2
3 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard owalne z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 2
4 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe uchylne ( możliwość biopsji stycznej ), wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem typu szczęka aligatora i ząb szczura, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 2
5 | Ustnik bronchoskopowy wielorazowy mały - do bronchoskopów o maksymalnej średnicy zewnętrznej sondy 7 mm x 1 szt. | 20
[6 empty] | RAZEM | [6 empty] | 5832

## Pakiet 20
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 20
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, mikroteksturowane, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, długość rękawicy minimum 280 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydaną przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 2000
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia mikroteksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, długość rękawicy minimum 280 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 14000
3 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o grubszych ściankach, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem z opaską samoprzylepną, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu 0,33-0,34 mm, na dłoni min. 0,30mm, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania z niezależnego laboratorium. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 1000
4 | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o przedłużonym mankiecie, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy min. 500 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 20 mcg/g, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Pakowane po 25 par, rozmiar rękawic S, M, L x 1 para | 200
5 | Rękawice diagnostyczne, jałowe, lateksowe, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, powierzchnia gładka, wykończone równomiernie rolowanym mankietem, AQL 1,0; poziom protein poniżej 60 mcg/g, pakowane w parach, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic S, M, L, XL x 1 para | 3000
6 | Rękawice diagnostyczne, wzmocnione, do procedur wysokiego ryzyka np. w ratownictwie medycznym, bezpudrowe, lateksowe, z grubszą ścianką lateksu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,35mm, na dłoni min. 0,32mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4, AQL 1,5, poziom protein poniżej 15 mcg/g. Pakowane po 50 sztuk, rozmiar rękawic S, M, L, XL x 1 para | 30
7 | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezpudrowe, neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokrywana poliuretanem, silikonowana, równomiernie rolowany brzeg mankietu, podwójne opakowanie ( zewnętrzne i wewnętrzne ) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, AQL - 1,0; długość minimum 300 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,16 mm, dłoni min. 0,15 mm,zgodność z normami EN 455-1-2-3 (karta techniczna). Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Pakowane po 50 par, rozmiar S, M, L, XL x 1 para | 200
8 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, charakteryzujące się wysokim poziomem szczelności na poziomie AQL=1,0 (potwierdzone badaniami wytwórcy); długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm oraz na mankiecie min.0,06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy),siła zrywu min. przed starzeniem 9 N, rękawice bez protein, lateksu, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III, powierzchnia teksturowana na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg mankietu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic za mankiet od spodu opakowania, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 ( potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium ),rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 ( potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną ) . Opakowanie 200 szt. Rozmiary S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 op. | 320
9 | Uchwyt pojedynczy do opakowań rękawiczek z pozycji 7 | 6
10 | Uchwyt potrójny do opakowań rękawiczek z pozycji 7 | 6
[6 empty] | RAZEM | [6 empty] | 23690.34

## Pakiet 21
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 21
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, polimeryzowane, niejałowe, kolor niebieski, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg mankietu, teksturowane na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktów z żywnością ( załączyć certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną ). Przebadane wg EN 374 – 3 (załączyć niezależne badania wystawione przez jednostkę niezależną przynajmniej 4 związków chemicznych w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min. 60 minut ). Przebadane zgodnie z ASTM F1671 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r. ), AQL 1,0. Długość min. 240 mm, grubość poj. ścianki palca 0,10 - 0,12 mm, dłoni 0,07 - 0,08 mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 8,0 N. Pakowane w opakowaniu po 100 sztuk. Rozmiar S, M, L, XL x 1 op. Na opakowaniu fabrycznie umieszczona data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL | 19200
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z koloidalnym roztworem mączki owsianej, grubość na palcu 0,09mm +/- 0,02mm, teksturowane końcówki palców AQL 1,0. Zgodne z normą EN455, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 (w tym 4% chlorheksydyna) oraz na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Załączyć - 1) protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2016 roku dotyczące parametrów grubości i poziomu AQL, 2) badania wystawione przez jednostkę niezależną na przenikanie wirusów ( wg ASTM F 1671), 3) badania jednostki niezależnej na przenikanie substancji chemicznych ( wg EN374-3), 4) dokument dopuszczający do kontaktu z żywnością, 5) deklaracja zgodności producenta - wyrób medyczny. Rozmiar: S, M, L do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia. Na opakowaniu fabrycznie umieszczona data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Opakowania po 200 szt. x 1 op. | 30
3 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 295 mm, poziom protein ≤ 20μg/g, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną wg ASTM F1671 nie starsze niż z 2016r. x 1 para | 12000
4 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Długość min. 295 mm, poziom AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną wg ASTM F 1671 nie starsze niż z 2016r. x 1 para | 1000
5 | Dozownik na rękawiczki jednorazowego użytku z możliwością powieszenia na ścianie. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiarach wysokość 75 mm, szerokość 135 mm, długość 260 mm. Dozowniki na opakowanie po 100 sztuk. | 80
[6 empty] | RAZEM | [6 empty] | 113335.2

## Pakiet 22
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 22
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jałowy zestaw do usuwania szwów o składzie: 1 x pęseta metalowa anatomiczna 12 cm; 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm; 3 x tupfer kula z włókniny 20x20 cm; 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typy blister, w kształcie tacki z wgłębieniem. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do dokumentacji. | 200
2 | Jałowy zestaw do zakładania szwów o składzie: 6 x tupfer kula z gazy 20x20 cm; 1 x serweta włókninowa laminowana 60x60 cm; 1 x serweta włókninowa laminowana 50x50 cm z otworem przylepnym 5x10 cm; 1 x kleszczyki z zaciskiem 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm; 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml; 1 x igła 1,2 x 40 mm; 1 x igła 0,8 x 40 mm. Zestaw zapakowany w opakowanie typy blister, w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do dokumentacji. | 300
3 | Jałowa serweta 75 x 45 cm z regulowaną średnicą otworu i przylepcem wokół otworu, wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2. | 1000
4 | Zestaw serwet uniwersalny, jałowy, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: -serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem -1szt; -serweta w rozm. 175cm x 170cm z przylepcem -1szt; -serweta w rozmiarze 90cm x 75cm z przylepcem -2szt; -taśma mocująca w rozm. 50cm x 10cm -1szt; -serweta na stolik MAYO, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; -serweta na stół instrumentalny 190cm x 140cm -1szt; -kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE, przeźroczysta; -fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40g/m2, tył "sterylne plecy", rozmiar XL -2szt.; -serweta do osuszania rąk - 2szt. Zestaw pakowany dodatkowo w papier krepowy. | 1360
5 | Zestaw serwet uniwersalny wzmocniony, jałowy, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: -serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozm. 200cm x 175cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozmiarze 90cm x 75cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 36x90cm) -2szt; - taśma mocująca w rozm. 50cm x 10cm -1szt; -serweta na stolik MAYO, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; -serweta na stół instrumentalny 190cm x 140cm -1szt; -serweta do osuszania rąk - min. 2szt | 380
6 | Jałowy zestaw do artroskopii kolana, jałowy, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: 1 szt. serweta do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów i zintegrowanym rzepem 320x245cm; 1 szt. pokrowiec na nogę 80x35 cm; 1 szt. serweta pomocnicza 150x175 cm; 2 szt. taśmy mocujące 50x10 cm; 1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x140 cm; 1 szt. serweta na stolik Mayo, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; 145x80 cm; 4 szt serwetki do osuszania rąk. | 210
7 | Zestaw do tarczycy, jałowy, wysterylizowany w EO. Serwety wykonane z włókniny laminowanej min. dwuwarstwowej o gram. min. 55 g/m2, z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta 125x150cm z przylepcem i wycięciem U (obszar wzmocniony min. 40x45cm) - 1 szt.; serweta 200x200cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm)- 1 szt.; taśma mocująca 50x10cm - 1 szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm- 1 szt.; serweta na stolik Mayo, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; serwetki do osuszania rąk - 4szt. | 50
8 | Zestaw do cesarskiego cięcia, jałowy, wysterylizowany w EO. Serwety wykonane z włókniny laminowanej o gram. min. 55g/m2. Skład zestawu: 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 260 x 320 cm z otworem 13,5 x 21 cm wykończonym przy brzegu folią chirurgiczną oraz z dodatkowym klejem przylepnym od spodu otworu; ze zintegrowanym workiem na płyny oraz zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli; 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190cm; 1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z padem chłonnym na całej długości, składana teleskopowo; 1 x Serweta dla noworodka włókninowa biała min. 87 x 90cm; 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40g/m2, tył "sterylne plecy", rozmiar XL; 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40g/m2, tył "sterylne plecy", rozmiar M; 20 x kompres z gazy z RTG 12 warstw 17 nitek 10 x10 cm, przewiązywane po 10 krepową banderolą; 5 x chusta z gazy z chipem RTG i trokiem, 4 warstwy 20 nitek, 45 x 45 cm, produkt finalny po wstępnym praniu; 1 x opatrunek chłonny przylepny 10 x 25 cm; 2 x ręcznik celulozowy; 1 x pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc. | 600
9 | Serweta z workiem do przechwytywania płynów wykonana z laminatu dwuwarstwowego min. 55g/m2, z częścią podpośladkową, jałowa, wysterylizowana EO, w rozmiarze 75x 125 cm (worek 58 x 75 cm). Opakowanie dodatkowe: papier krepowy. | 760
10 | Zestaw do operacji ginekologicznych jałowy, wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta ze zintegrowanymi nogawicami 250x290cm z otworem przylepnym 9x12cm (obszar wzmocniony min. 50x140cm) - 1 szt.; serweta z laminatu dwuwarstwowego 90x75cm - 1 szt.; taśma medyczna mocujące 50x10cm - 1 szt.; przeźroczysta przylepna serweta do zakrycia okolic odbytu 50x50cm - 1 szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm - 1 szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80 cm - 1 szt.; serwetki do osuszania rąk - 4 szt. | 100
11 | Zestaw do operacji brzuszno – kroczowych jałowy, wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta ze zintegrowanymi nogawicami 230x250cm, w górnej części otwór na brzuch 19x29cm, w części dolnej otwór 9x12cm (obszary wzmocnione min.: brzuch 60x120cm, krocze 50x85cm) - 1 szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm- 1 szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80 cm - 1 szt.; serwetki do osuszania rąk - 4 szt. | 150
12 | Zestaw do operacji stawu biodrowego, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta 280 x 245 cm z przylepcem i wycięciem "U" 10x95cm (obszar wzmocniony min. 150x160cm) - 1szt.; serweta 170 x 300 cm z przylepcem - 1szt.; serweta 150x200 cm - 1szt.; serweta 75x90 cm - 1szt.; pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego 120x35cm - 1szt.; taśmy medyczne mocujące 50x10cm - 2szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm - 1szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm - 1szt.; serwetki do osuszania rąk - 4szt. | 80
13 | Jałowa serweta 75 cm x 90 cm wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gram. min. 55g/m2. | 2600
14 | Jałowa serweta 50 cm x 50 cm cm wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gram. min. 55g/m2. | 400
15 | Jałowa serweta przylepna 75 cm x 90 cm wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gram. min. 55g/m2. | 600
16 | Zestaw do implantacji portów, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 55g/m2. Skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu); serweta na stolik Mayo, składana teleskpowo 80 x 145 cm; serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa; serweta przylepna 175 x 170 cm; nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm; kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm; imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm; hak do ran typu Senn Miller 16 cm; pęseta chirurgiczna Adson 12 cm; kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm; uchwyt Velcro 2 x 23 cm; 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N; 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw; 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw; 3 x tupfer z gazy wielkości śliwki, 20 nitek; przylepny opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm; przylepny opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm; pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką; skalpel jednorazowy Nr 11. | 240
17 | Zestaw jałowych akcesoriów w składzie: 1 x pojemnik na igły i skalpele 25 miejsc; 1 x opatrunek pooperacyjny z warstwą chłonną 20 x 8 cm; 1 x czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5 cm. | 80
18 | Zestaw do wkłucia centralnego, skład zestawu: 4 x tupfer kula z gazy 20-nitkowej 20x20 cm, 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, 1 x pęseta 12,5 cm, 1 x strzykawka Luer Lock 10 mi 3 częściowa, 1 x igła podskórna (0,8 x 40 mm), 1 x igła podskórna (1,2 x 40 mm), 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywiony, 1 x metalowy uchwyt do igły 13 cm, 1 x przylepny, foliowy opatrunek 10 cm x 15 cm, 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w, 1 x serweta z włókniny laminowanej 45 cm x 75 cm, 1 x serweta z włókniny laminowanej z regulowanym przylepnym otworem, w rozmiarze 45 cm x 75 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 80
19 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego, skład zestawu: 1 x serweta z włókniny laminowanej 75 x 90 cm, 1 x kleszczyki typu Kocher 14 cm, 6 x tupfer kula z gazy 20-nitkowej 20x20 cm, 1 x serweta z włókniny laminowanej 75 x 90 cm z centralnym otworem i przylepnym brzegiem, 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml, 1 x igła podskórna (0,7 x 30 mm), 1 x igła podskórna (1,2 x 40 mm), 1 x przylepny opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm. Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 800
20 | Zestaw do wkłucia obwodowego w składzie: 2 x kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm; 1 x staza bezlateksowa 45 cm x 1,8 cm; 1 x rękawiczki nitrylowe rozmiar M - 1 para, 1 x przylepny przeźroczysty opatrunek z folii poliuretanowej wzmocnionej włókniną z wycięciem 7 x 9 cm; Zestaw zapakowany w opakowanie miękkie typu blister. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 200
21 | Zestaw do dezynfekcji w składzie: 1. tupfery włókninowe rozmiar 24 x 24 cm - 5 szt.; 2. kleszczyki plastikowe 24 cm - 1 szt. 3. przeźroczysta miseczka plastikowa 150 ml - 1 szt., Zestaw zapakowany w opakowanie typy blister, w kształcie tacki z wgłębieniem. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do dokumentacji. | 160
22 | Zestaw do zmiany opatrunku w składzie: 1. tupfery gazowe rozmiar 20 x 20 cm - 5 szt. 2. kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n, 8w - 8 szt. 3. pęseta 12,5cm - 1 szt. 4. kleszczyki Kocher 14 cm - 1 szt. 5. serweta 2W z włókniny 35 cm x 45 cm - 1 szt., Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 160
RAZEM

## Pakiet 23
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 23
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, nie wymagający dodatkowego namoczenia włosów, zawierający w składzie min. wodę, środek myjący ( szampon) i delikatną odżywką. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych min. krwią , tłuszczem, żelem EEG. Nie zawiera w składzie: środków zapachowych i parabenów – zaznaczone na opakowaniu piktogramem, chlorheksydyny, simetikonu (silikon). W składzie: Diazolidinyl Urea, hamujący rozwór grzybów, pleśni oraz flory a także morpholine lactate jako środek zapobiegający elektryzowaniu się włosów oraz chlorek cetylpirydyny. Produkt bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu. Średnica czepka 32 cm. Instrukcja obsługi w postaci obrazkowej na opakowaniu. Czepek wykonany w 70 % z PET oraz 30 % z wiskozy, Średnica czepka- 32 cm. Waga 160 g/m2. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20 sekund (w opakowaniu) przy mocy 800 W. Pakowany pojedynczo, w jednorazowe szczelne opakowanie x 1 szt. | 10
2 | Śliniak jednorazowego użytku do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania śliniaka pod brodą pacjenta, składany, nieprzemakalny, wymiar każdego 37x70 cm, z kieszonką w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa bibułki 20 g / m2,druga warstwa nieprzemakalna z folii PE - polietylen 12 mikronów, w kolorze niebieskim. Opakowanie – woreczek foliowy po 100 szt., z uchwytem do łatwego przenoszenia, zawierające dwa otwory do zawieszenia. Opakowanie stanowi dyspenser do higienicznego wyjmowania pojedynczych śliniaków x 1 op. | 8
3 | Prześcieradło nieprzemakalne, chłonne jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE – polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom, opakowanie a’25 sztuk x 1 op. | 160
4 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm, chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2. Wymagane badania z akredytowanego, niezależnego laboratorium na potwierdzenie chłonności. Opakowanie 30 sztuk x 1 op. | 150
5 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, wykonane z miękkiej nieprześwitującej włókniny typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g / m2, niebieskie, w pasie mocowane na gumkę, rozmiar L x 1 szt. | 400 | [10 empty] | 3338.93
6 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, wykonane z miękkiej nieprześwitującej włókniny typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g / m2, niebieskie, w pasie mocowane na gumkę, rozmiar XL/XXL x 1 szt. | 1000
7 | Majtki jednorazowe dla pacjenta rozmiar M/L, polipropylen min. 40g/m2,z cienką bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogranatowe, wzmocnione w kroku, nieprześwitujące x 1 szt. | 400
8 | Majtki jednorazowe dla pacjenta rozmiar XL/XXL, polipropylen min. 40g/m2,z cienką bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogranatowe, wzmocnione w kroku, nieprześwitujące x 1 szt. | 800
9 | Kołderka jednorazowego użytku, ogrzewająca dla pacjenta, o wymiarach 150 x 220 cm, z włókniny. Kołderka 3 warstwowa, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP : kolor zielony od strony pacjenta o gramaturze 30 g/m2 i niebieski na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz kołderki wszyta jest środkowa biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone-zgrzewane ultradźwiękowo. Wzdłuż kołderki przez środek 2 szwy, powodujące nie przesuwanie się poszczególnych warstw kołderki i nie marszczenie się warstw . Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zeszyte szwem ultradźwiękowym. Wolne od ftalanów, potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy -oznaczenie na etykiecie. Data produkcji, seria, data ważności i nr REF na etykiecie nalepionej na opakowaniu jednostkowym produktu. Pakowane pojedynczo x 1 szt. | 200
10 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu, składany. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy. Gramatura ręcznika: 70 g/m2. Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((ETO) oraz radiacyjnie (promienie gamma). Opakowanie: 50 sztuk | 160
11 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu, składany. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy. Gramatura ręcznika 70 g/m2. Wymiar ręcznika 60x80 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu (EO) oraz radiacyjnie (promienie gamma). Opakowanie 30 szt. | 300
12 | Myjka z mydłem, jednorazowego użytku, w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta. Jednostronnie impregnowana mydłem - gotowa do użycia po aktywacji wodą ( zwilżeniu wodą ). Myjka jest podfoliowana wewnętrznie. Wykonana z jednej strony z tkaniny włókninowej, z drugiej z napowietrzonej włókniny o gramaturze min. 70 g/m2, wiskoza: min. 35 g/m2. ( to oznacza grubszą warstwę włókniny i bardziej miękką niż tradycyjne materiały. ) Warstwa folii zwiększa wytrzymałość myjki podczas mycia pacjenta. Jednorazowa myjka zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapobiega zakażeniom drobnoustrojami. Impregnowana suchym mydłem, w poziome, równolegle ułożone zielone paski, co umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Zgrzewana termicznie, Rozmiar 16 x 23cm. Opakowanie foliowe po 20 sztuk | 500
13 | Myjka jednorazowa z włókniny, do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonana z tekstylnopodobnej miękkiej, chłonnej włókniny w kolorze białym, gramatura włókniny min. 80 g/m2, Skład włókniny: 50 % poliester, 50% wiskoza. ( Materiał: Molton 3D ), szew ultradźwiękowy Rękawica o wymiarach 16x23 cm. Dla lepszego skutecznego mycia skóry, cała zewnętrzna strona włókniny posiada strukturę pęcherzykowatą, dzięki czemu w czasie procedury mycia skóra jest masowana. Nie ulega zniszczeniu (rozerwaniu ) w trakcie mycia, trwała przy procedurze mycia. Opakowanie foliowe -woreczek a'50 szt. Opakowanie z praktycznym, higienicznym zamknięciem wielokrotnego użytku | 400
14 | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze M/L. Koszula z krótkim, wszywanym rękawem o dł. 26 cm +/-2cm mierzona od ramienia, niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. troków przy szyi 80cm +/-2cm, dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 70 x dł. 110 cm. Opakowanie foliowe-10 szt. x 1 op. | 60
15 | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze XL/XXL. Koszula z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2cm mierzona od ramienia , niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, długość troków przy szyi 80cm +/-2cm ,dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 80 x dł. 125 cm. Opakowanie foliowe-10 szt. x 1 szt. | 140
16 | Zestaw pościeli, włóknina typu Polipropylen 25 g/m kw., skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, kolor zielony lub biały x 1 szt. | 1400
17 | Ocieplacz chirurgiczny jednorazowego użytku do stosowania przez personel medyczny, w postaci bluzy z rękawem do łokcia, zakończonym, białym ściągaczem dzianinowym . Bluza w kolorze niebieskim, zapinana na plastikowe zatrzaski, posiadająca 3 duże kieszenie obszyte białą lamówką. Dwie kieszenie na dole bluzy, trzecia u góry bluzy, po lewej stronie. Bluza wykonana nieprzezroczystej, miękkiej i oddychającej włókniny, niepylącej, typu SMS min. 45 g/m2. Wykończenie dołu bluzy-dół podwinięty, podszyty. Bluza wykończona przy szyi jak i przy rękawach białym, elastycznym ściągaczem – materiałem typu Spandex (lycra, elastan), bez zawartości lateksu. Ilość sztuk w opakowaniu- 4 sztuki. Każda bluza posiada wszytą metkę informującą o rozmiarze.Dostępny rozmiar: S, M, L, XL, XXL. Wymiary bluz: S- 77 x 60 cm, M - 78 x 63 cm, L- 79 x 66 cm, XL - 79 x 70 cm, XXL- 81 x 74 cm x 1 szt. | 100
RAZEM

## Pakiet 24
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 24
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Wziernik jednorazowy Cusco x 1 szt. | 2600
2 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane z matowym polem do opisu 1/4 mat x 1 szt. | 5000
3 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm x 1 szt. | 6000
4 | Szczoteczka do pobierania wymazów Cervex Brush jednorazowa, sterylna x 1 szt. | 2000
5 | Szczoteczka do pobierania wymazów Cytobrush z kanału szyjki jednorazowa, sterylna x 1 szt. | 2000
6 | Szpatułka cytologiczna AYRE do wymazów pochwowych niesterylna x 1 szt. | 1200
7 | Cytofix - utrwalacz do preparatów x 1 szt. | 10
8 | Pudełka na preparaty (zbiorcze) 50-miejscowe x 1 szt. | 40
[6 empty] | RAZEM | [6 empty] | 3654.72

## Pakiet 25
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 25
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Czujnik przepływu Infinity ID | 20
2 | Czujnik tlenu, kapsuła | 12
3 | Linia próbkowania do Scio | 20
4 | Pułapka wodna WaterLock 2 | 24
5 | Płucko testowe, lateksowe, obj. worka 2 l | 2
6 | Filtr bakteryjny do ssaków Primus, Fabius, Zeus | 120
7 | Dren łączący NIPC do monitorów Infinity | 20
8 | Mankiet NIPC roz. M 23-33cm/33cm | 2
9 | Mankiet NIPC roz. M+ 23-33cm/33cm | 4
10 | Mankiet NIPC roz. L 31-40cm/40cm | 2
11 | Moduł przewodowy MultiMed 5, 1,5 m | 4
12 | Przewód EKG, 5-odpr.., 1-pinowy, IEC1, 1/1,5m | 2
13 | Przewód EKG, 3-odpr.., 1-pinowy, IEC1, 1 m | 8
14 | Czujnik SpO2 Masimo LNCS DCI | 4
15 | Przewód pośredni SpO2 do Masimo LNCS, 3 m | 4
16 | Moduł przewodowy MultiMed plus OR | 4
17 | Przewód pośredni SpO2 Dräger/Nellcor do MultiMed plus/plus OR, 1,2m | 4
18 | Czujnik SpO2 Nellcor Dura DS 100A | 4
19 | Zestaw worka oddechowego VentStar obj. 2 l; 0,8 m x 25 szt. | 10
20 | Zestaw jednorazowego użytku do systemu ssącego VacuSmart składający się z wkładu workowego o poj. 700 ml kompatybilnego ze zbiornikiem na wydzieliny, w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny; - polietylenowy (PE) dren o dł. 2 m, zakończony zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania x 1 szt. | 200
21 | Mankiet NIPC, roz. L+, 31-40 cm/55 cm | 2
22 | Układ oddechowy do Resuscitaire z AutoBreath, jednorazowego użytku x 1 szt. | 20
Suma:

## Pakiet 26
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 26
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Automatyczne wkłucie doszpikowe dla dzieci, sterylne, gotowe do natychmiastowego użycia, sterylne x 1 szt. | 6
2 | Automatyczne wkłucie doszpikowe dla dorosłych, sterylne, gotowe do natychmiastowego użycia, sterylne x 1 szt. | 6
3 | Złączka oddechowa do kapnometru EMMA x 1 szt. | 40
4 | Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. wyprofilowany mankiet maski doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar od 1 do 5 x 1 szt. | 80
RAZEM

## Pakiet 27
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 27
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rurka dooskrzelowa – zestaw - wykonana z termoplastycznego PVC , silikonowana, linia RTG na całej długości, dwa delikatne niskociśnieniowe mankiety , gładkie ścianki rurki, gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką,dodatkowe znaczniki RTG określające położenie obu mankietów, prowadnica pokryta tworzywem medycznym, podziałka centymetrowa, baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, jednorazowego użytku, zestaw złączy do rurki dooskrzelowej z zaciskami , cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki. Rozmiar 35, 37, 39, 41, lewo lub prawostronna. Rozmiar i strona do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 60
2 | Cewnik do karmienia, wykonany z medycznego PVC, „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna, barwny kod zatyczek Luer, dwa otwory boczne, skalowany co 1 cm, linia RTG, bez lateksu, bez ftalanów, jałowy, 1x użytku, długość 40 cm, rozmiar CH 4, 5, 6, 8, 10, 12 x 1 szt. | 200
3 | Prowadnica do trudnych intubacji wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 5,0 800 mm x 1 szt. | 60
4 | Prowadnica do trudnych intubacji wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, wielorazowego użytku rozmiar 5,0 800 mm x 1 szt. | 20
5 | Prowadnica z kanałem do wentylacji, elastyczna wzmocniona na całej długości, z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki, w komplecie dwa łączniki: 10 mm oraz 15 mm z luer-lock, dostępna w wersji z prostym lub zagiętym końcem, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 6,0 830 mm x 1 szt. | 60
Suma:

## Pakiet 28
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 28
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa długość użyteczna 20 cm / średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm / średnica 4 F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm / średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm / średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz dwie igły ( do wyboru ) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających, rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami x 1 szt. | 40
2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania x 1 szt. | 40
3 | Czujnik Pro AQT do ciągłego pomiaru trend rzutu serca poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do istniejącego systemu monitorujęcego inwazyjne ciśnienie krwi, zawiera wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika x 1 szt. | 40
RAZEM