## Sheet1
L.P. | Wymagania, opis techniczny | ilość | Warunek | Podać oferowane parametry – opis
A | Konsola kamery 4K, źródło światła LED i medyczny systemem dokumentacji i zarządzania danymi umieszczone w jednej konsoli 3w1. | 1szt. | TAK
1 | Konsola kamery – rozdzielczość UHD 4K (3840x2160), źródło światła LED, medyczny system dokumentacji |  | TAK
2 | Źródło światła: technologia LED, żywotność do min:30 000 godzin, natężenie 1800 lumenów, temperatura barwowa 5500-8500 K, współczynnik CRI: min. 65, obrotowy adapter umożliwiający podłączenie światłowodów różnych producentów: ACMI, Storz, Wolf, Olympus |  | TAK
3 | Wyjścia video: |  | TAK
4 | min. 2 x DisplayPort (3840 x 2160 pikseli [4K/UHD], 10-bit kolor), stosunek sygnału do szumu >52dB |  | TAK
5 | min. 2 x DVI (1920 x 1080 pikseli [1080p], 8-bit kolor) |  | TAK
6 | Min. 2 x 3G-SDI (1920 x 1080 pikseli [1080p], 8-bit kolor) |  | TAK | 2 wyjścia 3G-SDI – 0pkt, 3 wyjścia lub więcej 3G-SDI – 20pkt
7 | Wejścia video: |  | TAK
8 | Min. 1 x DVI (1920 x 1080 pikseli [1080p], umożliwiające korzystanie z funkcji „obrazu w obrazie” |  | TAK
9 | Port USB do podłączenia tabletu iPad |  | TAK
10 | Złącze USB2.0 x2 oraz USB3.0 x2 |  | TAK
11 | 1 x złącze LAN: izolowane 10/100 MB/sek, |  | TAK
12 | Złącze RS-232: izolowane do podłączenia urządzeń (shaver/pompa) |  | TAK
13 | Liniowe wejście audio – Audio In / Audio Out |  | TAK
14 | Złącze tabletu — złącze do podłączania ekranu/tabletu do wprowadzania danych |  | TAK
15 | Zapis danych na wbudowanym dysku – technologia SSD min. 80 GB, możliwość podłączenia dysku zewnętrznego. |  | TAK | pojemność dysku poniżej 100GB – 0pkt, powyżej 100GB – 20 pkt
16 | Sterowanie konsolą kamery, źródła światła, oraz archiwizacji medycznej z dedykowanego tabletu z oprogramowaniem w języku polskim. |  | TAK
17 | Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet oraz możliwość integracji z systemami wskazanymi przez Zamawiającego |  | TAK
18 | Bezpośredni transfer zdjęć i plików video do biblioteki bezpośrednio z tabletu, lub za pośrednictwem email. Możliwość wstawiania adnotacji i opisów do zdjęć śródoperacyjnych. Modyfikacja graficzna (jasność, nasycenie, kontrast). Tworzenie predefiniowanych raportów z zabiegu, w tym raportów dla pacjenta, zawierających np. wskazania pooperacyjne, możliwość integracji z systemami wskazanymi przez Zamawiającego |  | TAK
19 | Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio na e-maila oraz do systemów wskazanych przez Zamawiającego |  | TAK
20 | Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video, |  | TAK
21 | Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci |  | TAK
22 | Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające wprowadzenie danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). |  | TAK
23 | Możliwość konfiguracji preferencji operatorów i ustawień procedur medycznych. |  | TAK
24 | Możliwość zapisu zdjęć i filmów do różnych lokalizacji |  | TAK
25 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym. |  | TAK
26 | Wyświetlanie parametrów urządzeń na ekranie monitora |  | TAK
27 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM). |  | TAK
28 | Możliwość podłączenia drukarki |  | TAK
29 | Część aplikacyjna typu CF z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacyjnym |  | TAK
30 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej, oraz wyświetlanie parametrów pracy posiadanego shavera na ekranie endoskopowym |  | TAK
B | Głowica kamery | 1 szt. | TAK
1 | Przetwornik obrazu: CMOS |  | TAK
2 | Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli, skanowanie progresywne |  | TAK
3 | Zoom cyfrowy: x 1,5 |  | TAK
4 | Dwa programowalne przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania min. dwóch funkcji |  | TAK | możliwość obsługi jednocześnie 2-3 funkcji – 0pkt, możliwość obsługi jednocześnie 4 funkcji – 20pkt
5 | Waga maksymalna 580 g |  | TAK
C | Monitor medyczny | 1szt. | TAK
1 | Monitor medyczny standardu FullHD |  | TAK
2 | Przekątna ekranu min. 30” |  | TAK | przekątna ekranu 30-31 cali – 0pkt, przekątna ekranu 32 cale lub więcej – 20pkt
3 | Rozdzielczość nie gorsza niż Full HD – 1920x1080px |  | TAK
4 | Gama kolorów: min. 8-bit, kontrast min. 1300:1, jasność min: 400cd/m2 |  | TAK
5 | Kąt widzenia min. 178 st. |  | TAK
6 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) |  | TAK
7 | Wejścia Video: 2 1 x DVI, 1x component, 1 x optyczne DVI, 1x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x composite video , 1 x S-Video, |  | TAK
8 | Wyjścia Video: 1 x DVI, 1 x S-Video, 1x composite video, 1x 3G-SGI, |  | TAK
9 | Waga max: 13 kg |  | TAK
10 | Możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej z konsolą kamery |  | TAK
D | Uchwyt shavera | 1szt. | TAK
1 | Autoklawowalny uchwyt shavera artroskopowego, zintegrowany przewód sterujący, kompatybilny z posiadaną konsolą shavera firmy Arthrex |  | TAK
2 | Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shavera |  | TAK
3 | Zatrzaskowe mocowanie ostrza, obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 obr./min |  | TAK
4 | Regulacja ssania w zakresie 0-100%, |  | TAK
5 | Współpraca z ostrzami o średnicy w zakresie 2,0 mm – 5,85 mm |  | TAK
6 | Współpraca z ostrzami typu: raszpla, ostrza kątowe do mikrozłamań 30 i 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6mm, średnica nawiercenia 1,5 mm |  | TAK
E | ŚWIATŁOWÓD I OPTYKI ARTROSKOPOWE | 1 kpl. | TAK
1 | Optyka artroskopowa 4.0mm/30º min.140mm szafirowa soczewka na dystalnym zakończeniu; wyposażona w 3 adaptery umożliwiające podłączenie światłowodów różnych firm (Storz, Stryker, Wolf, ACMI), kompatybilna z posiadanymi optykami i płaszczami artroskopowymi Arthrex |  | TAK
2 | Płaszcz artroskopowy dedykowany do oferowanej optyki , wyposażony w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do płaszcza kompatybiln3 z posiadanymi optykami i płaszczami artroskopowymi Arthrex |  | TAK
3 | Światłowód średnica 5mm, długość min. 270, autoklawowalny w przeźroczystej osłonie |  | TAK | światłowód w nie przeźroczystej osłonie – 0pkt, światłowód w przeźroczystej osłonie - 20pkt
F | Narzędzia artroskopowe kolanowe (możliwość wyboru rączki standardowej lub typu WishBone) autoklawowalne - 5 szt | 1 kpl. | TAK
1 | Cięgno prowadnicy umieszczone wewnątrz szaftu narzędzia. |  | TAK
2 | Narzędzia do wyboru z katalogu producenta |  | TAK
3 | Średnice szaftu do wyboru 3,4mm oraz 2,75mm |  | TAK
G | Podstawa jezdna na kołach pod oferowany monitor z uchwytem VESA | 1 szt. | TAK