Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 01.12.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
### Załącznik 2.k Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa
### Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oraz wymóg pomp infuzyjnych strzykawkowych wiodącej firmy na rynku z opisem cech technicznych równoważnych/lub lepszych do przedstawionych w SIWZ:
1.	Pompa strzykawkowa szt,
1.1	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
1.2	Strzykawka automatycznie, precyzyjnie mocowana od przodu
1.3	Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego
1.4	Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą
1.5	Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej
1.6	Masa pompy ok. 2,0 kg
1.7	Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.)
1.8	Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
1.9	Wyżej wymieniony sprzęt powinien być wyposażony w uniwersalne mocowania, które pozwolą na optymalne wykorzystanie uchwytów poziomych pionowych, kolumn anestezjologicznych oraz szyn przyściennych. Gabaryty sprzętu muszą być tak dobrane aby przestrzeń wokół stanowiska pacjenta była optymalnie wykorzystana, gwarantując prawidłowy dostęp do stanowiska chorego.
1.10	Podświetlany wyświetlacz graficzny , kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron, przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach
1.11	Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą
1.12	Możliwość komunikacji z komputerem poprzez WIFI
1.13	Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem.
1.14	Dokładność mechaniczna <<±0,5%
1.15	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h
1.16	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany
1.17	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji
1.18	Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
1.19	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
1.20	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30, 50 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
1.21	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.
1.22	Prędkości bolusa min: / dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h / dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h / dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h / dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h / dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h / dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h / dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h
1.23	Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały
1.24	Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup.
1.25	Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji.
1.26	Możliwość zastosowania kabla łączącego do centrali przywołania personelu
1.27	Menu w języku polskim
1.28	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
1.29	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 24 godzin
1.30	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy.
1.31	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI z zastosowaniem propofolu i remifentanylu wg. algorytmów Marsha i Schnidera
1.32	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA
1.33	Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
1.34	Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
1.35	Funkcja TakeOverMode - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej
1.36	Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
1.37	Możliwość transferu przebiegu infuzji do systemu szpitalnego (w przyszłości – po integracji systemu monitorowania z systemem szpitalnym) PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) typu Draeger Infinity itp. Potwierdzona działającymi instalacjami (potwierdzone z jednostki, w której jest instalacja, oświadczenie oferenta jest niewystarczające).
1.38	Przynajmniej 3 udokumentowane instalacje oprogramowania(potwierdzone z jednostki, w której jest instalacja, oświadczenie oferenta jest niewystarczające)
1.39	Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie użytkowania pomp (około 10 lat)

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.12.2016 r.