Oznaczenie sprawy: 36/ZP/2015                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ.

ZADANIE Nr II

Nazwa: 		           __________________________________

Typ, model: 	            	__________________________________

Producent:     		__________________________________

Rok produkcji: 	           __________________________________

Aparat Ultrasonograficzny

|  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | WYMOGI GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE /podać zakresy lub opisać/ |
| I. KONSOLA |
| 1. | Stacjonarny, cyfrowy Ultrasonograf z Dopplerem kolorowym, Dopplerem pulsacyjnym, wyposażony w cztery skrętne koła. Wyklucza się aparat używany. |  |  |
| 2. | Aparat mobilny, maksymalna waga aparatu poniżej 65 kg |  |  |
| 3. | Technologia cyfrowa |  |  |
| 4. | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 2560 |  |  |
| 5. | Zakres częstotliwości pracy (MHz) min. 2-12 MHz |  |  |
| 6. | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia elektronicznych głowic obrazowych min. 3 |  |  |
| 7. | Monitor LCD w technologii bez przeplotu, min 15 cali |  |  |
| 8. | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B. min. 2800 |  |  |
| 9. | Wbudowany system archiwizacji obrazów, pętli obrazowych, raportów z badań z możliwością eksportu na nośniki przenośne CD-R oraz pamięci typu PEN DRIVE po złączu USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows (JPEG, AVI) |  |  |
| 10. | Zintegrowany dysk twardy HDD min 500 GB |  |  |
| 11. | Wbudowana nagrywarka płyt CD/RW |  |  |
| 12. | Videoprinter termiczny czarno - biały |  |  |
| 13. | Ilość stref ogniskowania min. 8 |  |  |
| 14. | Zakres ustawienia głębokości penetracji (cm) min. -2 cm, maks. -30 cm i więcej |  |  |
| 15. | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. Zoom), a także obrazu z pamięci CINE i obrazów z pamięci aparatu bez pogorszenia jego jakości min. 24x |  |  |
| 16. | Zakres dynamiki systemu (dB) co najmniej 170 dB |  |  |
| 17. | Ilość skal map szarości min. 35 |  |  |
| 18. | Ilość poziomów szarości min. 256 |  |  |
| 19. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” (obrazów/sekundę) min. 600 |  |  |
| 20. | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół |  |  |
| 21. | Funkcje regulacji obrazu na żywo min. wzmocnienie, zmiana map szarości, regulacja dynamiki |  |  |
| 22. | Funkcje regulacji na zatrzymanym obrazie min. wzmocnienie, zmiana map szarości, regulacja dynamiki |  |  |
| II. TRYB PRACY |
| 1. | B-MODE |  |  |
| 2. | Automatyczny dobór parametrów obrazu 2D za pomocą jednego przycisku funkcyjnego |  |  |
| 3. | Podział ekranu na 2 obrazy |  |  |
| 4. | Aplikacja wraz z pakietem obliczeniowym do badań: brzusznych, kardiologicznych, małych narządów, naczyniowych, położniczych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych |  |  |
| 5. | Liczba kursorów pomiarowych min. 8 par (8 pomiarów na 1 obrazie) |  |  |
| 6. | Możliwość dokonywania pomiarów w obrazach z archiwum |  |  |
| 7. | Pomiary: pola powierzchni, obwodu, objętości |  |  |
| 8. | Doppler kolorowy |  |  |
| 9. | Power Doppler z mapami kierunkowymi |  |  |
| 10. | Doppler Pulsacyjnym - maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym koncie min. 590 cm/s - regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-16 mm - uchylność bramki dopplera w zakresie min. +/- 20 stopni - autooptymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. Min. dostosowanie linii bazowej i prędkości |  |  |
| III. GŁOWICE |
| 1. | Głowice elektroniczne szerokopasmowe, wieloczęstotliwościowe o niezależnym wyborze częstotliwości |  |  |
| 2. | Głowica convex do badań jamy brzusznej, ginekologii i położnictwa |  |  |
| 3. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) min. 2,0-5,0 MHz |  |  |
| 4. | - Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) - Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego |  |  |
| 5. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 65 stopni. Zasięg skanowania (głębokości) min. 30 cm |  |  |
| 6. | Praca w trybie II harmonicznej |  |  |
| 7. | Ilość elementów (kryształów) min. 128 |  |  |
| 8. | Głowica endowaginalna do badań położniczych, ginekologicznych, urologicznych |  |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 4-10 MHz |  |  |
| 10. | - Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) - Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego |  |  |
| 11. | Praca w trybie II harmonicznej |  |  |
| IV. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |
| 1. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o funkcję obrazowania panoramicznego na głowicy liniowej |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o funkcję 3D |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o funkcje Anatomiczny M-Mode |  |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową o częstotliwości pracy min. 4-12 MHz |  |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną o częstotliwości min. 2-4 MHz wraz z opcją Dopplera fali ciągłej oraz Dopplera tkankowego. Minimalne wymagania do głowicy: - Zakres częstotliwości: 2-4 MHz - kąt pola obrazowania: 85 stopni - 3 częstotliwości fundamentalne - 3 częstotliwości harmoniczne |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o opcje automatycznego pomiaru IMT |  |  |
| V. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Wyjścia: USB (z wbudowanym oprogramowaniem) obsługujące FlashMemory oraz CD-R/RW do archiwizacji bazy danych i transferu obrazów w formatach JPEG, AVI, DICOM-USB (z wbudowanym oprogramowaniem) do podłączenia videoprintera – VGA na zewnętrzny monitor, S-Video, - Composit |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu |  |  |
| 4 | Autoryzacja producenta na sprzedaż USG na terenie Polski |  |  |
| 5 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy (kolejne lata gwarancji punktowane) |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie ww.

parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

(pieczęć i podpis)