## Pakiet1
DOSTAWA ELEKTROD DO LECZENIA OPERACYJNEGO SCHORZEŃ TARCZYCY WRAZ Z UŻYCZENIEM APARATU DO ŚRÓDOPERACYJNEGO NEUROMONITORINGU Oznaczenie sprawy:11/ZP/2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ
Parametry graniczne
Lp.	Wymagane parametry graniczne dla aparatu.					TAK/NIE lub opis parametrów
1.	Monitor nerwów do chirurgii ogólnej i ortopedycznej z prezentacją odpowiedzi mięśniowej w formie wykresu na ekranie
2.	Aparat dostosowany do stymulacji monopolarnej, bipolarnej oraz ciągłej za pomocą dedykowanej elektrody tripolarnej
3.	Aparat przystępny w obsłudze – dostępne menu i podpowiedzi w języku polskim (ekran pomocy)
4.	Aparat przystępny w obsłudze – przyłącza kanałów odbiorczych i stymulacyjnych na przednim panelu urządzenia w celu szybkiej weryfikacji poprawności ich działania
5.	Baza danych wszystkich pacjentów oraz wykonanych zapisów EMG w pamięci aparatu
6.	Generowanie raportu z zabiegu zawierającego min., odpowiedzi mięśniowe EMG z podaniem godziny rejestracji, prądu stymulacji itp.., w postaci pliku PDF
7.	Akcesoria i aparat pochodzą od tego samego producenta, co ma gwarantować ich kompatybilność i brak zakłóceń w odbiorze EMG

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość	Ilość elektrod	Cena jednostkowa netto elektrody	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	7	8	10		11
1.	Jednorazowa elektroda odbiorcza min. 4-kanałowa naklejana na całej długości na rurkę intubacyjną z kanałami odbiorczymi rozmieszczonymi na całym obwodzie (360 stopni) rurki zapewniającej optymalny kontakt z tkanką i elektroda neutralna nieinwazyjna w komplecie			Dla 50 osób
2.	Jednorazowa elektroda stymulująca bipolarna typu widelcowego, długość robocza 4-6cm zintegrowana z przewodem o min., długości 3m			Dla 50 osób
3.	Zestaw jednorazowych elektrod igłowych do monitorowania nerwów obwodowych w ortopedii: para elektrod igłowych długość igły 15-20mm, przewód 150-200cm, przewody skręcone kolorowe pary i trójki elektrod igłowych długość igły 150-200mm, przewód 150-200cm, przewody skręcone kolorowe trójki			Dla 10 osób
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł