## Arkusz1
	Pakiet I
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Wielorazowy trójkanałowy papilotom o zakrzywionym nosku, posiada 3 oddzielne kanały na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, długość końcówki dystalnej 6-7 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5 Fr, długość cięciwy 20mm, końcówka widoczna przy fluoroskopii, stabilne ustawienie cięciwy, długość narzędzia 1900 - 1950 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm , kompatybilny z prowadnicą 0,035, 0,025 cala.	szt.	4
2	Wielorazowy zestaw do wprowadzania protez o średnicy 10 FR, wstępnie złożony, posiadający cewnik wprowadzający I popychacz, długość robocza 1500 – 1550mm	szt.	1
3	Prowadnica jednorazowego użytku do dróg żółciowych, średnica 0,035 cala, długość robocza 4000 - 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną na długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znacznik	szt.	20
4	Wielorazowy papilotom igłowy z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igły, długość narzędzia 190-195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	1
5	Wielorazowy zestaw do wprowadzania protez o średnicy 12 FR, wstępnie złożony, posiadający cewnik wprowadzający I popychacz, długość robocza 1500-1550mm	szt.	1
6	Prowadnica jednorazowego użytku do dróg żółciowych, średnica 0,025 cala, długość robocza 4000 - 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną na długośći 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znacznik	szt.	10
						SUMA

	Pakiet II
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 70mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	8
2	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 90mm odległość między listakmi z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	8
3	Stent plastikowy 10FR do dróg żółciowych na 50 mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym, Pakowany po 1 szt.	szt.	10
4	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 30mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	3
5	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 12mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	2
6	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 70mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	2
7	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 90mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	2
8	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 50mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	2
9	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 30mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	2
10	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 12mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	2
						SUMA

	Pakiet III
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Wielorazowa zabiegowa nasadka dystalna prosta, przeźroczysta, poprawia endoskopowe pole widzenia, pomaga wykonanie endoskopowych rozwarstwień podśluzówki do kolonoskopu	szt.	5
2	Nasadka dystalna miękka prosta do kolonoskopu z funkcją zoomu.	szt.	10
3	Wielorazowe narzędzie do podwiązywania I hemostazy szypuł polipów, długość narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, zestaw B: osłonka teflonowa, korpus narzędzie z osłonką zwojową.	szt.	1
4	Pętle nylonowe do podwiązywania szypuł polipów, średnica pętli 30mm	szt.	10
5	Zawór powietrze woda	szt.	2
6	Zawór ssący	szt.	2
7	Zatyczka do gniazda kanału	szt.	2
8	Zaworki biopsyjne	szt.	20
						SUMA

	Pakiet IV
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy z zaokrąglonymi końcami,współpracujący z prowadnikiem 0,035 cala, długość balonu 20-40mm, średnica balonu 4-10mm	szt.	2
2	Wysokociśnieniowy inflator z manometrem do napełniania balonów. Zakres ciśnień od 0 – 20 ATM	szt.	1
3	Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z możliwością podania kontrastu I z kanałem na prowadnik, minimalna średnica kanału endoskopu 3,2mm, z możliwością założenia prowadnika 0,035 cala.	szt.	1
4	Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością kilkakrotnego otwarcia I zamknięcia ramion klipsa, długość ramion klipsa 10-11mm z możliwością wykorzystania do gastroskopii I kolonoskopii. Minimalna średnica kanału 2,8mm, długość narzędzia 2300mm	szt.	10
5	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający od 4-7 podwiązek, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Głowica zaopatrzona w metalową prowadnicę I zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną I dźwiękową sygnalizacją momentu uwalniania podwiązki	szt.	2
						SUMA

	Pakiet V
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Wielorazowy koszyk standardowy do usuwania złogów z dróg żółciowych, drut koszyka miękki, długość narzędzia 180-190cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm	szt.	6
2	Igły endoskopowe jednorazowego użytku, długość ostrza 5mm, długość robocza 165-180cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	50
3	Igły endoskopowe jednorazowego użytku, długość ostrza 5mm, długość robocza 200-230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	20
4	Szczypce biopsyjne kolonoskopowe wielorazowego użytku, długość narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	5
5	Szczypce biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku, długość narzędzia 150-180cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	5
6	Ustnik jednorazowego użytku duży z gumką do wszystkich rodzajów endoskopów.	szt,	800
						SUMA

	Pakiet VI
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, posiadające zabezpieczenie przed rysowaniem kanałów endoskopowych, długość robocza 200-230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	800
2	Pętla heksogenalna elektrochirurgiczna, wielorazowego użytku, długość robocza 1900-2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	5
3	Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa w kształcie owalnym, wielkorazowego użytku, długość robocza 1900-2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	5
4	Pułapki na polipy	szt.	5
						SUMA

	Pakiet VII
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne lub szęki aligatora bez igły, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzi 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	50
2	Balon do poszerzania jelita grubego	szt.	1
3	Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa w kształcie owalnym, średnica pętli 10,15 lub 25mm, rękojeść skalowana co 10mm, długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	20
4	Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, kształt półksiężycowaty, średnica pętli 25mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	20
						SUMA

	Pakiet VIII
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych z możliwością napompowania do trzech średnic oraz możliwością podania kontarstu powyżej balonu, na końcu dystalnym I proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG	szt.	2
2	Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z możliwością założenia prowadnika 0,035cala, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm, długość narzędzia 1900mm	szt.	2
3	Wielorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania małych kamieni I złogów z dróg żółciowych, długość robocza 1900-1950mm, średnica rozłożonego koszyka 20mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, koszyk posiadający port do iniekcji I zintegrowaną rączką	szt.	2
4	Wielorazowy litotryptor mechaniczny posiadający podwójną osłonkę, która ułatwia kaniulację, skutecznie kruszy kamienie, w systemie znajduje się metalowa osłonka zwojowa, osłonka przewodu	szt.	1
5	Wielorazowy uchwyt do mechanicznych litotryptorów	szt.	1
6	Koszyk do wielorazowego litotryptora mechanicznego, kompatybilny z litotryptorem awaryjnym	szt.	1
						SUMA