Samodzielny Publiczny	Proszowic, dnia 14.09.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i instalację zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym.
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Prosimy o dopuszczenie w miejsce obecnie wymaganych parametrów poniższych zapisów.
Proponowane rozwiązanie jest równoważne do obecnie opisanego systemu marki Olympus i daje możliwość zaoferowania wysokiej klasy aparatu USG klasy klinicznej.
1.	Aparat o klinicznej konstrukcji, mobilny, autonomiczny z zestawem skrętnych kół
2.	Aparat współdziałający z oferowanym procesorem wideo, źródłem światła oraz aparatem EBUS, wyposażony w wysuwaną klawiaturę typu qwerty
3.	Aparat wyświetlający obraz USG na własnym monitorze LCD
4.	Wybór rozmiaru i parametrów wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego, sterowane za pomocą klawiatury
5.	Możliwość rozbudowy o funkcję sonoelastografii tkankowej
6.	2 osobne klawiatury umożliwiające sterowanie aparatem USG oraz oferowanym procesorem wideo
7.	Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem sterującym i podświetlanymi klawiszami
8.	Klawiatura z możliwością programowania wybranych klawiszy
9.	Aparat obsługujący oferowany wszystkie typy głowić w tym echoendoskopowe
10.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych:3
11.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia różnego typu głowic ultrasonograficznych:3
12.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych:3
13.	Aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami przezskórnymi
14.	Aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami które uzupełniają diagnozę zmian nowotworowych
15.	Możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia
16.	Możliwość nagrywania zdjęć
17.	Typ skanowania:
a)	Tryby wyświetlania obrazu: B mode
b)	M-mode i B/M
c)	M-mode/Kolor
d)	Zakres częstotliwości pracy określony jako zakres częstotliwości współpracujących z aparatem głowic 1 ÷ 20 MHz
e)	Zakres głębokości penetracji min 2 ÷ 35 cm
f)	Doppler szerokopasmowy – wysokoczuła technika obrazowania małych przepływów o znacznie większej czułości od Power Dopplera
g)	Częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” wyświetlana na ekranie 600 obr/s
h)	Szerokopasmowe obrazowanie Harmoniczne wykorzystujące całe pasmo częstotliwości głowicy
i)	Funkcja przetwarzania obrazu:
	Dynamika wzmocnienia 220 dB
	Regulacja TGC 8 zakresów regulacji
	- Funkcja częściowego wzmocnienia/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego
18.	Skanowanie
a)	Tryb wyświetlania obrazu:
b)	Duplex: 2D + PW, TDI+B/M/PW
c)	Triplex: 2D + CD + PW
d)	Skanowanie/obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
e)	Zakres częstotliwości pracy 1 ÷ 20 MHz
f)	Zakres głębokości penetracji 2 ÷ 35 cm
g)	Obrazowanie „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma różnymi kątami (wielowiązkowe oraz wieloczęstotliwościowe)
h)	Pamięć obrazów do pojemności 250 GB na dysku twardym urządzania
i)	Funkcja podglądu filmu
j)	Funkcja przetwarzania obrazu:
	- Dynamika wzmocnienia min 220 dB
	- Regulowany kontrast
	- Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego
19.	Tryb Kolor Doppler, Power Doppler:
a)	Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred
b)	Przetwarzanie sygnału dopplerowskiego na wybranym obszarze przy użyciu trackballa
20.	Zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego
21.	Możliwość podłączenia pamięci flash
22.	Wbudowana nagrywarka DVD
23.	Możliwość rozbudowy o sterowanie zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi za pomocą przycisku nożnego
24.	Wyjście sygnału: S-video, DVI-D
II.	Bronchoskop ultrasonograficzny
1.	Bronchoskop ultrasonograficzny o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z oferowanym aparatem USG oraz z oferowanym procesorem wideo i źródłem światła
2.	Średnica wziernika: 6,3 mm
3.	Wymiary końcówki wziernika: 6,5 x 7,0 mm
4.	Kanał roboczy: 2,0 mm
5.	Kąty zgięcia G/D: 120/90 stopni
6.	Długość robocza sondy: 600 mm
7.	Pole widzenia: 100°
8.	Optyka skośna: 45°
9.	Głębia ostrości: min. 2-50 mm
10.	Zawór ssawny z częścią podłączona do ssaka autoklawowalny, zamontowany na stałe w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji.
11.	Częstotliwość skanowania: 5-10 MHz regulowany
12.	Bronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową mini ETD
III.	Procesor wizyjny i źródło światła
1.	Kompatybilny z systemem wysokiej rozdzielczości
2.	Współpraca z wszystkimi elastycznymi endoskopami różnych typów w tym EBUS, EUS,
3.	Wyostrzenie obrazu w 3 stopniach dedykowanych do obrazowania echoendoskopu
4.	Możliwość wyświetlania obrazu w różnej wielkości na kranie monira
5.	Obraz z funkcją enhancement
6.	Zintegrowane z procesorem źródło światłaksenon
7.	Funkcja obrazowania w 3 różnych trybach pracy przesłony (średnia, automatyczna, szczytowa) z wbudowanym mechanicznym filtrem podczerwieni IR
8.	Możliwość podłączenia do posiadanego systemu archiwizacji Endobase
9.	Lampa ksenon – moc 100 W
10.	Lampa zapasowa typu LED wbudowana włączana w przypadku awarii lampy głównej
11.	Graficzne, intuicyjne menu procesora
12.	Wyjścia RGBS , YPbPr
13.	Wyjścia Video BNC, Jack, Composite
14.	Funkcja poprawy ostrości obrazu
15.	Obsługa medycznego trybu obrazowania 4x3 lub 5x4
16.	Sygnał wyjściowy PAL
17.	System redukcji zakłóceń obrazu
18.	Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki
19.	Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów oraz współpraca z optycznymi endoskopami posiadanymi przez pracownię BF-1T60 (tylko źródło światła) za pomocą adaptera
20.	Możliwość zapisu zdjęć w formacie cyfrowym na posiadanym systemie archiwizacji obrazów Endobase
21.	Możliwość zapisu zdjęć w formacie cyfrowym na posiadanym systemie archiwizacji obrazów Endobase
22.	Możliwość zapisu ustawień procesora dla min 30 użytkowników
23.	Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie dowolnego komputera (możliwość przenoszenia)
24.	Min 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa)
25.	Możliwość trzystopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła
26.	Współpraca z endoskopami elastycznymi optycznymi oraz video danego producenta
27.	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu
28.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji)
29.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze rękojeści endoskopu
30.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na dowolny przycisk rękojeści
31.	Możliwość programowania funkcji poprawy obrazowania oraz sterowania funkcjami obrazu i urządzeń zewnętrznych
32.	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
33.	Współpraca z posiadanym systemem do archiwizacji badań i obrazów endoskopowych (EndoBase) poprzez wysyłanie zdjęć bezpośrednio z głowicy endoskopu (przycisk) lub z przycisku nożnego

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie dopuszcza w miejsce wymaganych parametrów zestawu o opisanych parametrach w pytaniu 1. Oferowany zestaw w znaczący sposób odbiega od wymagań opisanych w SIWZ. Przykłady znaczących różnic, które będą miały znaczący wpływ na wykonywane badanie: Oferowany aparat USG to osobne urządzenie, które nie może być zainstalowane na posiadanym wózku endoskopowym. Co w przypadku małej powierzchni Pracowni Bronchoskopii będzie dużym utrudnieniem.
Oferowany zestaw wymaga pracy jednocześnie na dwóch klawiaturach sterujących co będzie dużym utrudnieniem podczas wykonywania bardzo trudnego badania EBUS.
Oferowany bronchoskop ultrasonograficzny posiada węższy kanał roboczy od wymaganego – to w istotny sposób wpłynie na jakość pracy podczas biopsji pod kontrolą USG. Węższy kanał – większy problem podczas wprowadzania narzędzi (igieł).
Zawór ssawny zamontowany na stałe to absolutnie nie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mycia i dekontaminacji aparatu. Bardzo trudno taki zawór zamontowany na stałe jest umyć, wyczyścić z gęstej treści odsysanej podczas zabiegu. Bardzo często podczas wykonywania biopsji dochodzi do krwawienia i pewność dokładnego wymycia endoskopu po badaniu jest bardzo ważna.
Oferowany system video nie jest kompatybilny z systemem HDTV a z systemem wysokiej rozdzielczości – nie spełnia wymagań SIWZ.
Wyostrzenie w 3 stopniach 0 – wymagane min. 24
Brak możliwości wyświetlania obrazu z urządzenia USG – to podstawowa różnica, która wymusza obserwacje w jednym czasie dwóch ekranów.
Brak funkcji obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, zaproponowany filtr IR pracuje w zakresie fali niewidzialnej dla człowieka całkowicie nie przydatna dla diagnozy pacjenta. Moc lampy ksenon wymagana 300 W proponowana 100 W w znaczący sposób obniży jakość diagnozy.
Pytanie 2
„Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat EBUS mógł być automatycznie myty i dezynfekowany w środkach różnych producentów bez utraty gwarancji.” ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 3
„Prosimy o dopuszczenie zapisu:
Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z zakresu medycznego zastosowania zestawu Ebus w ośrodku szkoleniowym w Małopolsce lub woj. świętokrzyskim oraz 4-5 dniowe w Ośrodku Referencyjnym i przyjazd osoby szkolącej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem miniprób na oferowanym zestawie.” ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia w ośrodku szkoleniowym w Małopolsce lub woj. Świętokrzyskim.
Pytanie 4
„Czy Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z objęciem go gwarancją producenta 24 m-ce oraz ubezpieczeniem od wszelkich uszkodzeń mechanicznych (tzw endocasco)” ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 5
„Czy Zamawiający wymaga aby oferowany endoskop typu EBUS mógł współpracować z więcej niż jednym producentem igieł do biopsji TBNA bez utraty gwarancji?
Pozwoli to zoptymalizować koszty wykonywania badań.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 6
„Dotyczy zapisów umowy pkt.4 ppkt. 4.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ppkt. 4.2 ustępu o poniższej treści:
„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna.” ?

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do ppkt. 4.2 ustępu o poniższej treści „W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się wymagana.”

Pytanie 7
„Dotyczy zapisów umowy pkt.4 ppkt. 4.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ppkt. 4.2 ustępu o poniższej treści:
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.” ?

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do ppkt. 4.2 ustępu o poniższej treści „Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy”

Pytanie 8
„Dotyczy zapisów umowy pkt.6 ppkt. 6.2.2. oraz załącznik 2 – pkt. IV – inne – pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h” ?

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin.

Pytanie 9
„Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt. 7.1.1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1%
i odpowiednio z 25% do 10%” ?

Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej z 25% na 10%, oraz Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej z 0,2% na 0,1%.

Pytanie 10
„Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt 7.1.3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% do 5%” ?

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający podtrzymuje karę umowną na poziomie 15%.

Pytanie 11
„dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
 Czy Zamawiający w pkt. I. 8, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nie realizującego funkcji:
„Klawiatura z wymiennymi etykietami funkcyjnymi”.?

Odpowiedź:
Opis pozostaje bez zmian.
Pytanie 12
„dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy Zamawiający w pkt. I.18.c, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nie realizującego funkcji:
„Wyświetlanie 3D” dla skanowania elektronicznego.”?

Odpowiedź:
Opis pozostaje bez zmian.
Pytanie 13
„dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy Zamawiający w I. 18. h, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

„Pamięć obrazów: 160 klatek”

Na zapis następującej treści:
„Pamięć obrazów: min. 160 klatek”

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego pamięć min. 160 (to oznacza, że oferowane urządzenie będzie posiadać lepszy parametr od wymaganego -160 klatek).

Pytanie 14
„dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy Zamawiający w pkt. I.18.i, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nie realizującego funkcji:
„funkcja podglądu filmu”.?

Odpowiedź:
Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 15
„dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy Zamawiający w pkt. I.19.a, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następującym parametrze technicznym:
„Tryb Koloru Doppler, Power Doppler:
- zakres prędkości:  ±0,6 - ±119,3 cm/s” ?

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia realizującego funkcje Kolor Doppler, Power Doppler w zakresie 0,6-119,3 cm/s. Oferowane parametry są w zdolnym zakresie lepsze od wymaganych 6-100.
Pytanie 16
„dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy Zamawiający w pkt. II. 11., wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

„Częstotliwość skanowania: 5/7,5/10/12 MHz”

Na zapis następującej treści:

„Częstotliwość skanowania: min. 5/7,5/10/12 MHz”

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia realizującego funkcję częstotliwość skanowania min. 5/7,5/10/12 MHz. Oznacza to, że oferowane urządzenie będzie posiadało lepsze parametry od wymaganych.

Pytanie 17
„dot. opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy – punkt 5 podpunkt 5.4 (załącznik nr  4 do SIWZ)
Czy Zamawiający w 5.4, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:
„W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.”

Na zapis następującej treści:
„W okresie gwarancji 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany elementu/podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, wymagając aby naprawa zawsze przebiegała poprzez wymianę na nowy uszkodzonego elementu.

Pytanie 18
„dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy – punkt 6 podpunkt 6.2.1 (załącznik nr 4 do SIWZ)
Czy Zamawiający w 6.2.1, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
Na zapis następującej treści:

„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską.”
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminów naprawy pod warunkiem udostępnienia bezpłatnie aparatu zastępczego w przypadku naprawy powyżej 4 dni.

Pytanie 19
„dot. zapisów umowy – punkt 7 podpunkt 7.1.2 (załącznik nr  4 do SIWZ)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na obniżenie kary umownej do 0,5% ?

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej do 0,5%.

Pytanie 20
„dot. zapisów umowy – punkt 7 podpunkt 7.1.3 (załącznik nr  4 do SIWZ)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na obniżenie kary umownej do 10% ?”
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający podtrzymuje karę umowną na poziomie 15%.

Pytanie 21
„Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową” ?

Odpowiedź:
NIE.

UWAGA!! Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o dostawę Monitora medycznego o parametrach określonych poniżej . W cenie oferty należy uwzględnić cenę monitora.

Monitor Medyczny do zamocowania do posiadanego wózka endoskopowego WM-NP1
Rozdzielczość min: 1920x1080 pikseli.
Przekątna ekranu – min: 21”
Rodzaj matrycy- LED
Stosunek proporcji obrazu - 16:9
Użytkowy kąt obserwacji – min. 178°
Reakcja matrycy – min. 14 ms
Głębia kolorów: min. 16,8 milinów kolorów
Jasność min. 250 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Wejścia: min. 3G-SDI lub HD-SDI, DVI
Standard uchwytu VESA: 100 mm
W załączeniu aktualny Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wymagane Parametry Techniczne.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.09.2015 r.