Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2015                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ

Wymagane parametry techniczne

Aparatu do polisomnografii

Model:  __________________________________

Nazwa handlowa: __________________________

Producent: ________________________________

Rok produkcji: _____________________________

| Lp. | Opis | Spełnianie warunku TAK/ NIE lub opis |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy stacjonarny system do badań polisomnograficznych z kompletem czujników i akcesoriów pomiarowych wraz z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym automatyczną analizę danych. |  |
| 2 | Ilość dostępnych kanałów jednocześnie rejestrowanych: co najmniej 30 |  |
| 3 | Urządzenie musi spełniać techniczne kryteria urządzeń rejestrujących zawarte w wytycznych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz American Academy of Sleep Medicine z 2012 r. w zakresie diagnostyki, jak i nadzoru terapii dodatnimi ciśnieniami (PAP) |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnej rejestracji następującej ilości dedykowanych kanałów: - 6 x EEG (F3, F4, C3, C4, O2, O1) - 2 x EOG - 1 x EKG - 3 x EMG (3 elektrodowe odprowadzenie EMG mięśnia podbródkowego oraz zapis EMG z 2 kończyn); - elektrody referencyjne (M1, M2) i elektrody GND |  |
| 5 | Rejestracja wideo za pomocą kamery zdalnie starowanej rejestrującej w warunkach koniecznych do przeprowadzenia badania polisomnograficznego tj. noc. Obraz wideo zsynchronizowany z zapisem PSG. |  |
| 6 | Możliwość pracy w sieci szpitalnej. Osobny adres IP jednostki głównej, cyfrowej kamery i komputera zarządzającego danymi Polisomnograficznymi. Połączenie Ethernet lub WLAN |  |
| 7 | Pojedyncza głowica pomiarowa spełniająca następujące wymagania: - bezpośrednie podłączenie kablowe do stacji głównej; -łatwość odłączenia głowicy od stacji głównej z zachowanym mocowaniem elektrod i czujników na ciele pacjenta; - umożliwiająca jednoczesne podłączenie odprowadzeń pulmonologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - możliwość zamocowania na ścianie i jednoczesnym kontynuowaniu zapisu ze wszystkich czujników pomiarowych (w tym pozycja ciała, przepływu powietrza, chrapania, EEG, EOG itd.); - graficzne oznaczenia miejsc podłączeń odprowadzeń EEG, EOG, EKG, EMG, SpO2 oraz pasów wysiłku oddechowego na głowicy ułatwiające intuicyjną obsługę urządzenia; - różnokolorowe oznaczenia złączy |  |
| 8 | Pełna funkcjonalność systemu bez konieczności zastosowania: - zewnętrznych modułów zasilających pasy RIP (Respiratory Inductance Plethysmography); - zewnętrznego źródła zasilania (bateria, lub akumulator) któregokolwiek z głównych podzespołów systemu (m. in. stacja główna, głowica pomiarowa); -kalibracji któregokolwiek z czujników pomiarowych z wyjątkiem zewnętrznego czujnika pomiaru EtCO2 |  |
| 9 | Rozdzielczość zbierania danych: 16 bitów |  |
| 10 | Próbkowanie kanałów z następującą częstotliwością: |  |
|  |  | Przepływ powietrza z kaniuli i termisora min. 100 Hz |  |
|  |  | Ruchy oddechowe z pasów w technologii RIP (Respiratory Inductance Plethysmography) min. 100 Hz |  |
|  |  | EMG min. 500 Hz |  |
|  |  | EKG min. 500 Hz |  |
|  |  | EEG min. 2000 Hz |  |
|  |  | EOG min. 500 Hz |  |
|  |  | Chrapanie z mikrofonu min. 500 Hz. |  |
| 11 | Minimum 8 kanałów stało prądowych (DC) do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi |  |
| 12 | Złącze RS232 |  |
| 13 | Różnicowy czujnik ciśnienia do pomiaru przepływu powietrza oraz ciśnienia terapeutycznego przy nadzorze terapii z urządzeń typu CPAP różnych producentów. |  |
| 14 | Możliwość zapisu badania w czasie trwania akwizycji w pamięci wewnętrznej systemu Polisomnograficznego, na karcie SD, lub rozwiązanie równoważne, które może posłużyć jako zabezpieczenie przed utratą badania w czasie akwizycji np. w przypadku problemów z siecią, awarią komputera zbierającego dane. |  |
| 15 | Możliwość rozpoczęcia i zakończenia badania bez konieczności podłączenia systemu polisomnograficznego do komputera. Przycisk na głowicy, lub stacji głównej, lub rozwiązanie równoważne. |  |
| 16 | Przy przeprowadzeniu terapii nadzorowanej pod kontrolą polisomnografu (obraz on-line), zintegrowana z danymi diagnostycznymi rejestracja parametrów pochodzących z zaoferowanego urządzenia typu AutoCPAP. Rejestracja: ciśnienia z aparat, przepływ, przecieki, objętość oddechowa, częstość oddechów pacjenta. |  |
| 17 | Kontrola jakości podłączeń elektrod z pozycji komputera zbierającego dane. Jednoczesny nieprzerwany zapis kanałów elektrofizjologicznych i pomiar wartości impedancji w czasie akwizycji oraz po wykonaniu badania przy jego analizie. |  |
| 18 | Ilość wskazywanych pozycji ciała: 5 |  |
| II |  |  |
| 19 | Pełna wersja oprogramowania polisomnograficznego (dostępne wszystkie funkcje) umożliwiająca pracę ze wszystkimi komponentami zestawu polisomnograficznego. Praca w trybie on-line. |  |
| 20 | Możliwość zainstalowania pełnej wersji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów (min. 3), eksport danych i ich wysłania przez serwer lub FTP. Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. |  |
| 21 | Zgodność z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz American Academy of Sleep Medicine z 2012 r. Praca w środowisku Windows 7 lub wyższy. |  |
| 22 | Automatyczna i ręczna analiza badania |  |
| 23 | Dodatkowy, zapasowy kanał powstały poprzez przetwarzanie sygnału kalkulowanego z ruchów klatki piersiowej i brzucha |  |
| 24 | Bezpłatne aktualizacje przez okres 5 lat od daty zakupu systemu |  |
| 25 | Zapis audio i wideo z zaoferowanego toru wizyjnego zsynchronizowany z zapisem danych polisomnograficznych |  |
| 26 | Możliwość zabezpieczeniem dostępu do oprogramowania hasłem |  |
| 27 | Filtr QRS usuwający artefakty EKG z kanałów neurologicznych |  |
| 28 | Raport końcowy w języku polskim |  |
| III |  |  |
| 29 | 1 x aparat terapeutyczny typu AutoCPAP lub Bilevel do ręcznego i automatycznego miareczkowania ciśnień terapeutycznych, spełniający następujące wymagania: |  |
|  |  | 7 trybów pracy aparatu. Między innymi: CPAP, AutoCPAP, AutoCPAP z funkcją komfortu (min. 3 poziomy nastaw) w czasie wydechu |  |
| 30 | Akcesoria stosowane przy miareczkowaniu zaoferowanymi w punkcie 30. Urządzeniami typu PAP, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz American Academy of Sleep Medicine z 2012 r., dające możliwość uzyskania sygnału przepływu bezpośrednio z urządzenia terapeutycznego. Dodatkowo zapis: częstość oddechów pacjenta objętości oddechowych pacjenta i wycieków powietrza. Sterowanie nastawami zaoferowanym aparatem terapeutycznym z pozycji komputera zbierającego dane. |  |
| 31 | 2 sztuki pasów wielokrotnego użytku (możliwość prania) z niezbędnym odblokowaniem do pomiaru wysiłku oddechowego metodą RIP |  |
| 32 | 1 sztuki pulsoksymetru silikonowego w technologii Massimo |  |
| 33 | 1 sztuki czujnika pozycji ciała |  |
| 34 | 1 kompletne zestawy elektrod do EEG, EOG, EKG, EMG |  |
| 35 | 1 szt. termistor ustno-nosowy |  |
| 36 | 1 szt. mikrofon |  |
| 37 | 100 sztuk kaniul nosowych dla dorosłych |  |
| 38 | Zestaw past niezbędnych do wykonania min. 30 badań |  |
| 39 | Silikonowe maski nosowe spełniające następujące wymagania: - wielorazowego użytku z podwójną warstwą silikonowej poduszki - brak podpory czołowej - do każdej maski po dwie, kompatybilne z korpusem maski, silikonowe poduszki o różnych rozmiarach 1 sztuka w rozmiarze S 1 sztuka w rozmiarze L |  |
| 40 | Maski silikonowe ustno-nosowe spełniające następujące wymagania: - wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji - brak podpory czołowej - kompatybilność każdego z 3 rozmiarów poduszki silikonowej z korpusem maski 2 sztuki z poduszkami silikonowymi w 3 różnych rozmiarach do każdej maski |  |
| 41 | Maski żelowe ustno-nosowe spełniające następujące wymagania: - wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji - port wydechowy w kolanku obrotowym - kompatybilność każdego z 4 rozmiarów poduszki silikonowej z korpusem maski 2 sztuki z poduszkami silikonowymi w 3 różnych rozmiarach do każdej maski |  |
| 42 | Kamera IP spełniająca wymagania z punktu nr 5 |  |
| 43 | System komputerowy o wymaganiach minimalnych: - komputer PC min.: procesor co najmniej i3 IV generacji, Windows 8 Professional, co najmniej 4 GB pamięć RAM, 500 GB HDD, Microsoft Word, myszka optyczna, klawiatura, nagrywarka DVD, drukarka laserowa. - monitor o min. przekątnej ekranu 24 cale. |  |
| 44 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |

Niespełnienie wyżej wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

(pieczęć i podpis)