Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 28.10.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę automatycznej myjni endoskopowej.
Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści urządzenie myjnię-dezynfektor do endoskopów, która posiada zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany z materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych; posiadającą zbiornik wody o pojemności 26 l; z jedną lampą UV zainstalowaną w miejscu poboru i przepływu świeżej wody ze źródła wody; nie posiada automatycznego wstrzymania cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacji cyklu po zamknięciu pokrywy; pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. ?”

Odpowiedź:
Nie, nie dopuści, zgodnie ze specyfikacją SIWZ. Wbudowane dwie lampy UV w zbiorniku wodnym zapewniają właściwe uzdatnienie wody, co odgrywa ważną rolę w procesie mycia aparatów. Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy zapewnia bezpieczeństwo personelowi medycznemu, oraz kontrolę procesu dezynfekcji danego aparatu.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.10.2015 r.