Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 10.11.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu medycznego.
Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4.3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. ?”

Odpowiedź:
Zapis § 4 ust. 4.3 projektu umowy pozostaje bez zmian. § 4 ust. 4.3 projektu umowy nie dotyczy reklamacji.

Pytanie 2
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 7.1.3:
7.1.3.	w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. ?”

Odpowiedź:
§ 7 ust. 7.1.3 pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie cechujące się powiększeniem obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. Zoom), a także obrazu z pamięci CINE i obrazów z pamięci aparatu bez pogorszenia jego jakości min. 16x ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 4
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie zawierające funkcje regulacji na zatrzymanym obrazie min. wzmocnienie, zmiana map szarości oraz rozmiar obrazu ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 5
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający nie uznał by za słuszne by zamawiany aparat przeznaczony do tak specjalistycznych badań posiadał monitor min 19" zamiast żądanego 15-calowego? Większy monitor posiada większe pole obrazowe a co za tym idzie szybkość pracy oraz trafność diagnozy jest większa i nie jest niezbędne tak częste korzystanie z funkcji ZOOM.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający nie uznał by za słuszne by zamawiany aparat przeznaczony do tak specjalistycznych badań posiadał ilość niezależnych kanałów procesowych min. 100000 zamiast żądanych 2560? Jest to jeden z ważniejszych parametrów ultrasonografu wpływających na jakość i szybkość obrazowania.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie cechujące się regulacją wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym w zakresie min. 1-15 mm? Jeden milimetr różnicy nie wpływa negatywnie na możliwości diagnostyczne.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie cechujące się uchylnością bramki dopplera w zakresie min. +/- 8 stopni? Taka regulacja jest w większości przypadków wystarczająca i nie wpływa negatywnie na możliwości diagnostyczne”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 9
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie zawierające funkcje regulacji min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) oraz min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 10
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie posiadające zakres częstotliwości pracy przetwornika głowicy endowaginalnej min. 4-9 MHz ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 11
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający nie uznał by za słuszne by zamawiany aparat przeznaczony do tak specjalistycznych badań posiadał dla głowicy endowaginalnej funkcję regulacji min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) oraz min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 12
„Dotyczy pakietu nr I:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie posiadające możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową o częstotliwości pracy min. 5-12 MHz ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pakiet 13
„Pakiet Nr 1 – Aparat USG
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG o wadze 80 kg, powyższy parametr nie ma wpływu na walory użytkowe urządzenia ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pakiet 14
„Pakiet Nr 1 – Aparat USG
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG z możliwością powiększenia obrazu do min. 20x, powyższe powiększenie jest w zupełności wystarczające do wykonywania prawidłowej diagnostyki ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 15
„Pakiet Nr 1 – Aparat USG
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG z Dopplerem pulsacyjnym w zakresie 5 m/s przy kącie zerowym oraz zakresie kąta korelacji +/- 80 °, dopuszczenie powyższego parametru nie ma wpływu na jakość wykonywanych badań ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 16
„Pakiet Nr 1 – Aparat USG
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG z automatyczną optymalizacją obrazu w trybie B, bez możliwości automatycznej optymalizacji w trybie PW ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 17
„Pakiet Nr 1 – Aparat USG
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG wyposażony w głowicę convex do badań jamy brzusznej, ginekologii i położnictwa Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) min. 2,0-5,0 MHz o Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 18
„Pakiet Nr 1 – Aparat USG
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG wyposażony w wysokiej jakości sondę endowagialną o zakresie częstotliwości 5-9 MHz o Min. 1 przełączalnych częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 19
„Pakiet Nr 1 – Aparat USG
Czy zamawiający dopuści do oceny aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę liniową częstotliwości pracy 5-14 MHz o Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 20
„Zadanie nr IV, pkt. A
 Czy Zamawiający dopuści poniższe programy badań:
-        Central 22°: 22° skroniowo, 22° nosowo, 96  badanych punktów
-        Central 30°: skroniowo, 30° nosowo, 120 badanych punktów
-        Driving 80°: skroniowo, 50° nosowo, 192 badanych punktów
-        Full 50°: skroniowo, 50° nosowo, 164 badanych punktów
-        Glaucoma 50°: skroniowo, 30° nosowo, 104 badanych punktów
-        Macula 10°: skroniowo, 10° nosowo, 48 badanych punktów
-        Peripheral: 30 - 50° skroniowo,   30 - 50° nosowo, 72  badanych punktów
-        Wide 50°: 50° skroniowo, nosowo, 128 badanych punktów”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21
„Zadanie nr IV, pkt. B
 Czy Zamawiający dopuści poniższe strategie badań:
-        2 Zone
-        3 Zone
-        Quantify defect
-        Screening
-        Neurological
-        Fast Treshold
-        Strategia Fastscan
-        trategia Binocular
-        Constatnt
-        Bi-Driving
-        Smart Threshold
-        Industrial Medicine
-       Industrial Medicine Extended”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.11.2015 r.