Zadanie I

Aparat do wentylacji – 1 szt.

Lp.	Parametry wymagane	Warunek	Potwierdzenie / i opis
1	Model/typ aparatu	TAK
2	Rok produkcji:min. 2014	TAK
3	Aparat do wentylacji okresowej lub ciągłej do pracy w szpitalu	TAK
4	Aparat do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej	TAK
5	Aparat ze zintegrowanym (-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-mi) nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 6 godzin. Waga aparatu poniżej 5 kg	TAK
6	Kolorowy wyświetlacz LCD, jednoczesna prezentacja na wyświetlaczu w czasie wentylacji następujących parametrów: / objętość oddechowa (VT) / tryb wentylacji / aktualny poziom ciśnienia generowanego / częstość oddechów (RR) / wentylacja minutowa (MV) / szczytowy przepływ wdechowy (PIF) / średnie ciśnienie w drogach oddechowych (MAP) / stosunek czasu trwania wdechu do wydechu (I:E) / max. ciśnienie wdechowe (PIP) / informacja o sposobie inicjacji wdechu – spontaniczny/wymuszony / poziom naładowania akumulatorów	TAK
7	Menu aparatu w j.polskim	TAK
8	Tryby pracy: PAC, VC, SIMV, PC-SIMV, PS, CPAP, ACV	TAK
9	Dwa profile ustawień różnych parametrów wentylacji z możliwością zaprogramowania i zapamiętania, możliwość przyłączenia profili ustawień aparatu przez pacjenta	TAK
10	Rejestracja i wyświetlanie na ekranie urządzenia dziennika zdarzeń oraz dziennika alarmów (min. 20 ostatnich alarmów)	TAK
11	Wejście tlenowe	TAK
12	Praca z zastosowaniem zarówno obwodu pacjenta z zastawką oddechową i obwodu pacjenta bez zastawki (z portem wydechowym) dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem	TAK
13	Tryb wentylacji umożliwiający jednoczesną automatyczną adaptację ciśnienia wdechowego, wydechowego i ilości oddechów wymuszonych. Automatyczne zmiany ciśnienia EPAP przy wystąpieniu bezdechów obturacyjnych	TAK
14	Możliwość zaprogramowania w trybach sterowanych ciśnieniem określonej objętości wydechowej w zakresie 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym	TAK
15	Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania	TAK
16	Możliwość zastosowania tiggera wdechowego przepływowego przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej (min. 8 poziomów)	TAK
17	Możliwość zastosowania tiggera wydechowego w zakresie 10%-90% wielkości przepływu szczytowego	TAK
18	Oprogramowanie umozliwiające transfer i gromadzenie danych terapeutycznych oraz nadzór nad przebiegiem terapii wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu tych danych. Możliwość wygenerowania raportów z danymi terapeutycznymi.
19	Gwarancja 24 miesiące	TAK
20	Deklaracja zgodności producenta. Załączyć.	TAK
21	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie).	TAK
22	Przeszkolenie personelu tut. Szpitala w obsłudze aparatu	TAK
23	Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę gwarancyjną oferowanego sprzętu przez okres min. 24 miesiące w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymogami producenta.	TAK
24	Czas reakcji serwisu max w ciągu 48 godzin w dni robocze.	TAK
25	W przypadku braku możliwości naprawy Przedmiotu zamówienia w ciągu max 5 dni roboczych od przystąpienia do wykonania prac serwisowych należy dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany.	TAK
26	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.	TAK
27	Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy.	TAK
28	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, (podać adres).	TAK