#### Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2016

#### Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ  RZECZOWY

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO , WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
AMBULANSU DROGOWEGO TYPU – B W ILOŚCI 1 SZTUKI

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................

Rok produkcji  2016r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:..........................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..

Rok produkcji 2016r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego............................………………………………………………………………..…….…..

Tabela nr 1 – parametry techniczno-użytkowe ambulansu

| Lp. | Wymagane minimalne warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | (opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać TAK lub NIE | Wpisać oferowane przez Wykonawcę parametry |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE | ------ | ----------------------------------------------- |
| 1 | Pojazd podstawowy (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N1 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym . |  |  |
|  | DMC do 3,5t |  |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą do zamontowania radiostacji |  |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze białym lub żółtym |  |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osobę w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m |  |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min.3,25m |  |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min.1,75m |  |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie z siatki na tylnych drzwiach, |  |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi. |  |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. |  |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| 10 | Pełna ściana działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno. |  |  |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. |  |  |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu , bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia: ………………………... . |  |  |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oddzielonymi , umożliwiający zamontowanie: - 2 szt. butli tlenowych z 10l z reduktorami, - krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - szyn typu Kramer - noszy podbierakowych: miejsce mocowania wyposażone w uniwersalny, niezależny system mocowania noszy podbierakowych umożliwiający mocowanie różnych modeli noszy zbierakowych o różnych szerokościach - desek ortopedycznych: miejsce mocowania wyposażone w uniwersalny, niezależny system mocowania deski ortopedycznej dla dorosłych lub/i dzieci umożliwiający mocowanie różnych modeli desek o różnych szerokościach - materaca próżniowego w ochronnym pokrowcu - kamizelki unieruchamiającej typu KED, - min. 2 kasków ochronnych, - torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego - stabilizatorów głowy do desek, - pasy do desek, krzesełka i noszy . |  |  |
| 14 | Zewnętrzny schowek techniczny wyposażony dodatkowo w wysuwaną szufladę o pojemności min 20 l. (podać rozmiary długość, szerokość, wysokość, pojemność) na wyposażenie dodatkowe np. technicznego np. łom, nożyce, saperka oraz dodatkowy, osobny zamykany schowek na pasy do desek, krzesełka i noszy. Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjnie przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania. – parametr nie wymagany, punktowany. W przypadku zaoferowania załączyć rysunek techniczny ze schematem schowka i zdjęcie schowka w wyprodukowanym ambulansie. |  |  |
| 15 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. |  |  |
| 16 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  |  |
| 17 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową . |  |  |
| 18 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy . |  |  |
| 19 | Światła boczne pozycyjne. |  |  |
| 20 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |
| 21 | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon, |  |  |
| 22 | Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów, gdy ambulans nie jest w ruchu . |  |  |
| 23 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania, czujnik parkowania. |  |  |
| 24 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego . |  |  |
| 25 | Przednie reflektory przeciwmgielne |  |  |
| 26 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  |
| 27 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) . |  |  |
| 28 | Fabryczny czujnik ciśnienia w oponach – podać kod producenta. |  |  |
| 29 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |  |  |
| 30 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w dotykowy panel sterujący min. następującymi funkcjami: |  |  |
|  | - Sterowanie sygnalizacją dźwiękową dodatkową - Sterowanie światłami roboczymi 4 strony. - Kontrolki załączenia poszczególnych świateł roboczych. - Kontrolka podłączenia do sieci 230v. - Kontrolka otwartego przejścia w ścianie działowej. - Sterowanie otwarciem drzwi w ścianie działowej. - Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego - grupa 1 i 2. - Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego - oświetlenie nocne - Sterowanie oświetleniem punktowym przedziału medycznego - 1 i 2 - Sterowanie wentylatorem przedziału -medycznego zasys i wyciąg powietrza. - Kontrolki działania wentylatora zasys i wyciąg powietrza. - Mierniki stanu naładowania akumulatorów. - Funkcja turbo timmer, parametr nie wymagany, punktowany Komunikacja pomiędzy panelami w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym a także pojazdem bazowym realizowana w sposób cyfrowy. |  |  |
| 31 | Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą –załączyć do oferty certyfikat lub protokół/raport z przeprowadzonych badań dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej wraz ze schematem zabudowy będącej przedmiotem testu zderzeniowego. |  |  |
| 32 | Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B) i podstawowego (samochodu ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu podstawowego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu podstawowego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu podstawowego i skompletowanego muszą zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o: - państwie członkowskim wydającym homologację - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji - czterocyfrowym numerze porządkowym - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie. (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu. |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- | ---------------------------------------------- |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 1900 cm³ |  |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 160 KM |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 350 Nm |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana |  |  |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |
| 3 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. |  |  |
| 3 | Elektroniczny korektor siły hamowania . |  |  |
| 4 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania . |  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  |
| 6 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |  |  |
| 7 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR . |  |  |
| 8 | Asystent bocznego wiatru, |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia: …..........). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1 800 kg. Tylne resory dwupiórowe. |  |  |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna . |  |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt 4.5.5.1. |  | (podać markę i model) |
| 4. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego, Umożliwiająca klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt 4.5.5.2.. |  | (podać markę i model) |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół 2 akumulatorów fabrycznych o łącznej pojemności min. 190 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym, Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. |  |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich . |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający 5 m |  |  |
| 5 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z min. 6 modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. Wysokość belki po montażu na dachu max 110mm |  |  |
| 2. | Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z min. 6 modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu oraz kierunkowskazami. Wysokość belki po montażu na dachu max. 110mm |  |  |
| 3. | Dodatkowe niebieskie światła ostrzegawcze montowane w błotnikach przednich, na lusterkach oraz w tylnej części nadwozia |  |  |
| 4. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. Możliwość uruchamiania sygnalizacji dodatkowej włącznikiem załączanym stopą |  |  |
| 5. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |
| 6. | Dodatkowa sygnalizacja niskotonowa z głośnikiem mocy min. 100W posiadające certyfikat zgodności z REG 10 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu) – sygnalizacja niskotonowa musi być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu |  |  |
| 7. | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, |  |  |
| 8. | 4 reflektory robocze zewnętrzne LED po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z prawej i lewej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, 2 z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |  |  |
| 9. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 209 poz. 1382) Nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (miejsce i forma do uzgodnienia), Logo Zamawiającego – (miejsce i forma do uzgodnienia) |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------- | -------------------------------------------------- |
|  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
| 1. | Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) typu halogenowego lub LED |  |  |
| 2. | Oświetlenie punktowe halogenowe lub LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami min. 2 szt. |  |  |
| 3. | Oświetlenie punktowe halogenowe lub LED zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO Zabudowa specjalna na ścianie działowej : 1)Szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w: - trzy główne szuflady oznakowane zgodnie symbolami A,B,C, ( Airway, Breathing, Circulation) , w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki i sprzęty. - Dodatkową szufladę na leki narkotyczne zamykana na klucz, - Wbudowany pojemnik na zużyte igły z możliwością jego wymiany z zewnątrz bez potrzeby wchodzenia do przedziału medycznego, - Wysuwaną szufladę na kosz na odpady lub lodówkę do transportu leków, - wnęka z miejscem i systemem mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, UWAGA! Zamki szuflad ze względów bezpieczeństwa muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie 4.5.9 i 5.3. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zamków typu "PUSH" otwierających się samoczynnie pod wpływem działania siły odśrodkowej. 2)Nad blatem roboczym listwa ampularyjna umożliwiająca szybkie wpięcie i wypięcie ampułek z lekami podczas ich przygotowywania 3) Przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego 4) Termobox wbudowany w wysuwaną szufladę. Podać rozmiary temoboxu: długość, szerokość, wysokość oraz pojemność. Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjnie przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania. Pojemność termoboxu – parametr dodatkowo punktowany. Oferowane rozwiązania zostały przebadane zgodnie z normą PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3 oraz znajdują odzwierciedlenie w załączonych badaniach zderzeniowych - załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej będącej przedmiotem badania oraz protokół z badania zderzeniowego. Zabudowa specjalna na ścianie prawej: min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, oraz min. 3 przegrody. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. 2) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni , wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej lub zintegrowany zagłówek, składane do pionu siedzisko. 3) za fotelem, przy tylnych drzwiach prawych uchylny uchwyt na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym musi odpowiadać wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3 i być przedmiotem całopojazdowego badania zderzeniowego – parametr nie wymagany, punktowany 4) w tylnej części przy drzwiach tylnych uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 2,7l. 5) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, 6) przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu, 7) przy drzwiach przesuwnych bocznych panel sterujący umożliwiający sterowanie minimum: - Sterowanie światłami roboczymi lewa strona + kontrolka działania - Sterowanie światłami roboczymi prawa strona + kontrolka działania. - Sterowanie światłami roboczymi tył + kontrolka działania. - Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego grupa 1 i 2. - Sterowanie oświetleniem nocnym przedziału medycznego - Sterowanie oświetleniem punktowym przedziału medycznego 1 i 2 - Sterowanie wentylatorem przedziału medycznego zasys i wyciąg powietrza. - Kontrolki działania wentylatora zasys i wyciąg powietrza. - Termostat ogrzewania postojowego 230V (np. typu Defa). - Sterowanie klimatyzacją przedziału medycznego - Sterowanie ogrzewaniem powietrznym (np. typu Webasto) - Sterowanie dzwonkiem do kabiny kierowcy Oferowane rozwiązania zostały przebadane zgodnie z normą PN EN 1789 w zakresie pkt 4.5.9 i 5.3 oraz znajdują odzwierciedlenie w załączonych badaniach zderzeniowych. załączyć do oferty schemat zabudowy ściany prawej będącej przedmiotem badania zderzeniowego. Zabudowa specjalna na ścianie lewej: min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, oraz przegrody umożliwiające oddzielenie sprzętu medycznego. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3, 2) pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), 3) poniżej szafek miejsce montażu sprzętu medycznego (defibrylator, pompa infuzyjna itp.) 4) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, 5) w przedniej części ściany lewej, na styku ze ścianą działową główna szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową z dostępem także ze strony przedziału technicznego, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V,( miejsce przebadane w teście zderzeniowym), zamykana roletą, u dołu szafki wbudowany kosz na odpady medyczne, 6) nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm (podać wymiar panelu będącego przedmiotem badania zderzeniowego na zgodność z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3) posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących np. procedur medycznych, przekazywania informacji zespołowi przejmującemu karetkę – parametr nie wymagany, punktowany. Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjnie przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania. 7) przy szafce u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego tyłem do kierunku jazdy, nie obrotowy, przesuwny wzdłuż osi pojazdu na długości min. 20 cm, umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie, wyposażony w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek. Fotel wyposażony w zintegrowany z oparciem fotelik do transportu dzieci o wadze od 10 kg do 25 kg wyposażony w autonomiczne pasy zabezpieczające, Do oferty załączyć raport/protokół z badań dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach z napędem silnikowym zgodnie z REG 44 8) miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3, System musi być przebadany i być elementem cało pojazdowego testu zderzeniowego |  |  |
| 2 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie |  |  |
| 3 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 4 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) w zewnętrznym schowku miejsce na 2 butle tlenowe 10 l (butle tlenowe zamawiającego), 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. e) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 5 | Mechaniczna laweta (tzw. stół medyczny pod nosze główne) posiadająca przesuw boczny z wysuwanym najazdem umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. |  |  |
| 6 | Montaż lawety bezpośrednio do podłogi – parametr minimalny wymagany lub alternatywnie: montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie oferowanej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu – parametr nie wymagany, punktowany Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjnie przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania. Oferowane rozwiązanie jest elementem załączonego testu zderzeniowego ambulansu |  |  |
| 7 | Uchwyt sufitowy dla personelu |  |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalację dla 1 radiotelefonu |  |  |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia 1 radiotelefonu |  |  |
| 3 | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: |  |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Przygotowanie instalacji, miejsca do montażu SWD PRM |  |  |
| 2 | Interkom, umożliwiający komunikację pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |  |  |
| 3 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| 4 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  |
| 5 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz na elastycznym przewodzie |  |  |
| 6 | System kamery biegu wstecznego, kamery na przedniej szybie i kamery na przedział medyczny – monitor w lusterku wewnętrznym. Możliwość rejestracji obrazu z kamery zamontowanej na szybie czołowej oraz z kamery biegu wstecznego |  |  |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |
| 8 | Cztery koła z oponami letnimi plus koło zapasowe, na zimę pięć kół z oponami zimowymi. |  |  |
| 9 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |  |  |
| 10 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  |
| 11 | Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności użycia sprzętu specjalistycznego ( np. podnośnik, kanał itp.) dopuszcza się wykonanie serwisu w specjalistycznym warsztacie położonym w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, wynajętym na czas serwisu na koszt wykonawcy |  |  |
| 12 | Antena radiotelefonu prętowa, przeznaczona do współpracy z radiotelefonem przewoźnym, posiadająca sprężynę w dolnej części, umożliwiającą nachylenie i ugięcie. |  |  |
| XIV. | GWARANCJA | -------------- | ------------------------------------------ |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy ( bez limitu km) Dodatkowy rok gwarancji jest elementem punktowanym |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |  |  |
| 4 | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące, dodatkowy rok gwarancji jest elementem punktowanym |  |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zastępczy ambulans z wyposażeniem na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze (na koszt wykonawcy), |  |  |

SPRZĘT MEDYCZNY

| XV. | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa , typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 |  |  |
| 1. | Aluminiowa konstrukcja |  |  |
| 2. | Cztery kółka jezdne |  |  |
| 3. | Dwa kółka tylne o średnicy nie mniejszej niż 15 cm, z bieżnią gumową. |  |  |
| 4. | Dwa kółka przednie skrętne |  |  |
| 5. | Blokada krzesełka zapobiegająca złożeniu w trakcie znoszenia/zjeżdżania z pacjentem |  |  |
| 6 | System schodowy/gąsiennicowy umożliwiający zjeżdżanie krzesełka po schodach |  |  |
| 7 | Siedzisko i oparcie wykonane z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące i nie absorbującego wydzielin i płynów. |  |  |
| 8 | Nośność (maksymalna ładowność ) min. 180 kg |  |  |
| 9 | Głębokość po złożeniu nie większa niż 25 cm |  |  |
| 10 | Waga krzesełka nie więcej niż 12 kg |  |  |
| 11 | Pasy zabezpieczające pacjenta 2 szt. |  |  |
| 12 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dołączona do dostawy |  |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 m-ce . Karta gwarancyjna – wraz z dostawą. |  |  |
| XVI. | NOSZE GŁÓWNE podać markę i model oraz dołączyć folder wraz z opisem. |  |  |
| 1. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym. |  |  |
| 2. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą siłowników gazowych. |  |  |
| 3. | Regulacja kąta oparcia w zakresie min.0 do min. 80 stopni. |  |  |
| 4. | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz system pasów/uprzęży służących do transportu małych dzieci w pozycji siedzącej lub leżącej. |  |  |
| 5. | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. |  |  |
| 6. | Zintegrowany z materacem system do transportu dzieci |  |  |
| 7. | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. |  |  |
| 8. | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi oraz zabezpieczone przed używanymi środkami dezynfekcyjnymi |  |  |
| 9. | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. |  |  |
| 10 | Półka uniwersalna mocowana na stałe bezpośrednio do ramy noszy po stronie głowy pacjenta umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp. nośność min. 15 kg; |  |  |
| 11 | Uchwyt na kroplówki z dodatkowym klipsem do mocowania przewodu pacjenta (przewód respiratora) |  |  |
| 12 | Sterowanie pozycjami drenażowymi za pomocą siłowników gazowych |  |  |
| 13. | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
| 14. | Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg). |  |  |
| 15. | Graficzna instrukcja użytkowania noszy trwale naniesiona na elementy noszy. |  |  |
| XVII | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| 1. | Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. |  |  |
| 2. | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości w min sześciu poziomach Ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. |  |  |
| 4. | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę. |  |  |
| 5. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia). |  |  |
| 6. | Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu). |  |  |
| 7. | Możliwość regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę. |  |  |
| 8. | Transporter ma umożliwiać prowadzenie w bok. |  |  |
| 9. | Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na minimum dwóch pośrednich poziomach wysokości. |  |  |
| 10. | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg – podać dopuszczalne obciążenie w kg. |  |  |
| 11. | Waga transportera zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 – podać wagę transportera w kg. |  |  |
| 12. | Transporter wyposażony w dodatkowe uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych. |  |  |
| 13. | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi. |  |  |
| 14. | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 15. | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną – podać numer badania, załączyć raport do oferty. |  |  |
| 16. | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 +A1. |  |  |
| 17. | Gwarancja na cały zestaw: nosze + transporter min. 24 miesiące. |  |  |
| 18. | Graficzna instrukcja użytkowania transportera trwale naniesiona na elementy transportera. |  |  |
| XVIII | DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY | 1 szt. |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2016 |  |  |
| 2 | Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym (ściennym) |  |  |
| 3 | Zasilanie minimum z: z akumulatorów bez efektu pamięci. Czas pracy z akumulatorów zainstalowanych w aparacie – min. 180 minut monitorowania lub minimum 40 defibrylacji energią maksymalną |  |  |
| 4 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |
| 5 | Tryb manualny i półautomatyczny defibrylacji |  |  |
| 6 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii co najmniej od 5 do 200 J |  |  |
| 7 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 |  |  |
| 8 | Automatyczna kompensacja napięciowa lub prądowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy łyżek i elektrod naklejanych |  |  |
| 9 | Możliwość wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem za pomocą łyżek twardych, jak również za pomocą panelu czołowego. |  |  |
| 10 | Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  |  |
| 11 | Stymulacja przezskórna |  |  |
| 12 | Częstość impulsów/minutę min. 40 do 170 |  |  |
| 13 | Regulacja prądu stymulacji min. 10 do 140 mA |  |  |
| 14 | Moduł 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |
| 15 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG |  |  |
| 16 | Alarmy częstości akcji serca |  |  |
| 17 | Prezentacja zapisu na ekranie kolorowym LCD |  |  |
| 18 | Przekątna ekranu minimum 8” |  |  |
| 19 | Wydruk EKG , szerokość minimum 75 mm |  |  |
| 20 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |  |
| 21 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia lub automatyczny test sprawności przeprowadzony bezpośrednio po włączeniu aparatu oraz okresowo w czasie jego pracy |  |  |
| 22 | Defibrylator posiadający kartę Bluetooth umożliwiający współpracę z tabletami działającymi w środowisku Windows (XP 7) |  |  |
| 23 | Karta Bluetooth typu PCMCIA lub moduł bluetooth w postaci wewnętrznej ( integralnej) karty zainstalowanej w defibrylatorze umożliwiający bezprzewodową komunikację pomiędzy defibrylatorem a tabletem działającym w środowisku Windows(XP 7) |  |  |
| 24 | Defibrylator posiadający aplikacje nadawczą umożliwiającą współpracę z tabletami działającymi w środowisku Windows (XP 7) |  |  |
| 25 | Aplikacja umożliwia będzie wysyłanie zapisu 12- odprowadzeń EKG oraz innych danych medycznych poprzez tablet Xplore działający w środowisku Windows (XP 7) Centralnego Serwera Systemu.Aplikacja nie może przekroczyć 10% obciążenia procesora, jak również nie może wykorzystać więcej niż 10MB pamięci operacyjnej |  |  |
| 26 | Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych ( zapisu 12-odprowadzeniowego ) przez modem 3G |  |  |
| 27 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający transmisję danych zapisu 12-odprowadzęń EKG za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce |  |  |
| 28 | Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych ( zapisu 12-odprowadzeniowego EKG ) za pośrednictwem tabletu do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce |  |  |
| 29 | Aparat z zabezpieczeniem w zakresie min. IP x4 |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 1 | Kabel EKG 12-odprowadzeniowy - 1 szt. |  |  |
| 2 | Łyżki dziecięce |  |  |
| 3 | Akumulatory wymienne szt.3 |  |  |
| 4 | Elektrody do stymulacji 2 kpl. dla dorosłych |  |  |
| 5 | Papier do drukarki szt. 2 |  |  |
| 6 | Ładowarka akumulatorów min. dwustanowiskowa |  |  |
| 7 | Uchwyt do zawieszenia aparatu w karetce posiadający certyfikat zgodności z normą EN 1789 |  |  |
| 8 | Torba transportowa z kieszeniami na kable i elektrody |  |  |
| 9 | Komunikacja i opisy na panelu sterującym w języku polskim |  |  |
| 10 | 5-letnia licencja na aplikację wraz ze wszystkimi aktualizacjami dostępnymi w tym okresie |  |  |
| 11 | Certyfikat CE potwierdzający zgodność z Dyrektywą UE nr 93/42/EWG na defibrylator |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim – dołączona do dostawy |  |  |
| 13 | Okres gwarancji min 24 m-ce. Karta gwarancyjna – dołączona wraz z dostawą |  |  |
| XIX | RESPIRATOR | 1 szt. |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2016 |  |  |
|  | Wentylacja dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 20kg |  |  |
|  | Parametry wentylacji : |  |  |
|  | objętość oddechowa w zakresie nie mniejszym niż 0,3 litra do 1,3 litra |  |  |
|  | regulacja częstości oddechów w zakresie nie mniejszym niż 12-20 oddechów/min |  |  |
|  | regulacja objętości oddechowej powiązana z regulacją częstości oddechowej |  |  |
|  | wartości stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: 45% lub 100%, 50%lub100%, 60% lub 100% |  |  |
|  | Moduł sterowania : |  |  |
|  | zasilanie pneumatyczne z butli tlenowej |  |  |
|  | zużycie tlenu nie większe niż 0,5 l/min + objętość minutowa wentylacji |  |  |
|  | ciśnienie źródła zasilania w zakresie nie mniejszym niż 280-600 kPa |  |  |
|  | Układ pomiaru ciśnienia i alarmów : |  |  |
|  | manometr z zakresem pomiaru nie mniejszym niż – 10cm H20 do 100cm H20 |  |  |
|  | alarm dźwiękowy nadmiernego wzrostu ciśnienia w obwodzie oddechowym |  |  |
|  | wskaźnik spadku ciśnienia zasilania |  |  |
|  | Obwód oddechowy : |  |  |
|  | możliwość wykonywania oddechów spontanicznych (tryb na żądanie) |  |  |
|  | zastawka bezpieczeństwa ograniczająca ciśnienie w układzie oddechowym do 40 cm H2O |  |  |
|  | sygnalizacja dźwiękowa otwarcia zastawki bezpieczeństwa |  |  |
|  | zastawka PEEP regulowana w zakresie nie mniejszym niż 5-20 cm H2 0 |  |  |
|  | Zakres temperatur stosowania : |  |  |
|  | minimalna temperatura stosowania nie wyższa niż –10ºC |  |  |
|  | maksymalna temperatura stosowania nie niższa niż 40ºC |  |  |
|  | Waga urządzenia kompletnego, gotowego do użycia nie więcej niż 4 kg |  |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |
|  | Rura oddechowa pacjenta wielorazowego użytku – 1 szt. zastawka i zawór PEEP- po 1 szt. - całość z możliwością sterylizacji w autoklawie |  |  |
|  | przewód zasilający z końcówką szybkozłączka typ AGA- 1 szt. |  |  |
|  | uchwyt do mocowania na ścianie karetki, lub na szynie Modura |  |  |
|  | torba medyczna na cały komplet |  |  |
|  | butla tlenowa aluminiowa z aktualną legalizacją o pojemności 2,7-3l wraz z reduktorem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do aparatu przy dostawie |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG na aparat |  |  |
|  | Karta gwarancyjna - dołączona do dostawy |  |  |
| XX | KAPNOMETR | 1 szt. |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2016 |  |  |
|  | Możliwość pomiaru u osób dorosłych i dzieci |  |  |
|  | Pomiar zawartości CO2 w wydychanym powietrzu w zakresie od 0 do 99 mmHg, |  |  |
|  | Pomiar w strumieniu głównym z możliwością zastosowania z dowolnym respiratorem ,workiem resuscytacyjnym, rurka intubacyjną |  |  |
|  | Temperatura pracy zgodnie z PN EN 1789 od minus 5⁰C, |  |  |
|  | Prezentacja zapisu na ekranie |  |  |
|  | Wyświetlane na ekranie n/w parametry: Wartość liczbowa ETCO2 Częstość oddechów Wskaźnik stanu baterii |  |  |
|  | Zasilanie: z baterii alkaicznych (nie z akumulatora) |  |  |
|  | Czas pracy z baterii min.5 godz. |  |  |
|  | Waga nie więcej niż 1 kg |  |  |
|  | Posiadający alarmy dźwiękowe i wizualne - sygnalizacja przekroczenia zaprogramowanego zakresu wysokiego i niskiego poziomu ETCO2 |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Torba-pokrowiec |  |  |
|  | Złączka – 1 szt. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączona do dostawy |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce .Karta gwarancyjna - dołączona do dostawy |  |  |
| XXI | SSAK ELEKTRYCZNY | 1 szt. |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2016 |  |  |
|  | Ssak przenośny z regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa |  |  |
|  | Przepływ min. 20l/min |  |  |
|  | Płynna regulacja siły ssania (podciśnienia) |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulatory bez efektu pamięci |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora przy pełnym obciążeniu min. 40 minut, wskaźnik naładowania akumulatora |  |  |
|  | Ładowarka akumulatorów |  |  |
|  | Możliwość zasilania i ładowania akumulatorów z instalacji 12V DC i 230V AC |  |  |
|  | Manometr podciśnienia |  |  |
|  | Słój wielokrotnego użytku o pojemności min. 0,9l do 1,2 l z zaworem przelewowym i filtrem antybakteryjnym oraz wymiennym pojemnikiem z pokrywą 1x użytku |  |  |
|  | Torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria |  |  |
|  | Waga gotowego do użycia max 3,5 kg |  |  |
|  | Uchwyt ścienny karetkowy |  |  |
|  | W komplecie aparatem : pojemnik wielorazowego użytku -1 szt. oraz pojemnik lub wkład jednorazowego użytku- 2 szt. |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączona do ssaka |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG na ssak |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce. Karta gwarancyjna - dołączona wraz z dostawą |  |  |
| XXII | POMPA INFUZYJNA 2 strzykawkowa | 1 szt. |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2016 |  |  |
|  | Przystosowana do polskich strzykawek od 10 ml do 50 ml |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawki |  |  |
|  | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych |  |  |
|  | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych |  |  |
|  | Wbudowana biblioteka leków |  |  |
|  | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS |  |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia infuzji |  |  |
|  | Szybkość dozowania dawki uderzeniowej programowana co 1 ml/h |  |  |
|  | Zasilanie 230 V i 12 V |  |  |
|  | Uchwyt ścienny do ambulansu |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączona do pompy |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce. Karta gwarancyjna - dołączona wraz z dostawą |  |  |

Uwaga : Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry punktowane nie są wymagane. Nie zaoferowanie parametrów punktowanych nie powoduje odrzucenia oferty. Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów w tabeli wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (homologacja, folder, prospekt, instrukcja itp.).

..............................................., dnia ....................... 2016 r.                                                 ……….………………….……............

(miejscowość)                                                                                                                  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)