Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2e do zaproszenia

Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, umożliwiający monitorowanie następujących parametrów: przepływ powietrza, chrapanie, pozycja ciała, SpO2, HR, wysiłek oddechowy – 2szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji:  wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | 1. SYSTEM DO POLISOMNOGRAFICZNYCH BADAŃ PRZESIEWOWYCH |  |
|  | Wielofunkcyjny, skomputeryzowany przenośny rejestrator badań poligraficznych służący do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu. |  |
|  | Przenośna jednostka główna służąca do podłączenia czujników rejestrujących dane mocowana na klatce piersiowej pacjenta |  |
|  | Możliwość monitorowania co najmniej 7 kanałów jednocześnie |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału chrapania min. 500 Hz |  |
|  | Rejestracja wysiłku oddechowego Min. częstość próbkowania i zapisu z czujnika indukcyjnego: 100Hz |  |
|  | Rejestracja położenia ciała pacjenta – rozróżnienie minimum 5 pozycji ciała |  |
| 7. | Rejestracja przepływu powietrza i chrapania poprzez czujnik ciśnienia (kaniula) |  |
| 8 | Rejestracja SpO2, fali tętna, pulsu |  |
| 9 | Zapis badania na karcie pamięci, lub pamięci wewnętrznej rejestratora |  |
| 10 | Wskaźniki graficzne sygnalizujące prawidłowe podłączenie poszczególnych czujników/modułów do rejestratora |  |
| 11 | Możliwość podłączenia urządzeń terapeutycznych - zarówno CPAP, jak i Bilevel; pomiar ciśnień terapeutycznych w zakresie 0-30cmH20 |  |
| 12 | Możliwość zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia/zakończenia badania |  |
|  | 2. ZESTAW CZUJNIKÓW ORAZ AKCESORIA DO SYSTEMU DO PRZESIEWOWYCH BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH |  |
| 13 | Pas wielokrotnego użytku metodę indukcyjną do monitorowania ruchów klatki piersiowej z niezbędnymi akcesoriami. Ilość: 1sztuka/ rejestrator |  |
| 14 | Silikonowy pulsoksymetr Ilość: 1sztuka/rejestrator |  |
| 15 | Czujniki przepływu powietrza w oparciu o zmiany ciśnienia (kaniula) Ilość: 25sztuk/ rejestrator |  |
| 16 | Zestaw akumulatorów niezbędnych do działania urządzenia wraz z ładowarką Ilość: 1 komplet/rejestrator |  |
| 17 | Stanowisko do automatycznego miareczkowania ciśnień (APAP) terapeutycznych kompatybilne z zaoferowanym systemem poligraficznym. Akcesoria niezbędne do bezprzewodowego podłączenia do rejestratora, umożliwiające jednoczesny zapis parametrów terapeutycznych: ciśnienie, przeciek, przepływ powietrza z parametrami poligraficznymi, Ilość: 1 sztuka |  |
|  | 3. OPROGRAMOWANIE POLISOMNOGRAFICZNE OBSŁUGUJĄCE SYSTEM DO PRZESIEWOWYCH BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH |  |
| 18 | Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania, zapisu, analizy, archiwizacji danych zarejestrowanych wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu w/w danych; Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. |  |
| 19 | Praca w środowisku Windows7 Proffesional, lub wyższy. |  |
| 20 | Osprzęt i oprogramowanie niezbędne do zainstalowania systemu na 3 wskazanych przez zamawiającego zestawach komputerowych. |  |
| 21 | Automatyczna analiza danych PSG |  |
| 22 | Manualna walidacja zarejestrowanych zdarzeń. |  |
| 23 | Rejestracja danych terapeutycznych ze stanowiska APAP (min. ciśnienie terapeutyczne, przecieki powietrza, przepływ powietrza).z parametrami poligraficznymi. |  |
| 24 | Możliwość automatycznego usuwania kopii badania z karty pamięci po zakończonym transferze danych do komputera |  |