Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2h do zaproszenia

Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie– 3 szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji: wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2016 Wszystkie poniższe parametry potwierdzone przez producenta w języku producenta i w języku polskim |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm |  |
|  | Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Pilot z możliwością blokowania i odblokowywania funkcji elektrycznych za pomocą kluczyka |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z możliwością uzyskania pozycji krzesła kardiologicznego |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) |  |
| 7. | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |
| 8 | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |
| 9 | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 400 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |
| 10 | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 700 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |
| 11 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o |  |
| 12 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. |  |
| 13 | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. |  |
| 14 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40o |  |
| 15 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o |  |
| 16 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg |  |
| 17 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) |  |
| 18 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. |  |
| 19 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  |
| 20 | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG |  |
| 21 | 4 koła o średnicy min. 150 mm, z czego 2 z indywidualną blokadą jazdy i obrotu |  |
| 22 | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. |  |
| 23 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego |  |
| 24 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża |  |
| 25 | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) |  |
| 26 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - trzy listwy ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia (jedna listwa za głową pacjenta, dwie pozostałe po bokach leża) - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża |  |
| 27 | Stopień ochrony - IP 54 |  |
| 28 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |
| 29 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg |  |
| 30 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - poręcze boczne lakierowane – 2 sztuki Poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi |  |
| 31 | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim |  |
| 32 | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  |
| 33 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
| 34 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |