PFU / " tomograf”
	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia	Tomograf
Adres obiektu:	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
Opracowanie:	Łukasz Starachowicz – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego szpitala
Podstawa prawna opracowania :
Podstawą prawną opracowania jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalna użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

NAZWA I KODY CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) dotyczące planowanych robót projektowych i budowlanych
 Dział:	71	- Usługi architektoniczne, inżynieryjne i kontrolne
Kody zamówienia wg CPV:
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Dział:	45	- Roboty budowlane
Grupa:	3	- Roboty instalacyjne w budynkach
Kody zamówienia wg CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Dział:	45	-	Roboty budowlane
Grupa:	4	-	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kody zamówienia wg CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421141-4 Instalowanie przegród
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
        45431100-8 Kładzenie terakoty
        45431200-9 Kładzenie glazury
        45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
        45442100-8 Roboty malarskie
        45262522-6 Roboty murarskie

SPIS TREŚCI
OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPIS WYMAGAŃ OGÓLNYCH I ORGANIZACYJNYCH
  1. Lokalizacja pomieszczeń tomografu
  2. Lokalizacja pomieszczeń rezonansu
  3. Wymogi zasilania
  4. Wymogi dla instalacji wentylacji mechanicznej
  5. Wymogi dotyczące hałasu
  6. Warunki dostawy
  7. Odpowiedzialność za szkody

1. OPIS WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
  1. W zakresie projektowania
  2. Dla prac budowlanych we wszystkich pomieszczeniach
  3. Prace elektryczne
  4. System wentylacji i chłodzenia
  5. Instalacje sanitarne
  6. Ochrona przeciwpożarowa
  7. Wyposażenie

1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
  1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego
  2. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
  3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego
  4. Załączniki
1.	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca (dostawca) jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją projektową, warunkami określonymi w SIWZ, których częścią jest „Program funkcjonalno-użytkowy”, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego obiektu służby zdrowia.
Wykonawca sporządzi dokumentację wykonawczą architektoniczno-konstrukcyjną, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyska pozytywną opinię od producenta sprzętu, co do rozwiązań technicznych oraz przedłoży do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania Wykonawca wykona na swój koszt.
Dostawę i montaż tomografu komputerowego należy zrealizować do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku głównego w skrzydle „A” położonego na terenie siedziby Zamawiającego na działce nr1288/1.
Pomieszczenia nowej Pracowni Tomografu muszą spełniać wymagania:
1. Przepisów BHP
2. Przepisów p.poż.
3. Przepisów Prawa Atomowego
4. Inspekcji sanitarnej

2	Wymagania ogólne i organizacyjne:

Obszar przeznaczony do modernizacji obejmuje pomieszczenia na parterze Głównego Budynku zgodnie z załącznikiem. Prace remontowe uzależnione będą od zaoferowanego nowego aparatu i należy je określić już w złożonej ofercie, uwzględniając wymogi nowego aparatu i na podstawie dokonanej wizji lokalnej pomieszczeń, zwracając szczególną uwagę na następujące elementy:

2.1. Prace adaptacyjne będą przeprowadzone we wskazanych pomieszczeniach na poziomie parteru
        składających się ze sterowni, pokoju badań i obszaru przygotowania pacjenta i innymi, łącznie z zasilaniem aparatu niezależnym przewodem z rozdzielni przy stacji trafo koło bud. neurologii.
2.2. Prace adaptacyjne obejmą też znajdujące się w sąsiedztwie pomieszczenia z przeznaczeniem na lokalizację rezonansu magnetycznego w późniejszym terminie.
  1. W obrębie remontowanych pomieszczeń należy wykonać nową instalację elektryczną i teletechniczną. Dobór kabla winien uwzględnić przyszłe zasilanie rezonansu magnetycznego. Przebieg kabla zasilającego należy zaprojektować i wykonać od rozdzielni w sąsiedztwie stacji transformatorowej w budynku neurologii do urządzenia do tablicy tomografu i rezonansu magnetycznego pod kątem wymogów proponowanego w ofercie aparatu.
  2. Instalacja wentylacji mechanicznych powinna zapewnić maksymalną krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach
        tomografu oraz sąsiednich pomieszczeniach pracowni rezonansu magnetycznego wymaganą przepisami szczegółowymi .
W przypadku wykorzystania istniejących tras kanałów wentylacyjnych należy przeprowadzić demontaż starych kanałów i ich wymianę na nowe o odpowiednich parametrach.
  1. Poziom hałasu powstającego podczas pracy tomografu, a także innych urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu
        pracowni oraz z pracy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie może przekraczać wartości granicznych wynikających z
        przepisów szczegółowych – wymagane protokoły z pomiarów, na koszt Wykonawcy.
Koszt nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.
  1. Sposób transportu nowego tomografu do pracowni określa Wykonawca, ponosząc koszt ewentualnych ekspertyz
        wytrzymałościowych, prac adaptacyjnych (np. okna, drzwi, ściana zewnętrzna, wymiana wykładziny lub terakoty itp).
  1. Wszelkie ewentualne szkody wynikłe z tytułu realizacji zadania pokrywa Wykonawca.

3	OPIS WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

3.1	Projekty:

Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację projektowo-wykonawczą uproszczoną Pracowni TK i RM uwzględniającą reorganizację pracowni wynikającą z wymagań oferowanego aparatu i stosownych przepisów dotyczących pracowni TK i RM. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, zapewniająca uzyskanie przez Wykonawcę zezwolenia na użytkowanie pracowni tk i mri od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wymagane odstępstwa techniczne wymagają uzyskania zgód w odpowiednich jednostkach nadzorczych.
 Dokumentacja powinna obejmować minimum następujące branże (uproszczona dokumentacja):

- projekt konstrukcyjno-budowlany,
- projekt wentylacji mechanicznej,
- projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych
- projekt ochrony radiologicznej,
- projekt ochrony przeciwpożarowej,
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji chłodniczej

w zakresie prac adaptacyjnych należy uwzględnić:

  1. Prace adaptacyjne we wszystkich pomieszczeniach:

1. Demontaż i opróżnienie pomieszczeń z nieużywanych i wymienianych urządzeń. wraz z ich wywozem i utylizacją.
2. Ewentualna przebudowa ścian i drzwi wynikająca z projektu technologii medycznej wraz z wyburzeniami.
3. Ułożenie wykładzin homogenicznych, a w pom. tomografu i sterowni antyelektrostatycznej jeżeli jest wymagana.
4. Wykonanie i zamurowanie bruzd pod instalacje elektryczne, szpachlowanie i malowanie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi.
5. Naprawienie ubytków i uszkodzeń, malowanie wszystkich pomieszczeń.
6. Wymiana i montaż stolarki drzwiowej na aluminiową/montaż stolarki ochronnej.
7. Wymiana i montaż parapetów okiennych (konglomerat)
8. Wykonanie kanałów kablowych wymaganych DTR tomografu.
9. Zapewnienie ochronności ścian, drzwi, okien, stropu i sufitu wynikających z Projektu Ochrony Radiologicznej.
10. Montaż elementów wykończeniowych jak odbojnice, osłony narożników. Odboje drzwi itp.
11. Wprowadzenie tomografu przez otwór w ścianie zewnętrznej z doprowadzeniem powierzchni ściany z montażem stolarki do stanu pierwotnego lub zabezpieczenie konstrukcyjne i prace naprawcze w wypadku transportu urządzenia drogami wewnętrznymi szpitala (do wyboru przez wykonawcę.
12. Montaż nawiewników okiennych w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną.

  1. Prace elektryczne:

a. Wykonanie instalacji energetycznych:
 - kablowej od rozdzielni głównej w budynku neurologii (ok 30m)do tablicy przyłączeniowej zasilającej tomograf, gniazda i oświetlenie
     – zasilających gniazda i oświetlenie
   – uziemieniowych
   – sygnalizacyjno-ostrzegawczej (prom X) na zewnątrz drzwi pokoju badań
      łączności głosowej miedzy sterownią a pokojem badań CT
      przewidzieć UPS dla zasilania i sterowania CT
    - zamontować sublicznik energii elektrycznej dla pomieszczeń TK i RM
Wykonanie sieci logistyczno-strukturalnej (okablowanie i urządzenia w kategorii 7) :
   – montaż gniazd komputerowych i telefonicznych
   – do każdego gniazda komputerowego minimum 2 gniazda elektryczne
   - okablowanie – testy sieci
c. sieć komputerową i teleinformatyczną w pomieszczeniach tomografu i rezonansu.
d. Zmodernizować instalację telefoniczną oraz wyposażyć pracownię w aparaty telefoniczne.
e. Wykonać sygnalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
f. Wykonać instalację kontroli dostępu.
1. montaż opraw i osprzętu
2. Wykonanie wymaganych prawem sprawdzeń i pomiarów ukończonych wynikiem pozytywnym.

3.4	System wentylacji i chłodzenia

Wymagany jest system wentylacyjny pracowni TK oraz RM spełniający wymagania dotyczące pracowni RTG
- oraz instalacja chłodzenia punktowego pom. tomografu spełniająca komfort cieplny pacjentom i obsłudze oraz prawidłowe działanie tomografu,
- dopuszczalna lokalizacja centrali w pomieszczeniach piwnicznych.
- Centrala winna uwzględniać odzysk ciepła. i prowadzenie tras kanałów przez pomieszczenia pięter zlokalizowanych nad przewidywaną lokalizacją.

3.5	Instalacje sanitarne

1. Montaż grzejników typu higienicznego z zaworami, głowicami termostatycznymi i w razie konieczności przeróbką podejść.
2. Wykonanie rozbudowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej do urządzeń wynikających z projektu technologii medycznej
3. Montaż przyrządów sanitarnych (umywalki, zlewy, baterie itd.) wynikających z projektu technologii medycznej
4. montaż subliczników wody zimnej i ciepłej
3.6	Ochrona przeciwpożarowa

Obejmuje wszystkie pomieszczenia przynależne do pracowni TK i RM
Elementy składowe:

1. Czujki optyczne dymu w przestrzeniach międzystropowych i podstropowych.
2. Przejścia pożarowe w elementach przegród o odpowiedniej odporności ogniowej i klapy przeciwpożarowe na kanałach wentylacyjnych.
3. Wskaźniki zadziałania
4. Okablowanie
5. Połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru.
6. Rozwiązania przestrzenne nie naruszą warunków ochrony ppoż budynku w tym warunków ewakuacji.

3.7	Wyposażenie

1. meble,
2. pojemniki na odpady medyczne i komunalne,
3. dozowniki środków higieniczno-sanitarnych,
4. lustra, wieszaki itd.
5. rolety okienne zmywalne
wyposażenie będzie zgodnie z projektem technologii i wyposażenia i szczegółowymi ustaleniami z Zamawiającym.

Ogólne warunki wykonywania i odbioru robót
 Na etapie projektowania
1. Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia.
2. Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający, wynikłe z tego tytułu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa wykonuje nieodpłatnie.
Na etapie wykonywania robót
1)	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego	projektem oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej i przepisami Prawa budowlanego oraz zgodnie z Polskimi	Normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)	Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na własny koszt tymczasowe	urządzenia zabezpieczające, takie jak oznaczenia, osłony w zakresie wymaganym przepisami i wynikającym z potrzeb	Zamawiającego,
3) Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w zakresie:
a) organizacji robót,
b) zabezpieczenia osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.
 warunków bhp,
e) zabezpieczenia terenu robót,
4) Przedmiot zamówienia w części budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, instalacji gazów medycznych zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.
5) Wyposażenie związane z przedmiotem zamówienia wskazane w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym zostanie zainstalowane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zakupionych według specyfikacji projektanta-wykonawcy oraz wymagań Zamawiającego.
6)	Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich	przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu	zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
7)	Transport materiałów i urządzeń na plac budowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt,
8)	Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktu.
9)	Kontroli będą podlegały w szczególności:
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową.
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie.
- jakość i dokładność wykonania prac.
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanego wyposażenia.
- prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych.
10)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robót. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie
Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu prac remontowych przed przystąpieniem do użytkowania. Zamawiający zastrzegfa sobie, iż możliwość realizacji usługi będzie dopuszczopna po otrzymaniu ostatecznego protokołu odbioru prac budowlanych,.
Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego, jakościowego oraz funkcjonalnego Wykonawcy z wykonanych robót i dostaw.
 Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów.
        Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca dokona wszelkich pomiarów i badań wymaganych przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory zewnętrzne, na swój koszt.
5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
  1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania kodeksu cywilnego,
3. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt,
4. Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:
- wyłonienie wykonawcy dla całości zadania inwestycyjnego,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego,
- wykonanie prac remontowych i budowlano - instalacyjnych,
        - wyposażenie: elementy oświetleniowe, kaloryfery, armatura, odbojnice, rolety wewnętrzne),
- oddanie do użytku.