Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2021                      Pakiet I                                                   Załącznik Nr 2 SWZ

| L. p. | Kardiotokograf | (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2. | Nazwa i typ/model aparatu |  |
| 3. | Rok produkcji 2021 r. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | (Wypełnia Wykonawca) Spełnianie warunku TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy. |  |
| 2. | Zasilanie 230V 50Hz. |  |
| 3. | Wbudowany akumulator zasilający pozwalający na prace bez zasilania sieciowego. |  |
| 4. | Wyświetlacz graficzny kolorowy typu LCD. |  |
| 5. | Waga urządzenia max. 2,5 kg. |  |
| 6. | Wyświetlane parametry: FHR, TOCO, ilość ruchów, godzina. |  |
| 7. | Przetworniki CARDIO min 9-cio kryształowe FHR1 oraz FHR2 w komplecie. |  |
| 8. | Monitorowanie akcji serca płodu metodą Dopplera Pulsacyjnego. |  |
| 9. | Częstotliwość pracy głowicy Cardio 1 MHz. |  |
| 10. | Zakres monitorowania akcji serca 50-210 BPM. |  |
| 11. | Dokładność pomiaru akcji serca płodu ±2 BPM. |  |
| 12. | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika max. 10 mW/cm2. |  |
| 13. | Zasilacz zewnętrzny 230V podłączany do urządzenia. |  |
| 14. | Pomiar nieinwazyjny TOCO – tensometryczny. |  |
| 15. | Ciągłe monitorowanie aktywności skurczowej macicy. |  |
| 16. | Zakres pomiarowy ciśnień TOCO 0-100. |  |
| 17. | Alarm dźwiękowy i niskiego oraz wysokiego poziomu tętna płodu. |  |
| 18. | Pasy do mocowania każdej z głowic. |  |
| 19. | Funkcja zerowania TOCO. |  |
| 20. | Możliwość ustawienie czasu wydruku ograniczony – nieograniczony. |  |
| 21. | Prędkości druku 1,2,3 cm/min. |  |
| 22. | Znacznik ruchów płodu ręczny dla pacjentki oraz automatyczny. |  |
| 23. | Wbudowana drukarka termiczna min 110 mm. |  |
| 24. | Alarmy dźwiękowe - możliwość wyłączenia. |  |
| 25. | Możliwość ustawiania progów alarmów tętna płodu górny i dolny. |  |
| 26. | Automatyczna analiza badania z parametrem STV. |  |
| 27. | Menu w języku polskim. |  |
| 28. | Ekran uchylny 0-90 stopni. |  |
| 29. | Podstawa jezdna z 4 kółkami. |  |
| 30. | Wszystkie kółka skrętne. |  |
| 31. | Min 2 kółka z blokadą. |  |
| 32. | Uchwyt na głowice przy stoliku. |  |
| 33. | Podstawa jezdna z 2 półkami. |  |
| 34. | Gwarancja min 24 m-ce. |  |
| 35. | Wymiary maks 30x25x10 cm. |  |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

(podpis)