Oznaczenie sprawy: 26/2021                                                                                                                             Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

Dostawa i montaż aparatu RTG  - szt. 1

| l.p. | Parametr | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana parametru (TAK, NIE, podać wartość) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Najważniejsze podzespoły, min. stół, mechanika, statyw, zawieszenie sufitowe lampy rtg pochodzą od tego samego producenta | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na cały aparat RTG lub osobno na aparat RTG i detektory cyfrowe | TAK, załączyć |  |  |
|  | Potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych poprzez oryginalne foldery producenta | TAK, załączyć |  |  |
| II. | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Producent i model | Podać |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | min. 400 kHz |  | ≥ 450 kHz – 10 pkt < 450 kHz – 0 pkt |
|  | Moc generatora | min. 50 kW |  |  |
|  | Zakres napięć | min. 40-150 kV |  |  |
|  | Zakres miliamperosekund | min. 0.1-630 mAs |  |  |
|  | Zakres prądów | min. 10-630 mA |  |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) | TAK |  |  |
|  | Czas ekspozycji | min. 1-6000 ms |  |  |
|  | Technika 1, 2 i 3 punktowa | TAK |  |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Programy anatomiczne | min. 1 000 |  |  |
| III. | LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM |
| 1. | Producent i model lampy RTG | Podać |  |  |
| 2. | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 2000 mm |  |  |
| 3. | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 3250 mm |  |  |
| 4. | Automatyczne podążanie lampy w pionie za zmianą wysokości detektora w stojaku płucnym (także przy projekcjach skośnych) i stołu pacjenta tzw. „autotracking” | TAK |  |  |
| 5. | Zakres zmotoryzowanego pionowego ruchu kołpaka | min. 1500 mm |  |  |
| 6. | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej | min. 330° |  |  |
| 7. | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | min. 330° |  |  |
| 8. | Pojedynczy przycisk zwalniający hamulce ruchów (min. wzdłużnego, poprzecznego, góra/dół) | TAK |  |  |
| 9. | Przyciski regulacji wysokości blatu stołu wbudowane w kołpak lampy RTG oraz w podstawie stołu pacjenta – funkcja aktywna dla dowolnego położenia lampy w pomieszczeniu | TAK |  |  |
| 10. | Wymiary małego ogniska lampy RTG | max. 0.6 mm |  |  |
| 11. | Wymiary dużego ogniska lampy RTG | max. 1.2 mm |  |  |
| 12. | Moc małego ogniska | min. 24 kW |  |  |
| 13. | Moc dużego ogniska | min. 60 kW |  |  |
| 14. | Pojemność cieplna anody | min. 800 kHU |  |  |
| 15. | Szybkość chłodzenia anody | min. 110 kHU/min |  | ≥ 125 khU/min – 10 pkt < 125 kHU/min – 0 pkt |
| 16. | Pojemność cieplna kołpaka | min. 2.2 MHU |  | ≥ 2.5 MHU – 10 pkt< 2.5 MHU – 0 pkt |
| 17. | Dodatkowe filtry w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. | TAK |  |  |
| 18. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji w technologii LED | TAK |  |  |
| 19. | Pomiar dawki DAP z wyświetlaniem jej wartości | TAK |  |  |
| 20. | Wielofunkcyjny wyświetlacz dotykowy zlokalizowany ma kołpaku, umożliwiający zmianę parametrów ekspozycji (min. kV i mA), włączenie/wyłączenie funkcji „autotracking”, określenie aktualnego kąta nachylenia oraz obrotu kołpaka. Obraz na wyświetlaczu samoczynnie obraca się o 90 stopni stosownie do tego jak obrócony jest kołpak. | TAK |  |  |
| 21. | Przekątna ekranu dotykowego na kołpaku | min. 8 cali |  |  |
| IV. | STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM Z DETEKTOR CYFROWYM |
|  | Producent i model | Podać |  |  |
|  | Wymiary blatu stołu | Min. 80 x 240 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | Min. 260 mm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | Min. 1000 mm |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | Max. 54 cm |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego, pionowego ruchu stołu | Min. 32 cm |  |  |
|  | Szybkość ruchu stołu w ruchu pionowym | Min. 3cm/s |  |  |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy napięciu 100 kVp | Max 0.6 mm Al |  | ≤ 0.5 mm Al. – 10 pkt > 0.5 mm Al. – 0 pkt |
|  | Zakres poziomego ruchu detektora w stole | Min. 57 cm |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu | Min. 250 kg |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego w centralnej pozycji stołu | Min. 280 kg |  | ≥ 310 kg – 10 pkt < 310 kg – 0 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 12:1. 80 pl/cm | TAK |  |  |
|  | Uchwyty do rąk pacjenta | TAK |  |  |
|  | Producent i model detektora cyfrowego | Podać |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |  |
|  | Wielkość pola aktywnego detektora | min. 35.5 x 42.0 cm |  |  |
|  | Grubość detektora | max. 15.0 mm |  |  |
|  | Współczynnik DQE dla 1 pl/mm | Min. 65% |  |  |
|  | Rozdzielczość liniowa | Min. 3.8 lp/mm |  | ≥ 3.9 lp/mm – 10 pkt < 3.9 lp/mm – 0 pkt |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 130 µm |  | ≤ 128 µm – 10 pkt > 128 µm – 0 pkt |
|  | Matryca obrazowania detektora | Min. 8.5 MPix |  | ≥ 9.3 Mpix – 10 pkt < 9.3 MPix – 0 pkt |
|  | Głębokość akwizycji | Min. 16 bit |  |  |
|  | Detektor mobilny, wyjmowany do pracy poza stołem pracujący w technologii bezprzewodowej | TAK |  |  |
|  | Waga detektora gotowego do pracy | Max. 3.2 kg |  | ≤ 3.0 kg – 10 pkt > 3.0 kg – 0 pkt |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne baterie które można ładować w ładowarce nastołowej. Ładowanie min. 2 baterii jednocześnie Min. dwie baterie dostarczane wraz z detektorem | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów możliwych do uzyskania na baterii | ≥ 500 obrazów |  |  |
|  | Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni | Min. 300 kg |  |  |
|  | Wytrzymałość na obciążenie częściowe (obszar o średnicy 40 mm i większe) | Min. 150 kg |  |  |
|  | Klasa ochrony (szczelność) detektora | min. IP55 |  | ≥ IP66 – 10 pkt < IP66 – 0 pkt |
|  | Wbudowana pamięć umożliwiająca obrazowanie na dowolnym RTG poza pracownią | min. 160 obrazów |  | ≥ 200 obrazów – 10 pkt < 200 obrazów – 0 pkt |
|  | Wyświetlacz w obudowie detektora wskazujący jego status, stan naładowania baterii, stan komunikacji | TAK |  |  |
| V. | STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH Z DETEKTOR CYFROWYM |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK |  |  |
|  | Zakres przesuwu detektora w pionie | Min. 155 cm |  |  |
|  | Uchwyty do rąk pacjenta | TAK |  |  |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi | Max. 42 cm |  |  |
|  | Automatyka AEC min 3 komorowa | TAK Podać ilość komór |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowalna bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 12:1. 80 pl/cm | TAK |  |  |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta statywu przy napięciu 100 kVp | Max. 0.5 mm Al |  | ≤ 0.35 mm Al. – 10 pkt > 0.35 mm Al. – 0 pkt |
|  | Detektor cyfrowy producent i model | Podać |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |  |
|  | Wielkość pola aktywnego detektora | min. 42.0 x 42.0 cm |  |  |
|  | Współczynnik DQE dla 1pl/mm | Min 65% |  |  |
|  | Rozdzielczość liniowa | Min. 3.8 lp/mm |  | ≥ 3.9 lp/mm – 10 pkt< 3.9 lp/mm – 0 pkt |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 130 µm |  | ≤ 128 µm – 10 pkt > 128 µm – 0 pkt |
|  | Matryca obrazowania detektora | Min. 10.0MPix |  | ≥ 11.0 Mpix – 10 pkt < 11.0 MPix – 0 pkt |
|  | Głębokość akwizycji | min. 16 bit |  |  |
|  | Detektor mobilny, wyjmowany do pracy poza stołem pracujący w technologii przewodowej | TAK |  |  |
|  | Długość kabla detektora | min. 6 m |  |  |
|  | Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni | min. 150 kg |  |  |
|  | Wytrzymałość na obciążenie częściowe (obszar o średnicy 40 mm i większe) | min. 100 kg |  |  |
|  | Waga detektora gotowego do pracy | max. 4,0 kg |  |  |
| VI. | STACJA TECHNIKA DO PRZYPISYWANIA DANYCH PACJENTA DO OBRAZÓW (1 SZT.) |  |  |  |
| 1. | Stacja technika, Minimum: - Procesor Intel® Core™ i3* - Pamięć RAM 4GB - Karta graficzna Intel GMA 900 / Geforce2 MX / Radeon 7000, pamięć karty graficznej 256MB* - system operacyjny Windows 10 - klawiatura i mysz - monitor medyczny z kalibracją do krzywej DICOM 24’’, rozdzielczość 1920 x 1200 | TAK |  |  |
| 2. | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |  |
| 3. | Wpr Wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |  |
| 4. | Czas akwizycji obrazu przeglądowego i wyświetlenia na stacji akwizycyjnej | Max. 2 s |  |  |
| 5. | Czas akwizycji obrazu finalnego i wyświetlenia na stacji akwizycyjnej | Max. 5 s |  |  |
| 6. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK |  |  |
| 7. | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta, z możliwością późniejszego uzupełnienia informacji) | TAK |  |  |
| 8. | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R z przeglądarką DICOM | TAK |  |  |
| 9. | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów min.: Storage, Print | TAK |  |  |
| 10. | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |  |
| 11. | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | TAK |  |  |
| 12. | Podstawowe oprogramowanie do obróbki obrazów: prezentacja pozytyw - negatyw, zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, powiększenia, pomiary odległości i kątów, histogram obrazu | TAK |  |  |
| 13. | Wyświetlanie sugerowanych parametrów ekspozycji (z możliwością wyłączenia) | TAK |  |  |
| 14. | Transmisja obrazu przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość przeniesienia zdjęcia pomiędzy pacjentami np. w przypadku wybrania nieodpowiedniego pacjenta bez potrzeby wykonywania kolejnej ekspozycji czy też tworzenia nowego pacjenta | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość wyboru wielu obszarów anatomicznych do wykonania ekspozycji jednoczasowo np. [klatka AP i klatka bok], [czaszka AP, czaszka LT bok, czaszka RT bok] bez konieczności ich indywidualnego wyboru oraz z możliwością edycji | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość dodawania do zdjęć predefiniowanych komentarzy | TAK |  |  |
| 18. | Możliwość obsługi do 3 detektorów przez jedną stację. Dostępne rozmiary detektorów do rozbudowy systemu min:33x27cm +/- 5mm, 46x46cm +/- 5mm oraz 46x38cm +/- 5mm | TAK |  |  |
| 19. | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie | TAK |  |  |
| 20. | Wyświetlany na ekranie pasek wskazujący poziom dawki dla wykonanej ekspozycji pozwalający ocenić czy była ona odpowiednia w stosunku do badanego obszaru | TAK |  |  |
| 21. | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa minimalizująca promieniowanie rozproszone przy zdjęciach np. w wolnych ekspozycjach | TAK |  |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy (na dzień składania oferty) o funkcjonalność opartej o AI automatycznej analizy obrazu płuc ze wskazaniem podejrzanych obszarów pozwalająca na szybkie określenie stanu pacjenta | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość dodawania nowych projekcji do badania podczas oczekiwania na ekspozycję (bez zamykania otwartego badania) | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość eksportu obrazów wraz z przeglądarką poprzez USB | TAK |  |  |
| VII. | WYMAGANIA DODATKOWE GWARANCJA/SERWIS |
|  | Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowany system 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | Czas przystąpienia do napraw maks. 48 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy maks. 5 dni roboczych | TAK, podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia zza granicy części zamiennych maks. 10 dni roboczych | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemów - dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Paszporty techniczne do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające autoryzację producenta w zakresie dystrybucji oraz serwisu oferowanego sprzętu | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta | TAK Podać |  |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać adres i dane kontaktowe |  |  |
|  | Integracja wraz z zakupem licencji do systememu PACS/RIS Zamawiającego( wszystkie koszty ponosi wykonawca) | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje min. 10 – letni okres dostępności autoryzowanego serwisu oraz części zamiennych dla RTG oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie, od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego odbioru. | TAK |  |  |
| VIII. | SZKOLENIA |
|  | Szkolenie specjalistyczne w miejscu instalacji dla lekarzy radiologów i techników z obsługi aparatu RTG (stanowiska : operatorskie oraz z obsługi pozostałego sprzętu dostarczonego wraz z RTG | TAK |  |  |

Dostawa i montaż aparatu Tomografii Komputerowej - szt. 1

| l.p. | Parametr | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana parametru (TAK, NIE, podać wartość) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa aparatu/typ/model | Podać |  |  |
| 2. | Producent aparatu | Podać |  |  |
| 3. | Kraj produkcji | Podać |  |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |  |
|  | Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta, min. 64 rzędowy uzyskujący min 128 warstw submilimetrowych o jednakowej grubości (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta). | Tak podać |  |  |
| II. | GANTRY / STÓŁ |
| 1. | Średnica otworu gantry | min. 70 cm podać |  | ≥75 cm - 10 pkt. < 75 cm - 0 pkt. |
| 2. | Możliwość wyzwolenia skanowania bezpośrednio z przycisków fizycznych umieszczonych min. z przodu gantry po lewej i prawej stronie | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 3. | Maksymalny kąt fizycznego pochylania gantry [stopnie] | ≥ +/-30o podać |  |  |
| 4. | Możliwość pochylania gantry: automatycznie z protokołu badania, z konsoli operatorskiej aparatu, z paneli po obu stronach gantry | Tak |  |  |
| 5. | Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu lub możliwości wypuszczenia powietrza, widoczne z przodu i z tyłu gantry | Tak |  |  |
| 6. | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego. | Tak |  |  |
| 7. | Komunikacja głosowa z pacjentem w czasie badania: automatycznie z protokołu badania oraz przez dwukierunkowy interkom | Tak |  |  |
| 8. | Długość stołu | ≥ 260 cm podać |  |  |
| 9. | Maksymalny zakres poziomego przesuwu blatu stołu, bez elementów metalowych [cm] | ≥ 180 cm podać |  |  |
| 10. | Minimalna wysokość stołu od podłogi | ≤ 50 cm podać |  |  |
| 11. | Maksymalna wysokość stołu | ≥ 95 cm podać |  |  |
| 12. | Maksymalny udźwig stołu (największa masa pacjenta) przy pełnym zakresie ruchu stołu i przy zachowaniu dokładności pozycjonowania ± 0,25 mm. [kg] | ≥ 220 kg podać |  |  |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe stołu aparatu: - materac - podgłówek unieruchamiający w badaniach głowy - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak - pasy unieruchamiające pacjenta - podpórka pod ramiona, kolana i nogi. | Tak, podać |  |  |
| III. | GENERATOR / LAMPA RTG |
| 1. | Maksymalna moc generatora wysokiego napięcia możliwa do wykorzystania w protokołach badań [kW] | min. 50 kW, podać |  |  |
| 2. | Minimalny zakres napięć lampy rtg [kV] | Min. 80-140 kV podać |  |  |
| 3. | Liczba nastawień napięć lampy rtg | ≥ 4 podać |  |  |
| 4. | Maksymalny prąd anody lampy rtg używany w protokołach badań (dla napięcia lampy rtg 120kV) [mA] | Min. 400 mA |  |  |
| 5. | Pojemność cieplna anody lampy rtg | ≥ 5,0 MHU podać |  |  |
| 6. | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg | ≥ 700 kHU/min. podać |  |  |
| 7. | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 podać |  |  |
| 8. | Automatyczny wybór ogniska | Tak |  |  |
| IV. | PARAMETRY AKWIZYCJI I REKONSTRUKCJI OBRAZÓW |
| 1. | Detektory typu stałego w układzie wielorzędowym | Tak |  |  |
| 2. | Maksymalna ilość aktywnych jednocześnie fizycznych rzędów detektora dla akwizycji warstw submilimetrowych w jednym obrocie układu lampa-detektor wokół pacjenta min. 64. | ≥ 64 podać |  |  |
| 3. | Maksymalna szerokość kolimacji wiązki w osi Z w akwizycji min. 64 warstw submilimetrowych (odniesiona do iso-centrum) [mm] | ≥ 40 mm podać |  |  |
| 4. | Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw) dla akwizycji helikalnej (spiralnej) i aksjalnej (odniesiona do iso-centrum) [mm] | ≤ 0,65 mm podać |  |  |
| 5. | Liczba aktywnych elementów detektora w jednym rzędzie detektorów | ≥ 800 podać |  |  |
| 6. | Maksymalne pole skanowania diagnostycznego (bez obszarów obniżenia rozdzielczości) (SFOV) [cm] | ≥ 50 cm podać |  |  |
| 7. | Najkrótszy czas pełnego skanu (360°) | ≤ 0,8 s podać |  |  |
| 8. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,53 podać |  | ≥ 1,55 - 10 pkt. < 1,55 - 0 pkt. |
| 9. | Maksymalna długość obszaru badanego w akwizycji aksjalnej bez konieczności przesuwania/ przekładania badanego pacjenta [cm] | ≥ 180 cm podać |  |  |
| 10. | Maksymalna długość skanu topograficznego | ≥ 172 cm podać |  |  |
| 11. | Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie | Tak |  |  |
| 12. | Możliwość automatycznego wykonania badania spiralnego wieloodcinkowego | Tak |  |  |
| 13. | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu kontrastu w badaną okolicę z zaprogramowanym jego wysyceniem | Tak |  |  |
| 14. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych umożliwiający redukcję dawki w relacji do standardowej metody rekonstrukcji FBP | Tak, podać |  |  |
| 15. | Automatyczna modulacja prądu anody lampy rtg. w czasie rzeczywistym w 3-ch osiach w zależności od współczynnika pochłaniania tkanek badanego obszaru anatomicznego pacjenta | Tak, podać |  |  |
| 16. | Specjalny algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii (endoprotezy, protezy zębowe, rozruszniki serca itp) | Tak, podać |  |  |
| 17. | Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z najlepszą rozdzielczością [obrazy/s] | ≥ 22 obr/s podać |  |  |
| 18. | Rozdzielczość wysokokontrastowa dla 0% MTF | ≥ 15 pl/cm podać |  |  |
| 19. | Rozdzielczość wysokokontrastowa dla 50% MTF | ≥ 12 pl/cm podać |  |  |
| 20. | Możliwość zainstalowania /podłączenia dodatkowego modułu zawierającego oprogramowanie do poprawy jakości obrazów niskodawkowych wykorzystujące technologie samo-uczenia się (sztucznej inteligencji), bez konieczności wymiany rekonstruktora obrazów w konsoli operatorskiej. | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| V. | KONSOLA OPERATORSKA / OPROGRAMOWANIE |
| 1. | Konsola operatorska umożliwiająca pracę technikowi operatorowi | Tak |  |  |
| 2. | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | ≥24” podać |  |  |
| 3. | Rozdzielczość monitora(-ów) | ≥1280x1024 podać |  |  |
| 4. | Dwukierunkowy interkom dla komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
| 5. | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle | Tak |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci HD w części przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 bez kompresji | ≥200 000 obr. podać |  |  |
| 7. | Pomiary geometryczne min.: długości, kątów, powierzchni, objętości. | Tak, podać |  |  |
| 8. | Pomiary analityczne min.: poziomy gęstości, profile gęstości, histogramy | Tak, podać |  |  |
| 9. | Manipulacje na obrazie min.: negatyw/pozytyw, odwracanie i obrót,, przesuw i zoom, dodawanie i subtrakcja obrazów, komentarze na obrazie, powiększanie w czasie rzeczywistym. | Tak, podać |  |  |
| 10. | Funkcja podwójnego okna (tzw. duoble window) możliwa do uzyskania na jednym obrazie badanej anatomii | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 11. | Rekonstrukcje 2D, 3D | Tak |  |  |
| 12. | Cine mode | Tak, podać |  |  |
| 13. | Rekonstrukcje MPR | Tak, podać |  |  |
| 14. | MIP ( Maximum Intersity Projection ) i MinIP ( Minimum Intersity Projection ) | Tak |  |  |
| 15. | SSD ( Surface Shaded Display ) | Tak |  |  |
| 16. | VRT ( Volume Rendering Technique ) | Tak |  |  |
| 17. | CTA (Computed Tomography Angiography) obrazowanie dużych naczyń krwionośnych | Tak |  |  |
| 18. | Rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia | Tak |  |  |
| 19. | Możliwość wykonania badania angio-TK koła Willisa (pokrycie anatomiczne detektora co najmniej 40 mm) w jednym obrocie detektora, bez przesuwu pacjenta. | Tak |  |  |
| 20. | Badanie perfuzji mózgowej okolic koła Willisa w zakresie min. 40 mm (skan cine bez przesuwu stołu) | Tak |  |  |
| 21. | Protokoły badań perfuzyjnych | Tak |  |  |
| 22. | Protokoły badań pulmonologicznych | Tak |  |  |
| 23. | Protokoły badań onkologicznych | Tak |  |  |
| 24. | Protokoły badań kolonoskopowych | Tak |  |  |
| 25. | Protokoły badań wielofazowych ze środkiem cieniującym | Tak |  |  |
| 26. | Protokoły badań naczyniowych | Tak |  |  |
| 27. | Archiwizacja obrazów na płytach CD/DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem na płycie przeglądarki umożliwiającej odtwarzanie badania na komputerze PC | Tak |  |  |
| 28. | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi min. klasami serwisowymi: Dicom Modality Worklist Management, Dicom Print, Dicom Storage, | Tak, podać |  |  |
| VI. | Lekarskie stacje diagnostyczne z oprogramowaniem do oceny badań TK i RTG- sztuk dwie |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Typ/model | Podać |  |  |
| 3. | Minimalne parametry: | Podać |  |  |
| 4. | Obudowa typu Tower lub Mini Tower lub Small Form Factor | TAK |  |  |
| 5. | Procesor min. 8-rdzeniowy 8-wątkowy osiągający w teście PassMarK CPU Benachmark wynik co najmniej 13 000 pkt. | TAK, podać |  |  |
| 6. | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB | TAK, podać |  |  |
| 7. | Porty: Z przodu obudowy: 1x USB TypC 1x USB 3.2, 2x USB 2.0 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego Z tyłu obudowy: 4x USB 3.2, 2x USB 2.0 2x DisplayPort 1x RJ45 1Gb Ethernet 1x wyjście liniowe | TAK |  |  |
| 8. | Dysk twardy: Min. 1x 512GB SSD M.2 NVMe | TAK |  |  |
| 9. | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |  |
| 10. | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki | TAK |  |  |
| 11. | Zasilacz min. 260W | TAK |  |  |
| 12. | 2 x diagnostyczny monitor kolorowy min. 21” o rozdzielczości 1600 x 1200, wielkość plamki 0,270 mm, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min. 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. | TAK |  |  |
| 13. | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | TAK |  |  |
| 14. | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK |  |  |
| 15. | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |  |
| 16. | 1x DVI-D, 1x DisplayPort upstream, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | TAK |  |  |
| 17. | Obsługa połączenia szeregowego monitorów (DaisyChain) na złączu DisplayPort | TAK |  |  |
| 18. | Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MG, CR | TAK |  |  |
| 19. | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | TAK |  |  |
| 20. | Czujnik mierzący jasność otoczenia | TAK |  |  |
| 21. | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | TAK |  |  |
| 22. | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK |  |  |
| 23. | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | TAK |  |  |
| 24. | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 - Pobór mocy do 30 W | TAK podać |  |  |
| 25. | Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, | TAK |  |  |
| 26. | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | TAK |  |  |
| 27. | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | TAK |  |  |
| 28. | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | TAK |  |  |
| 29. | Gwarancja: komputer i UPS – min. 24 miesiące monitory diagnostyczne i dodatkowy – 60 miesięcy | TAK podać |  |  |
| 30. | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | TAK |  |  |
| 31. | Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 32. | Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć | TAK |  |  |
| 33. | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | TAK |  |  |
| 34. | Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD | TAK |  |  |
| 35. | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły a) Mammograficzny - obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie ‘dual screen’ (orientacja pionowa), - interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości, - przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów, - przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw, - panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych, - wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty), - obsługa ‘hanging protocols’ dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach, - zdefiniowane zestaw standardowych ‘hanging protocols’ dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych, - wsparcie dla workflow mammograficznego, - nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań, - obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną, - specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych: zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu, korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu, tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu, obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów . | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie –0 pkt. |
| 36. | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: - obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji, - możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika - dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami - opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury - predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów - zarządzanie ‘hanging protocols’ | TAK |  |  |
| 37. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | TAK |  |  |
| 38. | Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego | TAK |  |  |
| 39. | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | TAK |  |  |
| 40. | Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. | TAK |  |  |
| 41. | Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all) | TAK |  |  |
| 42. | W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu | TAK |  |  |
| 43. | Skróty klawiszowe (predefiniowane oraz definiowane przez użytkownika) | TAK |  |  |
| 44. | Funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania (właściwy rozmiar, rzeczywisty rozmiar) | TAK |  |  |
| 45. | Funkcja szybkiego przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi ‘presetami’ oraz ‘presetami’ użytkownika | TAK |  |  |
| 46. | Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg | TAK |  |  |
| 47. | Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class) | TAK |  |  |
| 48. | Narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class) | TAK |  |  |
| 49. | Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach | TAK |  |  |
| 50. | DICOM overlay – prezentacja | TAK |  |  |
| 51. | DICOM structured report – tworzenie oraz prezentacja | TAK |  |  |
| 52. | Obsługa DICOM PR | TAK |  |  |
| 53. | Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: - standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami, - presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT) - opcja automatycznego tłumienia w tle, - MPR (Multi Planar Reconstruction), - CPR (Curved Planar Reformatting), - Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour) - wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe, - możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych, - możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze), - możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia), - filtrowanie wielopoziomowe, - Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD , - MIP (Maximum Intensity Projection), - DSA (Digital Subtraction Angiography), - DRR (Digitally Reconstructed Radiograph), - Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami, - Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu, | TAK |  |  |
| 54. | Analiza ilościowa – statystyczna ocena zmian w obrazie | TAK |  |  |
| 55. | Tryb ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych. | TAK |  |  |
| 56. | Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP. | TAK |  |  |
| 57. | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. | TAK |  |  |
| 58. | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, | TAK |  |  |
| 59. | Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS zgodnie z wcześniej zdefiniowanym filtrem czasowym. | TAK |  |  |
| 60. | Zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status). | TAK |  |  |
| 61. | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu | TAK |  |  |
| 62. | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza. | TAK |  |  |
| 63. | Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm | TAK |  |  |
| 64. | Eksport obrazów do pliku video w formacie avi | TAK |  |  |
| 65. | Obsługa profili użytkowników | TAK |  |  |
| 66. | Możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych. | TAK |  |  |
| 67. | Intuicyjny interfejs | TAK |  |  |
| 68. | Możliwość wyboru schematu kolorów interfejsu, min. cztery schematy | TAK |  |  |
| 69. | Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika | TAK |  |  |
| 70. | Możliwość przypisania akcji do klawiszy myszy | TAK |  |  |
| 71. | Możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych. | TAK |  |  |
| 72. | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb | TAK załączyć certyfikat |  |  |
| 73. | Podłączenie stacji do systemu RIS/PACS wraz z integracją desktopową | TAK |  |  |
| VII. | POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA APARATU TK |
| 1. | Zestaw fantomów do kalibracji i testów podstawowych (dziennych oraz miesięcznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ) | Tak |  |  |
| 2. | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty | Tak |  |  |
| 3. | Wykonanie testów specjalistycznych raz w roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 05.05.2017 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) przez okres gwarancji dla tomografu oraz monitorów stacji opisowej – zawarte w cenie oferty | Tak |  |  |
| 4. | Instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim oraz komplet dokumentów, w tym deklaracje CE, karta katalogowa (opis techniczny), certyfikaty sprzętu. | Tak |  |  |
| 5. | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego do tomografii komputerowej (sól fizjologiczna i kontrast) umożliwiający stosowanie środka cieniującego powszechnie dostępnego na rynku ( nie tylko od producenta sprzętu). | Tak |  |  |
| 6. | Interface sprzężenia tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu. | Tak |  |  |
| 7. | Podłączenie tomografu komputerowego wraz z zakupem niezbędnych licencji do systemu RIS/PACS zamawiającego ( wykonawca ponosi wszystkie koszty) | Tak |  |  |
| VIII. | SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| 1. | Pełna gwarancja (bez wyłączeń i bez limitu badań) wraz z serwisem gwarancyjnym na dostarczony sprzęt (z lampą) i oprogramowaniem na okres 24 miesiące (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy) z minimum 1 przeglądem okresowym w roku w czasie gwarancyjnym, w tym ostatni na zakończenie gwarancji. Serwis gwarancyjny realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. | Tak, podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje min. 10 – letni okres dostępności autoryzowanego serwisu oraz części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie, od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego odbioru. | Tak, podać |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Tak, podać |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski – do 20 dni roboczych | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze :od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] - max. 48 godzin | Tak |  |  |
| IX. | SZKOLENIA |  |  |  |
| 1. | Szkolenie specjalistyczne w miejscu instalacji dla lekarzy radiologów i techników z obsługi tomografu (stanowiska : operatorskie i diagnostyczne) oraz z obsługi pozostałego sprzętu dostarczonego z TK | Tak |  |  |