PAKIET I: Testy identyfikacyjne i testy do oznaczania lekowrażliwości oraz materiały zużywalne do automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR wraz z dzierżawą automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR.
    1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR BAKTERIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI W MIC I SIR – 1 SZTUKA

Automatyczny analizator używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku- dzierżawa na 24 miesiące
I.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE PODSTAWOWE
Lp.	Parametr wymagany/opis		Parametr / Oferowany/opis
1.	Analizator w pełni automatyczny: pełna automatyzacja wykonywanych badań: napełnianie testów, inkubacja, odczyt, usuwanie testów po odczycie w aparacie	TAK
2.	Identyfikacja następujących drobnoustrojów: / gram ujemne, / gram dodatnie, / Neisseria, Haemophilus, / bakterie beztlenowe / drożdżaki	TAK
3.	Oznaczanie lekowrażliwości: / gram ujemne, / gram dodatnie, / drożdżaki / możliwość wykonania lekowrażliwości dla S. pneumoniae	TAK
4.	Identyfikacja mechanizmów oporności, takich jak: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC	TAK
5.	Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane	TAK
6.	Możliwość wprowadzania testów definiowanych przez użytkownika	TAK
7.	Jednoczesna inkubacja minimum 15 testów	TAK
8.	Całość systemu wyposażona w komputer (umożliwiający przechowywanie danych o pacjentach, analizy statystyczne, kontrole jakości wykonywanych badań, a także odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację w oparciu o LIS) oraz sprawną drukarkę	TAK / Podać informację
9.	Kompletne testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników	TAK
10.	Graficzna wersja / oprogramowania	TAK
11.	Wyniki lekowrażliwości w MIC zgodne z aktualnymi zaleceniami EUCAST	TAK
12.	Średni czas oczekiwania na wyniki identyfikacji i lekowrażliwosci dla większości patogenów 6-8 godzin	TAK
II.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1.	Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny	TAK / Podać nazwę
2.	Nowy dyspenser służący do odmierzania zawiesiny bakteryjnej	TAK / Podać nazwę
III.	PARAMETRY PUNKTOWANE/OCENIANE
1.	W czasie obowiązywania umowy – serwis aparatu zdalnie poprzez bezpieczne połączenie w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania aktualizacji, udzielania pomocy merytorycznej, personelowi pracowni mikrobiologii	TAK/NIE / TAK – 100 pkt / NIE – 0 pkt
IV.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE DODATKOWE
1.	Bezpłatna instalacja analizatora, szkolenie personelu w zakresie jego obsługi w miejscu instalacji	TAK
2.	Bezpłatny autoryzowany serwis przez całą dobę w trakcie trwania umowy – wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej oraz zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego automatycznego analizatora za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych	TAK
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK