Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2018 Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 12 – parametry techniczne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Wózek do kąpieli pacjentów** | **Wypełnia Wykonawca** |
| 1 | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Rok produkcji |  |

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry** | **Wypełnia Wykonawca**  **TAK/ NIE/ opis** |
| 1 | Wózek prysznicowy z hydrauliczną regulacją wysokości. | Bez oceny |  |
| 2 | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy w zakresie 57-89 cm. | Bez oceny |  |
| 3 | Pedał do regulacji wysokości dostępny z obu stron wózka. | Bez oceny |  |
| 4 | Długość leża regulowana w zakresie: 1850-1900-1950 mm. | Bez oceny |  |
| 5 | Szerokość całkowita wózka min. 75 cm. | Bez oceny |  |
| 6 | Szerokość leża min. 650 mm. | Bez oceny |  |
| 7 | Udźwig wózka min. 175kg, przy wadze pacjenta min. 150 kg. | Bez oceny |  |
| 8 | Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce. | Bez oceny |  |
| 9 | Automatyczne poziomowanie leża przy opuszczaniu leża na łóżko. | Bez oceny |  |
| 10 | Poręcze boczne opuszczane. W celu opuszczenia poręczy bocznych należy nacisnąć 2 zaczepy jednocześnie, co zabezpiecza barierki przed przypadkowym otwarciem. | Bez oceny |  |
| 11 | Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi. | Parametr punktowany  Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 12 | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem. | Parametr punktowany  Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 13 | Materac montowany na leże za pomocą listwy zatrzaskowej, bez czasochłonnych śrub. | Parametr punktowany  Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 14 | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę. | Bez oceny |  |
| 15 | Odłączany wąż odprowadzający wodę. Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia. | Bez oceny |  |
| 17 | Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty | Tak |  |
| 18 | Serwic na terenie Polski (podać adres) | Tak |  |