Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 23.11.2017 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Apteki szpitalnej materiałów szewnych.**

**Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2017**

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Dotyczy Pakietu nr V:**

„Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe w rozmiarze 6x11, częściowo wchłanialne, monofilamentowe, makroporowate, wykonane z polipropylenu (50%) i PGA (50%), o czasie absorbcji części wchłanialnej 56-70 dni, gramaturze 28g/m2, średniej wielkości porów 3mm, cienkich filamentach ok. 1mm, takie jak używane dotychczas?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

**Dotyczy Pakietu nr V:**

„Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe w rozmiarze 15x15, częściowo wchłanialne, monofilamentowe, makroporowate, wykonane z polipropylenu (50%) i PGA (50%), o czasie absorbcji części wchłanialnej 56-70 dni, gramaturze 28g/m2, średniej wielkości porów 3mm, cienkich filamentach ok. 1mm, takie jak używane dotychczas?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

„Czy Zamawiający w Pakiecie I dopuści również równoważny szew, z atraumatycznymi igłami połączonymi ze szwem, wchłanialny, syntetyczny, wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1, pokryty mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), o efektywnym udokumentowanym okresie podtrzymywania tkankowego do 35 dni, okresie wchłaniania 56-70 dni,

* w pozycji 7 z igłą wzmocnioną

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

* w pozycji 13 ze szwem 75cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

* w pozycji 19 ze szwem 70cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

* w pozycji 20 z igłą wzmocnioną

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

* w pozycji 23 podwójną igłą i szwem 2/0 ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4**

„Czy Zamawiający w Pakiecie I dopuści również równoważny szew, z atraumatycznymi igłami połączonymi ze szwem, wchłanialny, syntetyczny, wykonany, jednowłóknowy, polidioksanon, efektywny okres podtrzymywania tkankowego 90 dni, min. 40% po 28 dniach; okres wchłonięcia 182-238 dni,

* w pozycji 29 z igłą 17 lub 20mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

„Czy Zamawiający w Pakiecie V dopuści również równoważną makroporowatą, monofilamentową, sterylną siatkę przepuklinową częściowo wchłanialną, kompozyt włókien poliropylenu i włókien poliglekapronu, w wymaganym rozmiarze 6x11cm (w pozycji 1) i wymaganym rozmiarze 15x15cm (w pozycji),  czas absorpcji składnika wchłanialnego 80-120 dni, wymaganej gramaturze po wchłonięciu 28g/m2, cienkie filamenty – poniżej 1mm, średnia wielkość porów 3-4mm, wymaganej max. kurczliwości do 2%, siatka z wielokierunkową elastycznością oraz odpornością na rozerwanie?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

„Czy Zamawiający w Pakiecie V wymaga siatkę o elastyczności 4:1 czy 2:1?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 23.11.2017 r.-