Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 29.08.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w formie zapytania o cenę
na dostawę 1 szt. wielofunkcyjnego łóżka szpitalnego .
Oznaczenie sprawy: 23/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnych wyjaśnień.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne OIOM z funkcją przechyłów bocznych o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Oferowane łóżka posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia, zapewnią komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwią prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.
- Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł
- Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła
- Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka
- Barierki boczne tworzywowe (formowane z jednej części, zaokrąglone, bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów, łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości), składane obok ramy leża, niepowodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża
- Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia, odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego. System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny
- Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym, gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami
- Cztery pojedyncze koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym
- Sterowanie elektryczne przy pomocy :
  - panelu sterowniczego, pozwalającego na regulację wszystkich funkcji elektrycznych, montowanego na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w czytelne piktogramy – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji,
  - pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i uda oraz funkcji autokontur)
  - paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości z obu stron łóżka
- Długość zewnętrzna 2200 mm z możliwością przedłużania o 200 mm
- Szerokość zewnętrzna łóżka – 970 mm
- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie od 500 mm do 900 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/
- Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70o
- Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45o
- Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym
- Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu
- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 18o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
- Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 18o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
- Pełna regulacja przechyłów bocznych 30o z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego
- Możliwość realizowana przechyłów wyłącznie przy podniesionych barierkach. Łóżko posiadające alarm „niedomkniętej barierki” i brak możliwości wykonania przechyłów bocznych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia pacjenta
- Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego
- Łóżko wyposażone w dodatkowy sterownik nożny umieszczony po obu stronach przeznaczony do regulacji wysokości leża. Sterownik niewystający poza obrys podstawy, w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia
- Cały układ elektryczny o klasie szczelności IP66
- Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratująca życie) – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
- Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
  - regulacji wysokości
  - regulacji części plecowej
  - regulacji części nożnej
  - regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
  - regulacji przechyłów bocznych
- Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota
- Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji na panelu sterowania dla personelu
- Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie) regulacji z panelu po ok. 20 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
- Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
- Tworzywowe odbojniki chroniące łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami
- Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4
- Podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą
- Wysuwana półka na pościel zlokalizowana od strony szczytu nóg
- Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 250 kg
- Wyposażenie:
  - Metalowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej stronie łóżka
  - Wieszak kroplówki z regulacją wysokości
  - Barierki boczne opisane powyżej, o wysokości 430 mm, zgodne z najnowszą normą EN 60601-2-52”
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 3
„Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają w systemie 1:2?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 4
„Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy posiadający pompę pracującą w czterech cyklach: 6, 9, 12, 25 minut?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 5
„Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy, kładziony bezpośrednio na ramę leża, posiadający wysokość komór po napompowaniu 15 cm oraz zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy o wysokości 3 cm?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 6
,,Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty blokowane za pomocą dwóch dźwigni , z systemem dociskowym ?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 7
,,Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w sterowanie nożne umiejscowione z obu stron łóżka z 7 przyciskami: do regulacji wysokości leża góra/dół, przechyłów bocznych prawo/lewo, pozycji egzaminacyjnej, CPR oraz przycisk aktywacyjny?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 8
„Czy Zamawiający dopuści łóżko długości całkowitej 2220 mm?

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 9
„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 10
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie od 0 do 72°?”
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 11
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją przechyłów bocznych 20°?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 12
„Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane panelem nożnym bez konieczności podnoszenia osłony? W oferowanym łóżku panel sterowania nożnego umiejscowiony jest na odpowiedniej wysokości oraz schowany pod leżem co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie oraz wyposażony jest w przycisk aktywacyjny umiejscowiony na spodnie sterowania nożnego, niewidoczny dla osób postronnych. ten sposób zabezpieczania panelu nożnego przed przypadkowym uruchomieniem jest skuteczniejszy niż podnoszenie widocznej dla każdego osłony.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 13
„Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w przykręcane podwyższenie barierek bocznych? W oferowanym łóżku barierki boczne mają wysokość 45 cm, co umożliwia położenie materaca zmiennociśnieniowego i nie ma potrzeby dokręcania dodatkowych elementów.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 14
„Czy Zamawiający dopuści materac dwusekcyjny pracujący w cyklu 1:2?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 15
„Czy Zamawiający dopuści materac z wypinanymi komorami spod odleżyny w celu
terapii bezdotykowej, zintegrowany z piankowym materacem podkładowym, w
którym wysokość komór po napompowaniu wynosi 14 cm?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 16
„Czy Zamawiający dopuści materac z pompą pracującą w cyklach o długości do
wyboru: 6, 9, 12 i 25 minut?”

Odpowiedź:
TAK

UWAGA !!!

W Formularzu ofertowym w tabeli Wymagany okres gwarancji powinno być:

gwarancji na oferowane łóżko (min. 3 lata) wszystkie elementy.

W załączeniu aktualny formularz ofertowy do pobrania w celu przygotowania oferty.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.08.2016r.