Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 12.09.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i instalację Zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym.
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ).

Pytanie 1
„Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ i skrócenie okresu gwarancji dostępności części zamiennych do min. 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez tak długi okres, jakiego wymaga Zamawiający. Każdy z wspomnianych podmiotów ma prawo w wyniku np. zastosowania nowszych technologii czy też wdrożenia nowego produktu zaprzestania produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić wymogom SIWZ, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców oraz podwyższenia ceny oferty.”
Odpowiedź:
NIE, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 2
„Prosimy Zamawiającego o dokładne doprecyzowanie miejsca złożenia oferty przetargowej w pkt. XI SIWZ.”
Odpowiedź:
XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13, Budynek główny, I piętro (Sekretariat Dyrekcji) w terminie do dnia 16 września 2016 r. do godz. 11:30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Pytanie 3
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez serwis gwarancyjny zawarty w części IV. Pkt. 7 tabeli Wymaganych parametrów technicznych Zamawiający rozumie wskazanie przez Wykonawcę punktu serwisowego świadczącego usługi na koszt i ryzyko Zamawiającego.”
Odpowiedź:
TAK
Pytanie 4
„Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu reakcji serwisu, określonego w pkt 2, część IV tabeli wymaganych parametrów technicznych oraz pkt.6.2.3. wzoru umowy, do 96 godzin.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 5
„Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 1.1 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w dostawie, instalacji, uruchomieniu i wykonywaniu serwisu po dostawie medycznych urządzeń specjalistycznych składających się na Przedmiot Umowy, bądź dysponuje osobami posiadającymi powyższe doświadczenie, na zasoby których powołuje się w niniejszym postępowaniu”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
Pytanie 6
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez sformułowanie „ubezpieczenie” zawarte w pkt. 2.2. wzoru umowy Zamawiający rozumie ubezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas transportu, do momentu protokolarnego odbioru sprzętu.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza interpretację zapisu pkt 2.2. umowy, który niniejszym celem doprecyzowania zmienia się na następujący:
Wynagrodzenie wymienione w ustępie 2.1. Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem Przedmiotu umowy. W szczególności, cenę cła, kosztów transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi Przedmiotu umowy.
Pytanie 7
„Prosimy Zamawiającego o wykreślenie sformułowania z pkt. 3.2. wzoru umowy „oraz inne dokumenty finansowe obejmujące odpowiednią fakturę VAT”. Pragniemy zauważyć, iż faktura VAT zostaje wystawiona po protokolarnym odbiorze sprzętu przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 3.2. umowy:
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z dostawą Przedmiotu Umowy w tym wszelkie dokumenty niezbędne do wykorzystania i użytkowania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności dokument gwarancji oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
Pytanie 8
„Prosimy o określenie maksymalnego terminu, o którym mowa w punkcie 3.11 wzoru umowy na przeprowadzenie dodatkowego szkolenia wskazanego w SIWZ. Jaki okres maksymalny przewiduje Zamawiający na realizację tego obowiązku?”
Odpowiedź:
Kilkakrotnie (co najmniej 3) w okresie 12 miesięcy od instalacji aparatu.
Pytanie 9
„W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu pkt. 4.3. wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów umownych dotyczących terminu zapłaty. Obowiązująca w tym zakresie swoboda kształtowania umów dopuszcza modyfikację ustawowych zasad regulowania zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym.

Pytanie 10
„Prosimy Zamawiającego o zmianę sformułowania „opóźnienie” określonego w pkt. 7.1.1. i nadanie mu brzmienia „zwłoka”.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11
„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści pkt. 7.1.2. wzoru umowy, jakie zawiadomienie ma na myśli Zamawiający w pkt. 7.1.2, kiedy Zamawiający przewiduje złożenie Wykonawcy takiego zawiadomienia? Zapis w tym brzmieniu jest dla wykonawców niejasny i może być różnie interpretowany, co może doprowadzić do wzrostu ryzyka Wykonawców i złożenia mniejszej liczby ofert.”

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść umowy w następujący sposób:
w razie niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji, w szczególności w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wady, nieusunięcia wady mimo braku obiektywnych przeszkód do jej usunięcia, niedostarczenia urządzenia zastępczego, w ciągu 2 dni od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego wezwania do realizacji zgodnie z niniejszą umową obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 7 % wartości, o której mowa w ustępie 2.1 niniejszej umowy.
Pytanie 12
„Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę i zmniejszenie kary umownej określonej w pkt. 7.1.2. wzoru umowy do 0,01% za każdy dzień opóźnienia powyżej wspomnianych 2 dni od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego zawiadomienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 7.1.2. umowy
Pytanie 13
„Prosimy o zmianę pkt. 7.1.3. wzoru umowy poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 4 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 7.1.3. umowy albowiem możliwości odstąpienia od umowy wynikają między innymi z przepisów prawa cywilnego, które w zależności od sytuacji podyktowane są występowaniem różnych przesłanek. W każdym wypadku Zamawiający będzie stosował odpowiednie przepisy prawa.
Pytanie 14
„Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w pkt. 7.1.3. wzoru umowy do 7%.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 7.1.3. umowy
Pytanie 15
„Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w pkt. 7.1.3. wzoru umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt 7.1.3. w następujący sposób:
w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, Wykonawca lub Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.
Pytanie 16
„Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu pkt. 7.3. wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umowy ale jednocześnie wyjaśnia, że ewentualne zastosowanie jakiejkolwiek kary umownej odbywa się poprzez sporządzenie odpowiedniej noty księgowej obciążającej. W każdym przypadku wraz z notą Zmawiający podaje przyczyny uzasadniające zastosowanie kary umownej.
Pytanie 17
„Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 7.4. wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej”.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną treść pkt. 7.4. umowy.
Pytanie 18
„Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu końcowego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby takiej zmiany umowy, jest bowiem oczywistym, że ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zakończenia procedury odbioru urządzenia.
Pytanie 19
“Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. Propozycję zmienionego formularza prezentuję poniżej:
cena oferty (brutto) =	____________ zł ____ gr.
(słownie złotych __________________________________________________________)
W tym koszt finansowania płatności ratalnej:
………. zł netto + ZW. = ……. zł brutto”

Odpowiedź:
Nie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty.

Pytanie 20
“Prosimy Zamawiającego o zmianę właściwości miejscowej sądu rozstrzygającego spory pomiędzy stronami na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę właściwości sądu.
Pytanie 21
„Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?”

Odpowiedź:
Nie (wszystkie pozostałe odpowiedzi poniżej są konsekwencją tej odpowiedzi).

Pytanie 22
“Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Nie .

Pytanie 23
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 24
“Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 25
„Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?,,Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie kosztu ustanowienia zabezpieczeń?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 26
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 27
“Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:
 „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 28
„Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 29
„Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 30
„Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu)”
Odpowiedź:
100% majątku trwałego wykazanego w aktywach stanowi własność Zamawiajacego.
Pytanie 31
„Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.”

Odpowiedź:
Zamawiający posiada 271 łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

Pytanie 32
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający w następującym brzmieniu:
- zmiany terminu dostawy sprzętu, o którym mowa w § 3.1. niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany terminu montażu sprzętu, o którym mowa w § 3.1 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany terminu uruchomienia sprzętu, o którym mowa w § 3.1 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym brzmieniu :
- zmiany terminu dostawy sprzętu, o którym mowa w § 3.1. niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany terminu montażu sprzętu, o którym mowa w § 3.1 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany terminu uruchomienia sprzętu, o którym mowa w § 3.1 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

Pytanie 33
„dotyczy przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami – tzw. „podemonstracyjnego” (data produkcji rok 2014r. - nie później)?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 34
„dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ): Czy Zamawiający
w pkt. IV. 5., wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

„Przeprowadzenie dwóch bezpłatnych szkoleń z zakresu medycznego zastosowania zestawu EBUS w ośrodku referencyjnym lub przyjazd osoby szkolącej do placówki Zamawiającego w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem zabiegów na oferowanym zestawie.”

Na zapis następującej treści:

„Przeprowadzenie dwóch bezpłatnych szkoleń dla zespołu (lekarz, pielęgniarka) z zakresu medycznego zastosowania zestawu EBUS w ośrodku referencyjnym lub przyjazd osoby szkolącej do placówki Zamawiającego w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem zabiegów na oferowanym zestawie.”?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 35
„dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy – punkt 4 podpunkt 5.4: (załącznik nr 4 do SIWZ): Czy Zamawiający w 5.4, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu
z istniejącego:
„W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.”

Na zapis następującej treści:
„W okresie gwarancji 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany elementu/podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).”

Odpowiedź:
Nie wyrażamy na to zgody.

Pytanie 36
„ Dot. projektu umowy punkt. 6.1
Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o naprawy gwarancyjne.”

Odpowiedź:
We wskazanym postanowieniu umowy wprost powiedziano, że chodzi o okres rękojmi i gwarancji.

Pytanie 37
„ Dot. projektu umowy punkt. 6.2.1
Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o usterki, które nie powstały z winy użytkownika.”

Odpowiedź:
Jest oczywistym, że gwarancja i rękojmia obejmuje okoliczności tkwiące w rzeczy sprzedanej, wobec powyższego Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany pkt 6.2.1. umowy.

Pytanie 38
„ Dot. projektu umowy punkt. 7.1.2
Prosimy o wydłużenie terminu zapłaty kary do 14 dni.”

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji tego postanowienia umowy

Pytanie 39
„Dot. projektu umowy punkt. 7.1.2
Prosimy o zmniejszenie kary do 2%, gdyż kara w wysokości 7% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących kar umownych.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego postanowienia.

Pytanie 40
„ Dot. projektu umowy punkt. 6.2.1 oraz opis przedmiotu zamówienia pkt. IV.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy

Pytanie 41
„ Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za niedotrzymanie terminu naprawy.”

Odpowiedź:
Tak, w przypadku dostarczenia odpowiedniego sprzętu zastępczego Wykonawca zrealizuje swoje zobowiązanie wobec Zamawiającego w sposób umożliwiający Zamawiającemu wykonywanie jego zobowiązań diagnostycznych. W związku z powyższym Zmawiający będzie mógł oczekiwać na naprawę o ile oczywiście naprawa nie będzie przedłużać się ponad miarę a dostarczony sprzęt zastępczy nie będzie gwarantował jakości usług analogicznych do urządzenia serwisowanego.

Pytanie 42
„ Dot. projektu umowy punkt. 5.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokument gwarancji obejmujący konkretny, zaoferowany okres wystawiony był przez Wykonawcę (ew. jego podwykonawcę), a nie przez samego producenta sprzętu, bowiem to wykonawca jest gwarantem zaoferowanych warunków?””
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisu pkt. 5.3. umowy:
Ponadto niezależnie od rękojmi, o której mowa w ustępie 5.2. niniejszej umowy Sprzedawca udzieli Szpitalowi pisemnej gwarancji poprzez doręczenie odpowiedniego, wystawionego przez producenta Przedmiotu Umowy, importera lub Sprzedającego/Wykonawcę dokumentu gwarancji obejmującej okres ____ miesięcy kalendarzowych, od daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji), którego treść będzie zgodna ze złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertą

Pytanie 43
Prosimy o dopuszczenie w miejsce obecnie wymaganych parametrów poniższych zapisów.
Proponowane rozwiązanie jest równoważne do obecnie opisanego systemu marki Olympus.

L.p.	Parametry wymagane aparatu	Warunek graniczny	Wartość oferowana
I.	APARAT ULTRASONOGRAFICZNY - ENDOSKOPOWY
1.	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy.	TAK
2.	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury	TAK
3.	Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – min. 2014 roku lub później	TAK
4.	Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy	TAK
5.	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
6.	Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 20 000	TAK
7.	Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 20 000	TAK
8.	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3	TAK
9.	Dynamika systemu min.220 dB	TAK
10.	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora	TAK
11.	Aparat wyświetlający obraz USG na własnym monitorze LCD	TAK
12.	Wybór rozmiaru i parametrów wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego, sterowane za pomocą klawiatury	TAK
13.	Możliwość rozbudowy o funkcję sonoelastografii tkankowej	TAK
14.	2 osobne klawiatury umożliwiające sterowanie aparatem USG oraz oferowanym procesorem wideo	TAK
15.	Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem sterującym i podświetlanymi klawiszami	TAK
16.	Klawiatura z możliwością programowania wybranych klawiszy	TAK
17.	Aparat obsługujący oferowany wszystkie typy głowić w tym echoendoskopowe	TAK
18.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych:3	TAK
19.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia różnego typu głowic ultrasonograficznych:3	TAK
20.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych:3
21.	Aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami przezskórnymi	TAK
22.	Aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami które uzupełniają diagnozę zmian nowotworowych	TAK
23.	Możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia	TAK
24.	Możliwość nagrywania zdjęć	TAK
25.	Typ skanowania:	TAK
26.	Tryby wyświetlania obrazu: B mode	TAK
27.	M-mode i B/M	TAK
28.	M-mode/Kolor	TAK
29.	Zakres częstotliwości pracy określony jako zakres częstotliwości współpracujących z aparatem głowic 1 ÷ 20 MHz	TAK
30.	Zakres głębokości penetracji min 2 ÷ 35 cm	TAK
31.	Doppler szerokopasmowy – wysokoczuła technika obrazowania małych przepływów o znacznie większej czułości od Power Dopplera	TAK
32.	Częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” wyświetlana na ekranie 600 obr/s	TAK
33.	Szerokopasmowe obrazowanie Harmoniczne wykorzystujące całe pasmo częstotliwości głowicy	TAK
34.	Funkcja przetwarzania obrazu:	TAK
35.	Dynamika wzmocnienia 220 dB	TAK
36.	Regulacja TGC 8 zakresów regulacji	TAK
37.	- Funkcja częściowego wzmocnienia/tłumienia / części obrazu ultrasonograficznego	TAK
38.	Skanowanie	TAK
39.	Tryb wyświetlania obrazu:	TAK
40.	Duplex: 2D + PW, TDI+B/M/PW	TAK
41.	Triplex: 2D + CD + PW	TAK
42.	Skanowanie/obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	TAK
43.	Zakres częstotliwości pracy 1 ÷ 20 MHz	TAK
44.	Zakres głębokości penetracji 2 ÷ 35 cm
45.	Obrazowanie „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma różnymi kątami (wielowiązkowe oraz wieloczęstotliwościowe)	TAK
46.	Pamięć obrazów do pojemności 250 GB na dysku twardym urządzania	TAK
47.	Funkcja podglądu filmu	TAK
48.	Funkcja przetwarzania obrazu:	TAK
49.	- Dynamika wzmocnienia min 220 dB	TAK
50.	- Regulowany kontrast	TAK
51.	- Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia / części obrazu ultrasonograficznego	TAK
52.	Tryb Kolor Doppler, Power Doppler:	TAK
53.	Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred	TAK
54.	Przetwarzanie sygnału dopplerowskiego na wybranym obszarze przy użyciu trackballa	TAK
55.	Zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego
56.	Możliwość podłączenia pamięci flash	TAK
57.	Wbudowana nagrywarka DVD	TAK
58.	Możliwość rozbudowy o sterowanie zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi za pomocą przycisku nożnego	TAK
59.	Wyjście sygnału: S-video, DVI-D	TAK
60.	Współpraca z endoskopami EUS i EBUS z głowicą radialną	TAK
61.	Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)	TAK
62.	Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
63.	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz.	TAK
64.	Liczba elementów: min. 190	TAK
65.	Kąt skanowania min. 70 st.	TAK
66.	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości	TAK
67.	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
68.	Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz.	TAK
69.	Liczba elementów: min. 190	TAK
70.	Szerokość pola skanowania min. 50 mm	TAK
71.	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości	TAK
72.	Obrazowanie trapezowe	TAK
II.	Bronchoskop ultrasonograficzny
1.	Bronchoskop ultrasonograficzny o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z oferowaną centralą ultrasonograficzną oraz z oferowanym procesorem wideo i źródłem światła	TAK
2.	Średnica wziernika: max 6,3 mm	TAK
3.	Średnica końcówki wziernika: max 6,5 x 7,0 mm	TAK
4.	Kanał roboczy: min. 2,0 mm	TAK
5.	Kąty zgięcia G/D: min. 120/90 stopni	TAK
6.	Długość robocza sondy: min. 600 mm	TAK
7.	Pole widzenia: min. 100°	TAK
8.	Optyka skośna: min 45°	TAK
9.	Głębia ostrości: min. 3-50 mm	TAK
10.	Zawór ssawny z częścią podłączona do ssaka autoklawowalny, zamontowany na stałe w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji.	TAK
11.	Częstotliwość skanowania: 5-10 MHz regulowany	TAK
12.	Bronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową typu mini ETD	TAK
III.	Procesor wizyjny i źródło światła
1.	Kompatybilny z systemem HDTV	TAK
2.	Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV	TAK
3.	Wyostrzenie obrazu w min. 24 stopniach	TAK
4.	Możliwość zmiany wielkości obrazu ruchomego	TAK
5.	Zintegrowane źródło światła	TAK
6.	Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem wycinającym długość fali światła czerwonego	TAK
7.	Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 2 GB (niemedyczna)	TAK
8.	Lampa ksenon – moc 150 W	TAK
9.	Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej	TAK
10.	Graficzne menu procesora	TAK
11.	Wyjścia analogowe min RGBS , YPbPr	TAK
12.	Wyjścia cyfrowe min 2x DVI-D	TAK
13.	Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV	TAK
14.	Obsługa trybów obrazowania min 16:10, 16:9, 5:4, 4:3	TAK
15.	Sygnał wyjściowy 1080i	TAK
16.	System redukcji zakłóceń obrazu	TAK
17.	Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki	TAK
18.	Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów oraz współpraca z optycznymi endoskopami posiadanymi przez pracownię BF-1T60 (tylko źródło światła)	TAK
19.	Możliwość zapisu zdjęć w formacie BMP, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD	TAK
20.	Zapis zdjęć w zewnętrznej pamięci	TAK
21.	Możliwość zapisu ustawień procesora	TAK
22.	Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie systemu archiwizacji	TAK
23.	Min 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa)	TAK
24.	Możliwość pięciostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła	TAK
25.	Współpraca z wideoendoskopami	TAK
26.	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu	TAK
27.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji)	TAK
28.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 1 klawisz dostępu z panelu przedniego	TAK
29.	Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych	TAK
30.	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna	TAK
31.	Współpraca z posiadanym systemem do archiwizacji badań i obrazów endoskopowych (EndoBase) poprzez wysyłanie zdjęć bezpośrednio z głowicy endoskopu (przycisk) do odpowiedniego rekordu pacjenta lub zaoferowanie własnego systemu archiwizacji	TAK

IV.	Inne
1.	Gwarancja producencka przez okres minimum 24 miesięcy dla procesora USG 12 miesięcy	TAK
2.	Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Naprawa w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze.	TAK
3.	Okres gwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min. 8 lat)	TAK
4.	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu	TAK
5.	Przeprowadzenie dwóch bezpłatnych szkoleń z zakresu medycznego zastosowania zestawu EBUS w ośrodku referencyjnym lub przyjazd osoby szkolącej do placówki Zamawiającego w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem zabiegów na oferowanym zestawie.	TAK
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)	TAK
7.	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.	TAK

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza w miejsce wymaganych parametrów zestawu o opisanych parametrach .

Pytanie 44
„Dotyczy zapisów umowy pkt.4 ppkt. 4.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ppkt. 4.2 ustępu o poniższej treści:
„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna.””

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 45
„Dotyczy zapisów umowy pkt.4 ppkt. 4.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ppkt. 4.2 ustępu o poniższej treści:
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.” ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.
Pytanie 46
„Dotyczy zapisów umowy pkt.6 ppkt. 6.2.1.
Zwracamy się z prośbą o zaznaczenie, że w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek bezpłatna naprawa nastąpi w terminie 5 dni roboczych od momentu przyjęcia urządzenia w serwisie Wykonawcy (przesyłką kurierską na jego koszt).”

Odpowiedź:
Tak. Zapis będzie uwzględniony w ppkt 6.2.1.

Pytanie 47
„Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt. 7.1.1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1%
i odpowiednio z 25% do 10% ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 48
„Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt. 7.1.3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% do 5% ?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.09.2016 r.