## Pakiet 17
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XVII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski, posiadający zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźniki sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Gramatura papieru min. 60 g/m2, folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju. Brak nadruków na powierzchni przeznaczonej do bezpośredniego kontaktu ze sterylizowanym wyrobem, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki, informacje na rękawie w języku polskim, nr serii, rozmiar, znak CE, długość 200 mb. x 1 szt.
a | 75 mm | 7
b | 100 mm | 7
c | 120 mm | 6
d | 150 mm | 2
e | 200 mm | 5
f | 250 mm | 6
g | 380 mm | 1
2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą opis jak poz. 1, długość 100 mb. x 1 szt.
a | 75 mm x 25 mm | 7
b | 100 mm x 40 mm | 9
c | 150 mm x 50 mm | 10
d | 250 mm x 60 mm | 7
e | 380 mm x 80 mm | 1
3 | Papier krepowany standardowy, pakowany naprzemiennie zielony/biały, gramatura 60g/m2 x 1op.
a | 300 mm x 300 mm x 2000 arkuszy | 4
b | 600 mm x 600 mm x 500 arkuszy | 10
c | 750 mm x 750 mm x 250 arkuszy | 6
d | 900 mm x 900 mm x 250 arkuszy | 7
e | 1000 mm x 1000 mm x 250 arkuszy | 6
4 | Torebki włókninowo-foliowe, wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu umieszczone między warstwami folii, dodatkowe informacje umieszczone na torebce - seria, rozmiar, kierunek otwierania x 1 szt.
a | 420 x 600 mm | 300
b | 480 x 750 mm | 200
Razem

## Pakiet 18
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XVIII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m,nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji, wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta x 1 szt. | 70
2 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji, wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta x 1 szt. | 40
3 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji, wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta x 1 szt. | 5
4 | Nietoksyczny, laminowany wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta, w opakowaniach po 240 szt. podzielnych na 480 szt, poświadczony przez producenta brak zawartości metali ciężkich x 1 op. | 60
5 | Nietoksyczny, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta, w opakowaniach po 250 szt. podzielnych na 500 szt, poświadczony przez producenta brak zawartości metali ciężkich x 1 op. | 7
6 | Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134 C/ 7 min. I 121 C/20 min. Odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego klasę przez niezależną organizację notyfikowaną, pakowany po 200 szt., poświadczony przez producenta dokumentem brak zawartości soli metali ciężkich x 1 op. | 7
7 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze procesu oraz z określeniem warunków zabicia w temperaturze 121 C i 134 C, o czasie inkubacji 24/48 godz. ( ostateczny odczyt po 48 godz. Inkubacji ), zawierający spory B. stearothermophilus, nazwa podana na każdej fiolce testu, zgodne z normą ISO 11138,wymagane dołączenie deklaracji producenta. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażeniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny, wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika ,opakowania po 100 szt. x 1 op. | 7
8 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu, o czasie inkubacji 24/48 godz. W temperaturze 35 C - 40 C, zawierający spory B.atrophaeus - zgodnie z normą ISO 11136, wymagane dołączenie deklaracji producenta, nazwa podana na każdej fiolce testu.Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażeniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na zielony, wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika ,opakowania po 100 szt. x 1 op. | 3
9 | Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie arkusza z naniesioną substancją testową odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew ), naniesioną z czterech stron na plastikowym podłożu, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach. Możliwy do stosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni - dezynfektora. Odczyt testu ma być łatwy i jednoznaczny w interpretacji wyniku, pakowany po 100 szt. x 1 op. | 8
10 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni - dezynfektorze w zakresie parametrów 90 C - 5 minut. Integracja krytycznych parametrów procesu ( czas, temperatura ) powoduje zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym, przebarwienie po procesie jednoznaczne, łatwa interpretacja, pakowane po 100 szt. x 1 op. | 6
Razem

## Pakiet 19
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XIX
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Test symulacyjny Bowie - Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodny z normą EN 285 i En 867, opakowanie 500 szt. x 1 op. | 2
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op. | 5
3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi:- w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 2 rolki plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op. | 4
4 | Sprawdzian zgrzewania do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych, opakowanie 250 szt. x 1 op. | 3
5 | Testy skuteczności mycia endoskopów giętkich w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją testową imitującą krew ludzką, zgodne z normą 15883-5, opakowanie 50 szt. x 1 op. | 3
6 | Jednorazowe naboje ze 100% tlenkiem etylenu dostosowane do sterylizatora 3M 5XL Steri-Vac. Wymagane pismo od producenta dopuszczające stosowanie oferowanych naboi w wymienionym sterylizatorze. Opakowanie po 12 szt. Zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.01 r. O odpadach ( Dz.U. nr 62, poz. 628) oraz z dnia 11.05.01r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz.U. nr 63, poz.638 ( z późniejszymi zmianami) od 1 szt. naboju oprócz ceny będzie pobierana zwrotna kaucja przy dostawie naboi ( przy zwrocie pustego naboju będzie oddawana) w wysokości ustalonej przez producenta naboi tj. 2,60 zł x 1 op. | 6
Razem

## Pakiet 20
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XX
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Filtr oddechowy mechaniczny o zmniejszonej przestrzeni martwej max. 45 ml, masa poniżej 25 g, wydajność filtracyjna dla bakterii min. 99,9999%, z portem do kapnografii, sterylny, dla dorosłych x 1 szt. | 10
2 | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności nawilżania min. 34 mg H2O/l przy VT = 500 ml,o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów min.99,9999%, z portem do kapnografii, sterylny x 1 szt. | 650
3 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów swobodnie oddychających z tracheostomią, o masie poniżej 9 g, o skuteczności nawilżania na poziomie min. 28 mg H2O, z centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, portem do podawania tlenu oraz powierzchni wymiany wilgoci minimum 500 cm2, sterylny x 1 szt. | 450
Razem

## Pakiet 21
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 55 - 60 mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem x 1 szt. | 4
2 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 75 - 80 mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem x 1 szt. | 4
3 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 55 - 60 mm, wysokość zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm lub 4,8 mm x 1 szt. | 13
4 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 75 - 80 mm, wysokość zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm lub 4,8 mm x 1 szt. | 9
Razem

## Pakiet 22
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym i skoprofilowanym kowadełkiem i automatycznym dociskiem tkanki, rozmiary staplera 25 - 34 mm x 1 szt. | 6
2 | Narzędzie do stapiania tkanek, jałowe, jednorazowego użytku, Ligasure, aktywowane wyłącznikiem ręczny, do uszczelniania i rozdzielania, średnica 10 mm, długość 20 cm, zakres obrotu trzonu 359 stopni, szczęki proste, tępe x 1 szt. | 2
Razem

## Pakiet 23
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXIII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Szczoteczka cytologiczna bronchoskopowa, jednorazowego użytku, włosie o średnicy 3,0 mm, chowana do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 40
2 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm x 1 szt. | 1
3 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard owalne z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 1
4 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe uchylne ( możliwość biopsji stycznej ), wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem typu szczęka aligatora i ząb szczura, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 1
5 | Ustnik bronchoskopowy wielorazowy mały - do bronchoskopów o maksymalnej średnicy zewnętrznej sondy 7 mm x 1 szt. | 10
Razem

## Pakiet 24
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXIV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, mikroteksturowane, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, długość rękawicy minimum 280 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydaną przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 3000
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia mikroteksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, długość rękawicy minimum 280 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 4000
3 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o grubszych ściankach, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem z opaską samoprzylepną, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu 0,33-0,34 mm, na dłoni min. 0,30mm, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania z niezależnego laboratorium. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 600
4 | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o przedłużonym mankiecie, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy min. 500 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 20 mcg/g, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Pakowane po 25 par, rozmiar rękawic S, M, L x 1 para | 150
5 | Rękawice diagnostyczne, jałowe, lateksowe, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, powierzchnia gładka, wykończone równomiernie rolowanym mankietem, AQL 1,0; poziom protein poniżej 60 mcg/g, pakowane w parach, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic S, M, L, XL x 1 para | 1200
6 | Rękawice diagnostyczne, wzmocnione, do procedur wysokiego ryzyka np. w ratownictwie medycznym, bezpudrowe, lateksowe, z grubszą ścianką lateksu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,35mm, na dłoni min. 0,32mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4, AQL 1,5, poziom protein poniżej 15 mcg/g. Pakowane po 50 sztuk, rozmiar rękawic S, M, L, XL x 1 para | 20
7 | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezpudrowe, neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokrywana poliuretanem, silikonowana, równomiernie rolowany brzeg mankietu, podwójne opakowanie ( zewnętrzne i wewnętrzne ) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, AQL - 1,0; długość minimum 300 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,16 mm, dłoni min. 0,15 mm,zgodność z normami EN 455-1-2-3 (karta techniczna). Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Pakowane po 50 par, rozmiar S, M, L, XL x 1 para | 200
8 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, charakteryzujące się wysokim poziomem szczelności na poziomie AQL=1,0 (potwierdzone badaniami wytwórcy); długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm oraz na mankiecie min.0,06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy),siła zrywu min. przed starzeniem 9 N, rękawice bez protein, lateksu, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III, powierzchnia teksturowana na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg mankietu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic za mankiet od spodu opakowania, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 ( potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium ),rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 ( potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną ) . Opakowanie 200 szt. Rozmiary S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 op. | 300
9 | Uchwyt pojedynczy do opakowań rękawiczek z pozycji 7 | 5
10 | Uchwyt potrójny do opakowań rękawiczek z pozycji 7 | 5
Razem

## Pakiet 25
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, polimeryzowane, niejałowe, kolor niebieski, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg mankietu, teksturowane na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktów z żywnością ( załączyć certyfikat jednostki niezależnej ). Przebadane wg EN 374 – 3 (załączyć niezależne badania przynajmniej 4 związków chemicznych w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min. 60 minut ). Przebadane zgodnie z ASTM F1671 ( załączyć badania jednostki niezależnej nie starsze niż z 2016r. ), AQL 1,0. Długość min. 240 mm, grubość poj. ścianki palca 0,10 - 0,12 mm, dłoni 0,07 - 0,08 mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 8,0 N. Pakowane w opakowaniu po 100 sztuk. Rozmiar S, M, L, XL x 1 op. | 10000
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z koloidalnym roztworem mączki owsianej, grubość na palcu 0,09mm +/- 0,02mm, teksturowane końcówki palców AQL 1,0. Zgodne z normą EN455, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 (w tym 4% chlorheksydyna) oraz na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Załączyć - 1) protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2016 roku dotyczące parametrów grubości i poziomu AQL, 2) badania jednostki niezależnej na przenikanie wirusów ( wg ASTM F 1671), 3) badania jednostki niezależnej na przenikanie substancji chemicznych ( wg EN374-3), 4) dokument dopuszczający do kontaktu z żywnością, 5) deklaracja zgodności producenta - wyrób medyczny. Rozmiar: S, M, L do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia. Opakowania po 200 szt. x 1 op. | 50
3 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 295 mm, poziom protein ≤ 20μg/g, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności. Załączyć badania jednostki niezależnej wg ASTM F1671 nie starsze niż z 2016r. x 1 para | 6000
4 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Długość min. 295 mm, poziom AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności. Załączyć badania jednostki niezależnej wg ASTM F 1671 nie starsze niż z 2016r. x 1 para | 200
5 | Dozownik na rękawiczki jednorazowego użytku z możliwością powieszenia na ścianie. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiarach wysokość 95 mm, szerokość 135 mm, długość 260 mm. Dozowniki na opakowanie po 100 sztuk. | 40
Razem

## Pakiet 26
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jałowy zestaw do usuwania szwów o składzie: 1 x pęseta metalowa anatomiczna 12 cm; 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm; 3 x tupfer kula z włókniny 20x20 cm; 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typy blister, w kształcie tacki z wgłębieniem. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do dokumentacji. | 100
2 | Jałowy zestaw do zakładania szwów o składzie: 6 x tupfer kula z gazy 20x20 cm; 1 x serweta włókninowa laminowana 60x60 cm; 1 x serweta włókninowa laminowana 50x50 cm z otworem przylepnym 5x10 cm; 1 x kleszczyki z zaciskiem 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm; 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml; 1 x igła 1,2 x 40 mm; 1 x igła 0,8 x 40 mm. Zestaw zapakowany w opakowanie typy blister, w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do dokumentacji. | 200
3 | Jałowa serweta 75 x 45 cm z regulowaną średnicą otworu i przylepcem wokół otworu, wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2. | 250
4 | Zestaw serwet uniwersalny, jałowy, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: -serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem -1szt; -serweta w rozm. 175cm x 170cm z przylepcem -1szt; -serweta w rozmiarze 90cm x 75cm z przylepcem -2szt; -taśma mocująca w rozm. 50cm x 10cm -1szt; -serweta na stolik MAYO, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; -serweta na stół instrumentalny 190cm x 140cm -1szt; -kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE, przeźroczysta; -fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40g/m2, tył "sterylne plecy", rozmiar XL -2szt.; -serweta do osuszania rąk - 2szt. Zestaw pakowany dodatkowo w papier krepowy. | 730
5 | Zestaw serwet uniwersalny wzmocniony, jałowy, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: -serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozm. 200cm x 175cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozmiarze 90cm x 75cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 36x90cm) -2szt; - taśma mocująca w rozm. 50cm x 10cm -1szt; -serweta na stolik MAYO, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; -serweta na stół instrumentalny 190cm x 140cm -1szt; -serweta do osuszania rąk - min. 2szt | 120
6 | Jałowy zestaw do artroskopii kolana, jałowy, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: 1 szt. serweta do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów i zintegrowanym rzepem 320x245cm; 1 szt. pokrowiec na nogę 80x35 cm; 1 szt. serweta pomocnicza 150x175 cm; 2 szt. taśmy mocujące 50x10 cm; 1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x140 cm; 1 szt. serweta na stolik Mayo, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; 145x80 cm; 4 szt serwetki do osuszania rąk. | 120
7 | Zestaw do tarczycy, jałowy, wysterylizowany w EO. Serwety wykonane z włókniny laminowanej min. dwuwarstwowej o gram. min. 55 g/m2, z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta 125x150cm z przylepcem i wycięciem U (obszar wzmocniony min. 40x45cm) - 1 szt.; serweta 200x200cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm)- 1 szt.; taśma mocująca 50x10cm - 1 szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm- 1 szt.; serweta na stolik Mayo, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; serwetki do osuszania rąk - 4szt. | 75
8 | Zestaw do cesarskiego cięcia, jałowy, wysterylizowany w EO. Serwety wykonane z włókniny laminowanej o gram. min. 55g/m2. Skład zestawu: 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 260 x 320 cm z otworem 13,5 x 21 cm wykończonym przy brzegu folią chirurgiczną oraz z dodatkowym klejem przylepnym od spodu otworu; ze zintegrowanym workiem na płyny oraz zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli; 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190cm; 1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z padem chłonnym na całej długości, składana teleskopowo; 1 x Serweta dla noworodka włókninowa biała min. 87 x 90cm; 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40g/m2, tył "sterylne plecy", rozmiar XL; 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40g/m2, tył "sterylne plecy", rozmiar M; 20 x kompres z gazy z RTG 12 warstw 17 nitek 10 x10 cm, przewiązywane po 10 krepową banderolą; 5 x chusta z gazy z chipem RTG i trokiem, 4 warstwy 20 nitek, 45 x 45 cm, produkt finalny po wstępnym praniu; 1 x opatrunek chłonny przylepny 10 x 25 cm; 2 x ręcznik celulozowy; 1 x pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc. | 220
9 | Serweta z workiem do przechwytywania płynów wykonana z laminatu dwuwarstwowego min. 55g/m2, z częścią podpośladkową, jałowa, wysterylizowana EO, w rozmiarze 75x 125 cm (worek 58 x 75 cm). Opakowanie dodatkowe: papier krepowy. | 480
10 | Zestaw do operacji ginekologicznych jałowy, wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta ze zintegrowanymi nogawicami 250x290cm z otworem przylepnym 9x12cm (obszar wzmocniony min. 50x140cm) - 1 szt.; serweta z laminatu dwuwarstwowego 90x75cm - 1 szt.; taśma medyczna mocujące 50x10cm - 1 szt.; przeźroczysta przylepna serweta do zakrycia okolic odbytu 50x50cm - 1 szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm - 1 szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80 cm - 1 szt.; serwetki do osuszania rąk - 4 szt. | 40
11 | Zestaw do operacji brzuszno – kroczowych jałowy, wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta ze zintegrowanymi nogawicami 230x250cm, w górnej części otwór na brzuch 19x29cm, w części dolnej otwór 9x12cm (obszary wzmocnione min.: brzuch 60x120cm, krocze 50x85cm) - 1 szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm- 1 szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80 cm - 1 szt.; serwetki do osuszania rąk - 4 szt. | 10
12 | Zestaw do operacji stawu biodrowego, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta 280 x 245 cm z przylepcem i wycięciem "U" 10x95cm (obszar wzmocniony min. 150x160cm) - 1szt.; serweta 170 x 300 cm z przylepcem - 1szt.; serweta 150x200 cm - 1szt.; serweta 75x90 cm - 1szt.; pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego 120x35cm - 1szt.; taśmy medyczne mocujące 50x10cm - 2szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm - 1szt.; serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm - 1szt.; serwetki do osuszania rąk - 4szt. | 45
13 | Jałowa serweta 75 cm x 90 cm wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gram. min. 55g/m2. | 500
14 | Jałowa serweta 50 cm x 50 cm cm wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gram. min. 55g/m2. | 500
15 | Jałowa serweta przylepna 75 cm x 90 cm wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gram. min. 55g/m2. | 200
16 | Zestaw do implantacji portów, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 55g/m2. Skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu); serweta na stolik Mayo, składana teleskpowo 80 x 145 cm; serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa; serweta przylepna 175 x 170 cm; nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm; kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm; imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm; hak do ran typu Senn Miller 16 cm; pęseta chirurgiczna Adson 12 cm; kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm; uchwyt Velcro 2 x 23 cm; 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N; 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw; 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw; 3 x tupfer z gazy wielkości śliwki, 20 nitek; przylepny opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm; przylepny opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm; pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką; skalpel jednorazowy Nr 11. | 60
17 | Zestaw jałowych akcesoriów w składzie: 1 x pojemnik na igły i skalpele 25 miejsc; 1 x opatrunek pooperacyjny z warstwą chłonną 20 x 8 cm; 1 x czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5 cm. | 60
18 | Zestaw do wkłucia centralnego, skład zestawu: 4 x tupfer kula z gazy 20-nitkowej 20x20 cm, 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, 1 x pęseta 12,5 cm, 1 x strzykawka Luer Lock 10 mi 3 częściowa, 1 x igła podskórna (0,8 x 40 mm), 1 x igła podskórna (1,2 x 40 mm), 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywiony, 1 x metalowy uchwyt do igły 13 cm, 1 x przylepny, foliowy opatrunek 10 cm x 15 cm, 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w, 1 x serweta z włókniny laminowanej 45 cm x 75 cm, 1 x serweta z włókniny laminowanej z regulowanym przylepnym otworem, w rozmiarze 45 cm x 75 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 180
19 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego, skład zestawu: 1 x serweta z włókniny laminowanej 75 x 90 cm, 1 x kleszczyki typu Kocher 14 cm, 6 x tupfer kula z gazy 20-nitkowej 20x20 cm, 1 x serweta z włókniny laminowanej 75 x 90 cm z centralnym otworem i przylepnym brzegiem, 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml, 1 x igła podskórna (0,7 x 30 mm), 1 x igła podskórna (1,2 x 40 mm), 1 x przylepny opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm. Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 230
20 | Zestaw do wkłucia obwodowego w składzie: 2 x kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm; 1 x staza bezlateksowa 45 cm x 1,8 cm; 1 x rękawiczki nitrylowe rozmiar M - 1 para, 1 x przylepny przeźroczysty opatrunek z folii poliuretanowej wzmocnionej włókniną z wycięciem 7 x 9 cm; Zestaw zapakowany w opakowanie miękkie typu blister. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 140
21 | Zestaw do dezynfekcji w składzie: 1. tupfery włókninowe rozmiar 24 x 24 cm - 5 szt.; 2. kleszczyki plastikowe 24 cm - 1 szt. 3. przeźroczysta miseczka plastikowa 150 ml - 1 szt., Zestaw zapakowany w opakowanie typy blister, w kształcie tacki z wgłębieniem. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do dokumentacji. | 90
22 | Zestaw do zmiany opatrunku w składzie: 1. tupfery gazowe rozmiar 20 x 20 cm - 5 szt. 2. kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n, 8w - 8 szt. 3. pęseta 12,5cm - 1 szt. 4. kleszczyki Kocher 14 cm - 1 szt. 5. serweta 2W z włókniny 35 cm x 45 cm - 1 szt., Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 180
Razem

## Pakiet 27
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXVII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Czepek do mycia głowy pacjenta, również włosów zanieczyszczonych krwią, żelem EEG, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy i spłukiwania, zawierający w składzie wodę, szampon i delikatną odżywkę, bezzapachowy, zawierający w składzie diazolidinyl urea hamujący rozwój grzybów, pleśni i flory. Nie zawierający perfum, parabenów, chlorheksydyny chlorku cetylopirydyny, simeticonu. Produkt bezlateksowy, średnica czepka 32 cm. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzania w mikrofalówce przez 15 - 20 sekund ( w opakowaniu ) przy mocy 800 W x 1 szt. | 8
2 | Śliniak jednorazowego użytku do karmienia pacjentów, wiązany na troczki papierowe, trójwarstwowy, biały, składany, nieprzemakalny. Wymiar 38x60 cm, z kieszonką w dolnej części śliniaka, wysokość kieszeni 12,5 cm. Warstwa nieprzemakalna z folii PE - polietylen 12 mikronów znajdująca się między dwiema warstwami bibułki 2x18 g/m2. Opakowanie po 100 szt. | 8
3 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80x120 cm, chłonność min. 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g / m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom x 1szt. | 1000
4 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość min. 70 cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x 80 cm + - 0,5 cm, chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego, od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE 21 g/m2 x 1 szt. | 1000
Razem

## Pakiet 28
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXVIII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wziernik jednorazowy Cusco x 1 szt. | 1100
2 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane z matowym polem do opisu 1/4 mat x 1 szt. | 1500
3 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm x 1 szt. | 2000
4 | Szczoteczka do pobierania wymazów Cervex Brush jednorazowa, sterylna x 1 szt. | 1000
5 | Szczoteczka do pobierania wymazów Cytobrush z kanału szyjki jednorazowa, sterylna x 1 szt. | 250
6 | Szpatułka cytologiczna AYRE do wymazów pochwowych niesterylna x 1 szt. | 300
7 | Cytofix - utrwalacz do preparatów x 1 szt. | 5
8 | Pudełka na preparaty (zbiorcze) 50-miejscowe x 1 szt. | 20
Razem

## Pakiet 29
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXIX
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Test diagnostyczny punktowy trawy | 1
2 | Test diagnostyczny punktowy trawy/ zboża | 1
3 | Test diagnostyczny punktowy bylica | 1
4 | Test diagnostyczny punktowy brzoza | 1
5 | Test diagnostyczny punktowy olcha | 1
6 | Test diagnostyczny punktowy leszczyna | 1
7 | Test diagnostyczny punktowy żyto | 1
8 | Test diagnostyczny punktowy sierść psa | 1
9 | Test diagnostyczny punktowy sierść kota | 1
10 | Test diagnostyczny punktowy sierść świnki morskiej | 1
11 | Test diagnostyczny punktowy alternaria tenuis | 1
12 | Test diagnostyczny punktowy aspergillus fumigatus | 1
13 | Test diagnostyczny punktowy cladosporium herbarum | 1
14 | Test diagnostyczny punktowy mięso kurze | 1
15 | Test diagnostyczny punktowy wołowina | 1
16 | Test diagnostyczny punktowy wieprzowina | 1
17 | Test diagnostyczny punktowy orzeszki ziemne | 1
18 | Test diagnostyczny punktowy orzech laskowy | 1
19 | Test diagnostyczny punktowy pomidor | 1
20 | Test diagnostyczny punktowy orzech włoski | 1
21 | Test diagnostyczny punktowy ziemniak | 1
22 | Test diagnostyczny punktowy mąka jęczmienna | 1
23 | Test diagnostyczny punktowy mąka owsiana | 1
24 | Test diagnostyczny punktowy mąka żytnia | 1
25 | Test diagnostyczny punktowy mąka pszenna | 1
26 | Test diagnostyczny punktowy mleko krowie | 1
27 | Test diagnostyczny punktowy jajko kurze (białko) | 1
28 | Test diagnostyczny punktowy jajko kurze (żółtko) | 1
29 | Test diagnostyczny punktowy seler | 1
30 | Test diagnostyczny punktowy roztocza i d. Farinae | 1
31 | Test diagnostyczny punktowy D.Pteronyssinus | 1
32 | Roztwór kontrolny sól fizjologiczna | 1
33 | Roztwór kontrolny histamina | 1
Razem