## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 14/2017 |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
L. p. | Kardiomonitor | (Wypełnia Wykonawca)
1 | Producent – nazwa i kraj
2 | Nazwa i typ/model
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L. p. | Parametr | (Wypełnia Wykonawca) TAK/NIE/ lub opis
1 | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 4 kg Rozmiar max 314x145x264 mm. Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia, przystosowany do pracy na oddziale ginekologicznym
2 | Możliwość konfiguracji przez użytkownika ekranów - konfiguracja dorosłych.
3 | Ekran o przekątnej min. 12”, kolorowy TFT rozdzielczość 800x600.
4 | Monitor przystosowany do pracy w sieci komputerowej przewodowej.
5 | Ilość kanałów dynamicznych min. 8.
6 | Trendy graficzne z min. 480 godzin z rozdzielczością: 1,5,10 minut lub 1 godzina z rozdzielczością co 1 lub 5 sekund.
7 | Trendy tabelaryczne z ostatnich 480 godzin z rozdzielczością 1,5, 10, 30, 60 minut.
8 | Funkcja kalkulatora leków.
9 | Prosta obsługa kardiomonitora z opcją „paska pomocy” informującego użytkownika o możliwościach zmian na danym poziomie menu kardiomonitora.
10 | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 1,5 godziny pracy. Akumulatory wymienialne przez użytkownika bez rozkręcania monitora.
11 | Instrukcja oraz menu monitora w języku polskim.
12 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła i przycisków.
13 | Wbudowane otwarte gniazda pomiaru dwutlenku węgla i inwazyjnego pomiaru ciśnienia. Kardiomonitor przygotowany do zainstalowania czujników kapnografii i IBP bez konieczności odsyłania do serwisu.
14 | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi, co najmniej 71 odcinków.
15 | Funkcja zatrzymania przebiegu krzywych i przegląd na ekranie co najmniej 33 s zapamiętanych zatrzymanych krzywych.
16 | Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr”, trybu trendów i trybu oxyCRG.
17 | Możliwość zamontowania karty SD.
18 | Rozbudowane funkcje zapamiętywania i przeglądu danych: Min. 2400 wyników pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia, Min. 71 zdarzeń alarmowych.
Pomiar EKG
19 | Przewód EKG trzy żyłowy.
20 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.
21 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 15~300 bpm.
22 | Przewód EKG z 3 końcówkami EKG.
23 | Wzmocnienie min. 2.5mm/mV, 5.0mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV.
24 | Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2.0~ +2.0mV.
25 | Analiza arytmii co najmniej 13 rodzajów. Pamięć co najmniej 60 zdarzeń arytmii.
26 | Sygnalizacja braku połączenia elektrod.
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
27 | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego.
28 | Zakres pomiarowy: Ciśnienie skurczowe/ciśnienie rozkurczowe/średnie ciśnienie tętnicze: Dorośli: 40~270mmHg/10~215mmHg/20~235mmHg
29 | Tryb pracy ręczny i automatyczny. Możliwość przeglądu min 2400 ostatnich wartości pomiaru NIBP.
30 | Tryb pracy automatyczny – przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 1 do 480 minut.
31 | Mankiet dla dorosłych oraz przewód łączący mankiet z monitorem.
32 | Pomiar saturacji i pletyzmografia
33 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartość saturacji i częstości pulsu.
34 | Zakres pomiarowy 70%~100%. Opóźnienie alarmu 10 sekund. Dokładność +/- 2bpm
35 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 30~250bpm.
36 | Czujnik pomiarowy dla dorosłych 1 szt.
(pieczęć i podpis)