Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2k do zaproszenia

Pompa jednostrzykawkowa– 2 szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji: wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania |  |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. |  |
|  | Strzykawka nie wychodząca poza obudowę pompy |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h |  |
| 7. | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h |  |
| 8 | Bolus manualny i automatyczny |  |
| 9 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |
| 10 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji |  |
| 11 | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |
| 12 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. |  |
| 13 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
| 14 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków |  |
| 15 | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) |  |
| 16 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) |  |
| 17 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji |  |
| 18 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| 19 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| 20 | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona |  |
| 21 | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, |  |
| 22 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h |  |
| 23 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h |  |
| 24 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. |  |
| 25 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
| 26 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, |  |
| 27 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. |  |
| 28 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  |
| 29 | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). |  |
| 30 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 32 | Waga do 2,5 kg |  |
| 33 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC |  |