# Oznaczenie sprawy:28/ZP/2016 Załącznik Nr 2a do SIWZ
# Aparat do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia / Parametry graniczne	Warunek graniczny	Parametry oferowane opis lub potwierdzenie
1.	Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie 50-60	TAK
2.	Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem. (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD).	TAK
3.	Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: / numer stacji / numer sekwencji kodu butelki wraz z oznaczeniem rodzaju podłoża / stanu butelki (wynik” +”, wynik” –„, butelka anonimowa) / Datę oraz godzinę rozpoczęcia protokołu / Długość protokołu inkubacji / Datę oraz godzinę zakończenia (w przypadku wyników dodatnich) / Datę i godzinę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system / Datę i godzinę zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych	TAK
4.	Odczyt badanych (monitorowanych ) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min.	TAK
5.	Dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym	TAK
6.	Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny	TAK
8.	Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora / dla danego rodzaju podłoży / dla pojedynczej butelki	TAK
9.	Automatyczna blokada przez system uszkodzonych stacji (grupy lub całego pierścienia).	TAK
11.	Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków.	TAK
12.	Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (mała ilość materiału - 0,5 -5 ml). - ulotka	TAK
13	Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych (selektywnych) podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów (nawet do 44h) - możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii).	TAK
14	Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (do 48 h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów - dołączyć deklarację producenta.	TAK
15	Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej	Tak
16	Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej.	TAK
17	Bezpłatne przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu po instalacji.	TAK
18	Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży w j. polskim wraz z dostawą aparatu.	TAK
19	Bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy – min. 1 przegląd w roku	TAK
20	Termin ważności podłoży min. 6 m-cy	TAK
21	Możliwość zakupu niepełnych opakowań (zgodnie z Zapotrzebowaniem )	TAK
22	Wdrożenie systemu w Szpitalu - bezpłatne szkolenie dla lekarzy w zakresie prawidłowych procedur posiewu krwi oraz płynów ustrojowych, szkolenie dla pielęgniarek w zakresie dobrej praktyki pobierania krwi na posiew / zakończone certyfikatem oraz przyznaniem punktów edukacyjnych.	TAK
23	Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w okresie gwarancji	TAK
24	Czas reakcji serwisu max w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia	TAK
25	W przypadku nie możności naprawy Przedmiotu zamówienia w ciągu max 5 dni roboczych od przystąpienia do wykonania prac serwisowych należy dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany	TAK
26	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.	TAK
27	Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy	TAK
28	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, (podać adres)	TAK

Spełnienie warunków granicznych (punkty 1-12) należy dodatkowo potwierdzić materiałami informacyjnymi oraz procedurami diagnostycznymi producenta / kopie dołączyć do oferty.
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.