## Opis
Oznaczenie sprawy: 05/2024 |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Rejestrator EKG - 2 szt.
| PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
Nazwa i typ
Producent
Rejestrator fabrycznie nowy, nieużywany
Rok produkcji 2024.
L. p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Trzy-systemowy tryb pracy w zależności od przypiętego kabla pacjenta: 12 kan. standardowy (10 kabli), 3 kan. bipolarny (7 kabli), 3 kan. (Einthoven 4 kable).
2. | Czas rejestracji bez wymiany baterii: 24/48/192/336 godzin.
3. | Wymiary max 85x75 mm.
4. | Waga max 70 gram.
5. | 24 bitowy medyczny przetwornik A/D (dla dokładnego odwzorowania załamka P).
6. | Automatyczna kontynuacja zapisu po przypadkowym wyjęciu i włożeniu baterii.
7. | Możliwość wymiany baterii w trakcie zapisu bez utraty zapisanych danych i kontynuowanie zapisu.
8. | Wpisywanie nazwiska pacjenta do rejestratora przed rozpoczęciem badania.
9. | Kontrola kontaktu elektrod w trakcie całego badania.
10. | Możliwość automatycznego kończenia zapisu po odpięciu elektrod od ciała.
11. | Automatyczna konfiguracja rejestratora.
12. | Autotest rejestratora (karty pamięci, stanu baterii, kontaktu kabli, ustawienie zegara itp.)
13. | Fromatowanie karty pamięci w rejestratorze przed rozpoczęciem zapisu.
14. | Możliwość odzyskiwania uszkodzonego zapisu EKG z karty pamięci w rejestratorze.
15. | Detekcja stymulatora serca.
16. | Bezprzewodowy podgląd zapisu EKG na ekranie komputera w czasie rzeczywistym.
17. | Kolorowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości min. 160x128 pikseli.
18. | Kolorowa wizualizacja kontaktu elektord z rozmieszczenia elektrod na wyświetlaczu rejestratora.
19. | Kompatybilność z programem holterowskim HolterSiliconBeat 2000.
20. | Przeglądy i naprawy bezpłatne w czasie trwania gwarancji.
21. | Dostęp do części zamiennych min. 10 lat od daty zakupu.