Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2024 Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet II – dzierżawa aparatu do hodowli i detekcji drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.
    1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku
I.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE PODSTAWOWE
Lp.	Parametr wymagany/opis	Spełnianie warunku TAK / NIE	Parametr / Oferowany/opis
1.	Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.	TAK
2.	Ilość miejsc pomiarowych do 120.	TAK
3.	Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowanych przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej.	TAK
4.	Możliwość dostosowania indywidualnego czasu inkubacji do wybranych butelek.	TAK
5.	Możliwość opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów podłóż do aparatu niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów do 24 godzin (potwierdzenie wpisem do instrukcji używania podłóż).	TAK
6.	Oprogramowanie aparatu w wersji graficznej.	TAK
7.	Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi.	TAK
8.	Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów (próba dodatnia i ujemna) w podłożu, na podstawie konkretnej zmiany zabarwienia sensora/czujnika, umożliwiająca oceną próbki przed inkubacją w analizatorze.	TAK
9.	Aparat wyposażony w system zasilania awaryjnego UPS.	TAK
10.	Identyfikacja butelek na podstawie kodu kreskowego.	TAK
11.	Butelki z podłożami lekkie, nietłukliwe wykonane z tworzywa sztucznego np. z plastiku.	TAK
12.	Wykrywanie bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów z krwi i płynów ustrojowych naturalnie jałowych (potwierdzić instrukcją używania producenta).	TAK
13.	Podłoża pediatryczne umożliwiają posiew małych objętości krwi do 0,5 ml.	TAK
II.	PARAMETRY PUNKTOWANE/OCENIANE
1.	Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna dodatnich prób (butelek).	TAK/NIE / TAK – 40 pkt / NIE – 0 pkt
2.	Certyfikat ISO 9000:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych.	TAK/NIE / TAK – 20 pkt / NIE – 0 pkt
3.	Trzy algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania wyniku dodatniego w tym algorytm progowy.	TAK/NIE / TAK – 40 pkt / NIE – 0 pkt
III.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE DODATKOWE
1.	Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenie personelu w zakresie jego obsługi w miejscu instalacji.	TAK
2.	Bezpłatny autoryzowany serwis przez całą dobę w trakcie trwania umowy – wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej oraz zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego aparatu za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.	TAK
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK