## Opis
Oznaczenie sprawy: 10/2024 |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Videolaryngoskop
| PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
Nazwa i typ
Producent
Videolaryngoskop fabrycznie nowy, nieużywany
Rok produkcji 2024
L. p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Wyświetlacz 3"TFT LCD
2. | Rozdzielczość wyświetlacza 720x480 px
3. | Odchylenie ekranu 0°-110°
4. | Rotacja ekranu 0°-270°
5. | Pamięć 32 GB, 400 000 zdjęć lub 16 godzin wideo
6. | Praca na baterii powyżej 210 min
7. | Tryb pracy: praca przerywana (180 min/30 min przerwy)
8. | Ładowanie poprzez port USB 2.0. lub zasilanie sieciowe 230 V
9. | Czas ładowania poniżej 3 godzin
10. | Automatyczne wyłączanie po 10 min braku aktywności
11. | Kąt widzenia 60°
12. | Źródło światła diody LED o wysokiej intensywności
13. | Natężenie oświetlenia >150 lux
14. | Temperatura barwowa światła 5500-6500 K
15. | Typ kamery CMOS
16. | Rozdzielczość kamery 1 Mpix, 7,87 lp/mm
17. | Format zdjęć JPG
18. | Format wideo MOV
19. | Interfejs danych: standardowy interfejs USB 2.0. oraz WiFi
20. | Stopień ochrony IP: wyświatlacz IPX3, rękojeść IPX7
21. | Pojemność baterii 2250 mAh
22. | Napięcie akumulatora 3,7 V
23. | Waga max: 300 g
24. | Rękojeść wielorazowa: dla dzieci w przedziale wiekowym 2-6 r. ż. i dorosłych oraz osób otyłych (łyżki jednorazowe A2, A3 i A4 - w zestawie minimum po 25 sztuk łyżek z każdego rozmiaru)
25. | Żywotność urządzenia: 6 lat lub 3000 cykli dezynfekcji
26. | Termin przydatności jednorazowych łyżek: 3 lata od daty produkcji