## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 16/2024 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Prametr wymagany |  | Paramatr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
Nazwa i typ
Producent
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
Rok produkcji 2024
L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Zestaw urządzeń przeznaczonych do oceny oraz rehabilitacji z biofeedbackiem: | TAK
- równowagi, propriocepcji i symetrii sił
- siły mięśniowej w ćwiczeniach funkcjonalnych
- siły mięśniowej ścisku dłoni
- zakresu ruchomości poszczególnych stawów
2 | Technologia Bluetooth z automatycznym połączeniem urządzenia do stacji roboczej | TAK
3 | Edycja parametrów dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta | TAK
4 | Oprogramowanie działa w systemie Android | TAK
5 | Baza danych pacjentów | TAK
6 | Aktualizacje online | TAK
7 | W zestawie bezprzewodowe platformy sił o parametrach minimalnych: Waga max: 2 [Kg] | TAK
Wymiary (jednej platformy) max: 30 x 346 x 191 [mm]
Maksymalna siła nacisku: 600 kg/platforma
Dokładność max: 0.1%
Czas działania ok: 20 godzin
Czas ładowania baterii po pełnym rozładowaniu ok: 2h
Typ baterii: 1 ogniwo litowo-polimerowe 800mAh
8 | Pneumatyczny dynamometr wyposażony w przetworniki powietrzne o parametrach min: | TAK
Waga max: 36 [g]
Wymiary max: 53 (średnicy) x 30 [mm]
Maksymalna siła powietrza: ok. 0.4 bara
Dokładność: max. 1.5%
Czas działania na baterii min: 12 godzin
Czas ładowania max: 90 minut
9 | Bezprzewodowy dynamometr ręczny typu grip o parametrach min: | TAK
Waga max: 170 [g]
Wymiary max : 146.5 x 36 x 60.5 [mm]
Maksymalna siła ścisku min: 90 [kg]
Dokładność max: 0.2%, ±0.1kg]
Czas działania min: 12 godzin
Czas ładowania baterii max: 2 godziny
Typ baterii: 1 ogniwo litowo-polimerowe 280mAh
10 | Elektroniczny bezprzewodowy goniometr o parametrach min: | TAK
Waga max: 18 [g]
Wymiary max: 12.5 x 34.5 x 44.5 [mm]
Maksymalna siła: ±16 G siły
Dokładność: min. 2 stopnie statyczne
Czas działania na baterii min: 12 godzin
Czas ładowania max: 90 minut
Typ baterii: 1 ogniwo litowo-polimerowe 160mAh
11 | Biofeedback dla pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK
12 | Oprogramowanie z gotowymi protokołami diagnostycznymi oraz ćwiczeń ze zdjęciami | TAK
13 | Sygnały dźwiękowe motywujące pacjenta do działania | TAK
14 | Możliwość podłączenia min. 6 urządzeń | TAK
15 | Możliwość utworzenia min. 6 profili użytkowników | TAK
16 | Dostosowane protokoły Premium | TAK
17 | Raporty w PDF | TAK
18 | Możliwość tworzenia raportu diagnostycznego | TAK
19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
20 | Gwarancja: 24 miesięcy | TAK
21 | Deklaracja zgodności CE | TAK
22 | Urządzenia medyczne | TAK
23 | Urządzenia współpracują w jednej aplikacji | TAK