## Opis
Oznaczenie sprawy: 18/2024 |  |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Aparat EKG - 2 szt.
| PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
Nazwa i typ
Producent
Rejestrator fabrycznie nowy, nieużywany
Rok produkcji 2024.
L. p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana (graniczna) | Parametr oferowany
1. | Aparat 3,6,12 kanałowy. | TAK
2. | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
3. | Ciągły pomiar HR. | TAK
4. | Wyświetlacz HD minimum 10” pojemnościowy panel dotykowy nie dopuszcza się EKG w formie tabletu. | TAK
5. | Detekcja stymulatora serca. | TAK
6. | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | TAK
7. | Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN. | TAK
8. | Szerokość papieru min. 210 mm. | TAK
9. | Pamięć min. 100 000 badań. | TAK
10. | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100. | TAK
11. | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; | TAK
12. | Filtr sieciowy (Hz) 50-60. | TAK
13. | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40; 45; 75; 100; 150. | TAK
14. | Filtr izolinii (Hz) 0,05 – 1,5 Hz. | TAK
15. | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB. | TAK
16. | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut. | TAK
17. | Profil manualny. | TAK
18. | Profil automatyczny. | TAK
19. | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 /32 000 Hz. | TAK
20. | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej. | TAK
21. | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3. | TAK
22. | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit. | TAK
23. | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud, CSV, SCP, DICOM. | TAK
24. | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
25. | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego. | TAK
26. | Możliwość rozbudowy o system wysiłkowy. | TAK
27. | Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych. | TAK
28. | Możliwość rozbudowy o SPO2. | TAK
29. | Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG. | TAK
30. | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie. | TAK
31. | Waga max. 3,7 kg (z baterią). | TAK
32. | Wymiary min. 340 x 290 x 165 mm. | TAK
33. | Wyposażenie: 1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., dedykowany wózek pod aparat. | TAK