## Opis
Oznaczenie sprawy: 01/2025 |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Videolaryngoskop
| PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany
Nazwa i typ
Producent
Videolaryngoskop fabrycznie nowy, nieużywany
Rok produkcji 2024
L. p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
1. | Wielkość urządzenia max 18,5 cm x 7 cm x 11,5 cm
2. | Waga urządzenia max 250 g
3. | Urządzenie zasilane własnym akumulatorem litowym 3,6 V, który pozwala na min. 240 min. użytkowania bez wymiany akumulatora
4. | Ochrona IPx7
5. | Żródło światła LED o dużej intensywności światła
6. | Kolorowy wyświetlacz LCD 2,5" (+-0,5")
7. | Kamera CMOS
8. | Videolaryngoskop wytworzony z trwałego tworzywa termoplastycznego do zastosowań medycznych ze wzmocnionym korpusem ze stopu
9. | Urządzenie oraz opakowanie nie zawierające lateksu
10. | Urządzenie przeznaczone do stosowania z jednorazowymi łyżkami laryngoskopowymi
11. | Jednorazowe łyżki wytworzone z polimeru optycznego do zastosowań medycznych, pakowane jałowe, wyłącznie do jednokrotnego użytku. Łyżki oraz opakowanie nie zawierające lateksu.
12. | Do urządzenia dołączone: łyżki w rozmiarze 3 - 50 sztuk, łyżki w rozmiarze 4 - 50 sztuk, łyżki do trudnej intubacji - 10 sztuk
13. | Do urządzenia należy dołączyć 1 szt. zapasowego akumulatora
14. | Produkt musi spełniać wymagania norm bezpieczeństwa ISO 7376, EN 60601-1 oraz EN60601-1-2 lub równoważnych
15. | Przeglądy i naprawy bezpłatne w czasie trwania gwarancji
16. | Okres gwarancji min. 24 miesiące
17. | Dostęp do części zamiennych min. 10 lat od daty zakupu