## OPZ
| Oznaczenie sprawy: 07/2025 |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Aparat do kriochirurgii
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Zasilanie: Aparat nieelektryczny | Tak
3 | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O) | Tak, podać
4 | Ciśnienie pracy w zakresie - 3,5 do 5 Mpa ±0,5 Mpa | Tak, podać
5 | Ciśnienie maksymalne – 5,5 Mpa ±0,5 Mpa | Tak, podać
6 | Wymiary aparatu - max 160 x 150 x 150 mm | Tak, podać
7 | Waga aparatu max 3 kg | Tak, podać | od 2 do 3 kg - 0 pkt., poniżej 2 kg - 10 pkt.
8 | Ciężar wózka butli max 6 kg | Tak, podać
9 | Aparat wyposażony w wózek, umożliwiający stabilne mocowanie aparatu do wózka (np. przy pomocy śrub lub równoważnego rozwiązania) przystosowany do butli o pojemności 7 kg | Tak, podać
10 | Miernik ciśnienia gazu w sondzie | Tak
11 | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | Tak
12 | Pedał sterujący jednoprzyciskowy | Tak
13 | Sonda natryskowa dermatologiczna z płynną regulacją intensywności chłodzenia | Tak
14 | Sonda kontaktowa do dermatologii o długości (bez uchwytu) 50-55 mm i średnicy części mrożącej do 6 mm, zakończona stożkowo | Tak, podać
15 | Sonda kontaktowa do dermatologii w kształcie „łopatki”, o długości (bez uchwytu) 110-120 mm i przekroju części mrożącej 4,5x10,5 mm | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
16 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
17 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
18 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
19 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 10 pkt