## Pakiet 4
| Oznaczenie sprawy: 08/2025 |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Aparat do magnetoterapii z wyposażeniem
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Zestaw pola magnetycznego zawiera: sterownik, leżanka, aplikator min. 60cm, aplikator min. 35cm, półka pod sterownik mocowana do leżanki | Tak, podać
3 | Sterownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi | Tak
4 | Kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy | Tak
5 | Emisja: ciągła i impulsowa | Tak
6 | Parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s | Tak
7 | Spektrum częstotliwości 0-50 Hz | Tak
8 | W zestawie leżanka z aplikatorem szpulowym min. 60 cm | Tak, podać
9 | W zestawie aplikator szpulowy min. 35 cm ze stolikiem na kołach | Tak, podać
10 | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - min. 4 | Tak, podać
11 | Zabiegi w Trybie Dualnym | Tak
12 | Sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych | Tak
13 | Wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza | Tak
14 | Nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej | Tak
15 | Nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej | Tak
16 | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym o przekątnej ekranu min. 4" | Tak, podać
17 | Tryb pracy: programowy/ manualny | Tak
18 | Baza wbudowanych programów zabiegowych | Tak
19 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | Tak
20 | Ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | Tak
21 | Podręczna lista programów ulubionych | Tak
22 | Statystyki przeprowadzonych zabiegów | Tak
23 | Min. 40 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora większego | Tak, podać
24 | Min. 20 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora mniejszego | Tak, podać
25 | Min. 40 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu Dualnego | Tak, podać
26 | Sekwencje do ustawienia dla użytkownika min. 10 | Tak, podać
27 | Wymiary sterownika max. 50 x 40 x 20 cm | Tak, podać
28 | Waga sterownika max 7kg | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
29 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
30 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
31 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wykonywanie w siedzibie Zamawiającego wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
32 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK